# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. – Pořízení zdravotnických přístrojů

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Přístroj na prosvícení krevního řečiště	2

2. část:	Analyzátor mateřského mléka pro individualizaci nutriční péče	3

3. část:	Tromboelastograf	4

Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.	5

### Přístroj na prosvícení krevního řečiště

Popis:

Přístroj pro lokaci krevního řečiště(2 kusy) pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Přístroj musí umožnit bezkontaktní projekční hledání žil. Přístroj musí nalézt podkožní cévy a promítne jejich polohu zpět na pokožku, aniž by pacient byl vystaven teplu a radiaci. Přístroj musí být vhodný pro všechny věkové skupiny a pro prosvícení všech částí těla. Musí umožnit zvolit různé režimy či funkce zobrazení.

Seznam požadovaných položek:

- 2 ks	Přístroj na prosvícení krevního řečiště

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Přístroj pro lokaci krevního řečiště

- Projekční (bez laserové technologie) lokalizace podkožních cév

- Neinvazivní a bezkontaktní aplikace, která využívá infračervené světlo k detekci hemoglobinu v reálném čase

- Vizualizace krevního řečiště do hloubky (klinická relevance) minimálně 8 mm pro větší pravděpodobnost zavedení kanyly nebo bezpečného odběru krve

- Přístroj musí jít umístit na kteroukoliv část těla včetně hlavy (musí umožnit prosvícení všech částí těla)

- Využití přístroje pro všechny věkové skupiny, především však pro novorozence s nízkou porodní váhou

- Bez nutnosti kalibrace přístroje

- Přístroj musí mít minimálně tyto funkce:

  - Funkce pro odhalení i nejjemnějších cév např. na prstech

  - Funkce inverzního zobrazení pro použití i za ostrého světla

  - Funkce, která musí umožnit zvolit velikost zobrazovacího okna dle potřeby (minimálně dvě velikosti)

- Přístroj umístěný na stabilním pojízdném stojanu minimálně se 4 kolečky, z toho minimálně dvě brzděna kolečka

- Přístroje pro použití v horizontální i vertikálním směru a náklonu v maximálním rozsahu 360° pro lepší využití u inkubátoru

- Provoz na dobíjecí baterie (akumulátor) s výdrží na minimálně 2 hodiny provozu (součástí dodávky minimálně všechny dobíjecí baterie (akumulátory) potřebné pro provoz přístroje)

- Provoz na 230 V, 50 Hz

- Úložná polička nebo koš na zdravotnický materiál na pojízdném stojanu

- Veškeré příslušenství nutné pro provoz přístroje

### Analyzátor mateřského mléka pro individualizaci nutriční péče

Popis:

Analyzátor mateřského mléka pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Analyzátor mateřského mléka

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Analyzátor mateřského mléka

- Musí umožnit vyšetření základních makronutrientů na klinickém pracovišti

- Zobrazí informace minimálně o energii, tuku, sacharidech a bílkovinách v mléce

- Pro měření musí postačit malé množství vzorku mateřského mléka, tj. 1 až 3ml vzorku

- Výsledek z analýzy do 3 minut

- Součástí dodávky ultrasonický procesor pro homogenizaci výše uvedených vzorků a veškeré potřebné sondy na více použití

- Záloha naměřených dat v interní paměti

- Interní paměť minimálně pro 4000 měření

- Lehký a přenosný přístroj

- Zobrazení výsledků na displeji

- Přístroj musí umožnit výsledky vytisknout – tiskárna musí být součástí dodávky

- Přístroj musí umožnit export dat do počítače nebo USB zařízení

### Tromboelastograf

Popis:

Tromboelastograf pro gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ………………. Tromboelastograf

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- vyhodnocení koagulace metodou rotační tromboelastometrie

- možnost provedení minimálně 4 testů u jednoho pacienta současně

- dostupnost testů minimálně: EXTEM, INTEM, HEPTEM, APTEM, FIBTEM

- předkonfigurované kazety s testy, jednoduchá obsluha bez nutnosti pipetování vzorků

- vyšetření z plné krve

- jednoduché ovládání, intuitivní software

- kompletní profil hemostázy

- numerický i grafický výstup

- automatická detekce abnormálních výsledků

- komunikační rozhraní umožňující přenos výsledků do nemocničního informačního systému

- připojení do LIS

- záruční doba min. 24 měsíců i na příslušenství

### Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě DICOM nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - DICOM node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své DICOM hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

- ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

- ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

- ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

- ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

- ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odbor obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného DICOM nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.