### Resuscitační inkubátory

Popis:

Kompletně vybavené sestavy inkubátorů kombinovaných s vyhřívaným lůžkem pro intenzivní a resuscitační péči s možností využití pro transport pro dětské a dorostové oddělení nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 5 ks	Inkubátor pro intenzivní a resuscitační péči

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Inkubátor pro intenzivní a resuscitační péči

- Inkubátor pro nedonošené děti kombinovaný s výhřevným lůžkem vhodný pro intenzivní a resuscitační péči

- Centrální dotykový displej s úhlopříčkou minimálně 10“ sdružující všechny funkce přístroje teplota, vlhkost, koncentrace O2 (nastavené i monitorované hodnoty vč. trendů po dobu min. 24 hodin)

- Regulace teploty vzduchu, obsahu O2 a vlhkosti vzduchu

- Regulace teploty vzduchu podle teploty kůže novorozence nebo teploty prostředí

- Monitorování tělesné teploty novorozence z 2 čidel (čidla součástí nabídky)

- Vyhřívání do minimálně 39°C v režimu inkubátoru

- Nastavení maximální vlhkosti vzduchu na minimálně 90%

- Vzduchový filtr

- Technologie detekce otevření dveří či otevření podélných bočnic pro automatické zvýšení proudění teplého vzduchu pro minimalizaci tepelných ztrát nebo manuální spuštění zvýšeného proudění vzduchu před otevřením dvířek / bočnic

- Přístup k novorozenci minimálně ze tří stran inkubátoru

- Vyklopení podélných bočnic na obou stranách

- Prostupy do inkubátoru pro kabely a okruhy minimálně 8 vstupů

- Zásuvka pro RTG kazetu umístěná pod lůžkem novorozence bez nutnosti jakékoli manipulace s novorozencem při jejím použití

- Nízká provozní hlučnost přístroje maximálně 50 dB při plném provozním zatížení

- Alarmy s hlučností maximálně 70 dB

- Elektrické nastavení výšky inkubátoru v rozmezí minimálně 30cm

- Plynulé nastavení výšky lůžka

- Nastavení sklonu lůžka do minimálně 12°

- Akustické a optické alarmy:

  - Teplota vzduchu a těla (nízká/vysoká)

  - Koncentrace O2 (nízká/vysoká)

  - Relativní vlhkost (nízká)

  - Technické, provozní alarmy

- Přístroj musí být pojízdný – kolečka s brzdami

- Včetně integrované váhy s metrologickým ověřením – cejchu schopná váha

- Vysouvací matrace

- Dvojité stěny inkubátoru kvůli lepším izolačním nebo jiná technologie zajišťující minimální teplotní ztráty

- Záznamy trendů – délka minimálně 24 hodin (všech parametrů)a jejich exportu

- Příslušenství ke každému kusu:

  - Minimálně 10ks filtrů na vzduch

  - Nádobka na vodu o objemu minimálně 1000 ml – pokud je nutná pro provoz přístroje nebo jednorázové vaky

  - Minimálně 2 teplotní čidla

  - APGAR časomíra

  - Držák ventilačních hadic

  - Integrované vyšetřovací světlo možné splnit externím vyšetřovacím světlem

- Výměna nádobky na vodu maximálně 1x za týden a méně

- Jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů

- Úložný prostor (minimálně jeden šuplík, police na odkládání)

- Snadná údržba a čištění

- Kompletní resuscitační příslušenství - přístroj se směšovačem, T-resuscitátorem a odsávačkou s držákem (může být splněno externími přístroji, které budou k inkubátoru připevněny)

- Včetně příslušenství pro upevnění infuzní techniky pro každý přístroj – horizontální nebo ventikální tyč, eurolišta - v sestavě 1ks dokovací stanice, 2ks volumetrická pumpa, 3ks lineární dávkovač