Obsah:

Část 1 - UZV přístroj pro interní oddělení	2

Část 2 - UZV přístroj pro infekční oddělení	3

Část 3 - Peroperační ultrazvukový přístroj	5

Část 4 - Ultrazvukový přístroj pro radiologii	7

Požadavky na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.:	9

Část 1 - UZV přístroj pro interní oddělení

Popis:

Ultrazvukový přístroj s barevným dopplerovským zobrazením cév, vhodný pro vyšetření štítné žlázy pro interní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj pro interní oddělení

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Plně digitální přístroj, lehce ovladatelný (mobilní), s polohovatelným monitorem i ovládacím panelem

- Širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách

- Laterální gain

- S požadovaným frekvenčním rozsahem přístroje do minimálně 18MHz

- Připojení minimálně 4 sond současně

- Elektronické přepínání sond

- Ovládací panel musí být lehce přístupný – plovoucí (výškově i stranově nastavitelný) nezávisle na monitoru

- LCD monitor s úhlopříčkou minimálně 21“ s minimálně HD rozlišením, výškově nastavitelný, otočený, sklopný

- Pomocný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 10“ pro ovládání, nastavení vyšetření a měření

- Obrazová frekvence musí být minimálně 1 000 obr./s

- Start systému z úplného vypnutí do 70 vteřin

- Sleep mód

- Bateriový provoz

- Ohřívač ultrazvukového gelu

- Přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minimálně 1TB

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- Archivace ve formátech JPEG, DICOM, AVI, M-JPEG

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní,a .s. – viz níže

Požadovaná zobrazení (dle typu sond duplexní, triplexní, trapezoidní zobrazení na lineární sondě)

- B-mód

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- Anatomický M-mód

- Barevné mapování

- Pulzní Doppler

- Barevný tkáňový doppler

- PW tkáňový doppler

- PW – pulzní doppler

- Zobrazení energetického mapování toků v B obraze

- Dopplerovské zobrazení velmi pomalých krevních toků

- Panoramatické zobrazení

- Duální dynamická zobrazení

- Kontrastní zobrazení

- Mód pro zobrazení jehly

Požadovaný posprocessing (standardní výpočty pro cévní a vaskulární vyšetřením, kardiologii, neurologii a obecnou radiologii)

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- Možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- Automatické měření IMT

- Automatické zvětčení okolí kurzoru při měření pro přesné umístění kaliperů - lupa

- SW pro prohlížení a semiautomatické měření objemu ze 3D

- Funkce Cine Lope v rozsahu vhodném pro dynamická kontrastní zobrazení

Parametry sond

- Lineární multifrekvenční triplexní sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 5 -14 MHz (B mód) pro vyšetření štítné žlázy s footprintem minimálně 50 mm, minimálně 256 elementů

- Lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 4 – 18 MHz

- Lineární sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 3 – 9 MHz pro cévní vyšetření, footprint maximálně 45 mm, minimálně 192 elementů

- Konvexní abdominální sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 2 - 5 MHz

Část 2 - UZV přístroj pro infekční oddělení

Popis:

Ultrazvukový přístroj s barevným dopplerovským zobrazením cév, vhodný pro celotělové vyšetření, vyšetření kontrastní látkou a s HW a SW pro elastografii.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj pro infekční oddělení

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

•	plně digitální přístroj, lehce ovladatelný

•	pojízdný, dobře mobilní s centrální brzdou pro aretaci minimálně 2 koleček

•	s polohovatelným monitorem i ovládacím panelem

•	s frekvenčním rozsahem přístroje minim. 18MHz

•	připojení minim. 4 sond současně

•	elektronické přepínání sond

•	ovládací panel musí být lehce přístupný – plovoucí (výškově i stranově nastavitelný) nezávisle na monitoru

•	LCD monitor s úhlopříčkou minimálně 21“ s minimálně HD rozlišením, výškově nastavitelný, otočený, sklopný

•	Pomocný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 12“ pro ovládání, nastavení vyšetření a měření

•	obrazová frekvence musí být minim. 1200 obr./s

•	start systému z úplného vypnutí do 70 vteřin

•	automatické zmražení sond po stanovené době

•	přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání

•	HDD musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 1TB

•	archivace na USB, CD, DVD, PACS

•	archivace ve formátech JPEG, DICOM, AVI

•	komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query, Retrieve

•	černobílá termotiskárna

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní,a .s. – viz níže

Požadovaná zobrazení (dle typu sond duplexní, triplexní, trapezoidní zobrazení na lineární sondě)

•	B-mód

•	B-mód na základních frekvencích

•	B-mód na harmonických frekvencích na všech sondách

•	anatomický M-mód

•	barevné mapování

•	barevný tkáňový doppler

•	PW tkáňový doppler

•	PW – pulzní doppler

•	zobrazení energetického mapování toků v B obraze

•	dopplerovské zobrazení velmi pomalých krevních toků

•	panoramatické zobrazení

•	duální dynamická zobrazení

•	kontrastní zobrazení

•	automatická optimalizace obrazu

•	elastografie typu Shear-wave

•	mód pro zobrazení jehly

•	redukce spekclí s možností nastavení několika úrovní

•	možnost budoucího rozšíření o fúzi obrazu z CT/MR

Požadovaný posprocessing (standardní výpočty pro cévní a vaskulární vyšetřením, kardiologii, neurologii, elastografii a obecnou radiologii)

•	automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence)

•	možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz)

•	zvětšování a změnšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem

•	SW vybavení pro provádění vaskulárních měření a výpočtů (minimálně délka, plocha, objem)

•	Automatické měření IMT

•	SW aplikace pro elastografii typu shear-wave

•	paměťová smyčka (CineLoop) s délkou min. 1min. s manuální nebo dynamickým přehráváním – i pro dopplerovské vyšetření

•	kvantifikace a zobrazení kontrastní látky - křivky TIC (time intenzity curves)

•	analýzu TIC musí být umožněno získat i z uložených dat

Parametry sond

•	lineární multifrekvenční triplexní matrixová sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 12 MHz pro vyšetření cév a small parts

•	konvexní abdominální sonda s frekvenčním rozsahem minimálně 1 - 5 MHz, technologie single-crystal nebo obdobná technologie

Část 3 - Peroperační ultrazvukový přístroj

Popis:

Peroperační UZ přístroj pro kliniku urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Peroperační ultrazvukový přístroj pro urologické aplikace v dutině břišní a pánevní vybavený příslušným SW a HW. UZ přístroj bude používán spolu s operačním robotem DaVinci Xi. UZ přístroj musí mít níže uvedené videovýstupy pro přenos obrazu v reálném čase do konzole oper.robota DaVinci Xi. Požadované příslušenství: laparoskopická sonda ovladatelná pomocí robotického nástroje.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Peroperační ultrazvukový přístroj

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Plně digitální přístroj, lehce ovladatelný

- S čistým harmonickým zobrazením

- S připojení minimálně 4 sond současně

- S elektronickým přepínáním sond

- Monitor s vysokou rozlišovací schopností, plochý, minimálně 21“, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení, umístěný na rameni

- Ovládací panel s možností výškového a stranového nastavení nezávisle na poloze LCD monitoru

- Dynamický rozsah přístroje minimálně 270 dB

- Frekvenční rozsah přístroje minimálně 1 – 18 MHz

- Dotykový displej pro nastavení UZ přístroje s úhlopříčkou minimálně 10“

- Klávesnice pro zadávání pacientských dat do vnitřní databáze

- Přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minimálně 300 GB

- Archivace na USB, CD, DVD, PACS

- CD/DVD mechanika pro načítání DICOM obrazů z CT/MR

- Archivace ve formátech: DICOM 3, JPEG, AVI, TIFF

- Komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist, Query

- Video výstupy minimálně:

  - DVI (analog & digital) XGA, SXGA, WXGA+ (analog a digital) a 720p (pouze digital)

  - S-Video NTSC nebo PAL

  - SDI (digital) 720p nebo 1080i

- Připojení do LAN sítě pro komunikaci s PACS

- SW pro fúzi UZ obrazu a MR/CT obrazu v reálném čase

- Možnost budoucího rozšíření o kompletní systém zajišťující fúzi UZ obrazu a MR/CT obrazu v reálném čase na principu trasování senzoru v elektromagnetickém poli – integrován do UZ přístroje

- Černobílá tiskárna

- Kompatibilita s robotickým systémem DaVinci Xi (výrobce Intuitive Surgical) pro přenos obrazu do operačního pole operatéra

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní,a .s. – viz níže

Požadovaná zobrazení:

- Dle typu sond duplexní i triplexní zobrazení

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- PW – pulzní doppler

- Barevné dopplerovské zobrazení

- Power doppler a směrový doppler

- Laterální gain v B-módu

- Automatická optimalizace obrazu

- Technologie speckle reduction

- Kompresní elastografie na všech sondách

- Elastografie typu ShearWave v reálném čase na konvexní sondě

Požadovaný post processing:

- Automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- Měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- Funkce Cine Lope minimálně 20 s

- Urologický SW vč. všech urologických měření

- Měření a kvantifikace elastografie v reálném čase

Parametry sond:

- Lineární sonda pro vyšetření malých částí s frekvenčním rozsahem minimálně 5 - 18 MHz, délka aktivní plochy maximálně 38 mm

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s využitím technologie pro lepší a kvalitnější zobrazení, s frekvenčním rozsahem minimálně 1 – 5 MHz, pozorovací úhel minimálně 70°

- Peroperační sonda pro použití při robotických výkonech o frekvenčním rozsahu minimálně 2 -12 MHz. Sonda musí projít pracovním kanálem o velikosti 13 mm. Aktivní plocha minimálně 26 mm. Sonda musí být sterilizovatelná. Musí umožňovat zobrazení v dopplerovském a kontrastním módu. Uchopení operačním nástrojem při vstupu kabelu do aktivní plochy, nikoliv na distálním konci sondy, kvůli dobré manipulaci.

Část 4 - Ultrazvukový přístroj pro radiologii

Popis:

Ultrazvukový přístroj pro radiodiagnostické oddělení nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Ultrazvukový přístroj s barevným dopplerovským zobrazením cév, kontrastním zobrazením a s HW a SW pro elastografii. S možnosti budoucího použití lineární sondy s maximální zobrazovací frekvencí min. 22 MHz pro small parts zobrazení.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Ultrazvukový přístroj

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Přístroj musí být lehce obsluhovatelný a snadno přizpůsobitelný pro různé druhy vyšetření

- Plně digitální s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Monitor s úhlopříčkou minimálně 23“typu LED s full HD rozlišením

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách - výškově, stranově a předo-zadně

- Požadavky na obslužný panel:

  - Odkládací držáky na min. 5 sond

  - Vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)

  - Nutná programovatelnost obslužného panelu uživatelem - přiřazení funkcí jednotlivým ovládacím prvkům

  - Součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej s úhlopříčkou min. 12“, určený pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí), nutná programovatelnost a konfigurace nabídek dotykového LCD displeje uživatelem včetně definování měřicích postupů a výpočtů

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje v rozsahu minimálně 1 – 22 MHz

- Minimálně 4 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond

- Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních frekvencích

  - B-mode na harmonických frekvencích

  - Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 2D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

  - PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30°

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

  - Simultánní duální zobrazení (twin view) B – mode a B-mode + CFM v  reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

  - Modul pro zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení včetně sumarizace (načítání) toků – pro využití na konvexní abdominální, lineární sondě. Systém musí umožnit takové zobrazení i ve 3D režimu pomocí konvenčních vyšetřovacích sond

  - Modul pro zobrazení s použitím kontrastní látky včetně kvantifikace perfúze kontrastní látky ve sledované oblasti pro stanovenou oblast zájmu

  - Modul pro vizualizaci mikrokalcifikací - speciální mamodiagnostický SW pro filtraci 2D obrazu umožňující v reálném čase vyšetření detekci, vizualizaci a vyhodnocování tkáňových mikrokalcifikací (o velikosti < 100 μm) na lineárních sondách

  - Panoramatické zobrazení

  - Elastografie typu Shear-wave včetně zobrazení a výpočtu tuhosti zacílené tkáně

- Přístroj musí obsahovat modul HW i SW s protokolem DICOM Storage, Query, Worklist, Print, Retrieve

- Přístroj musí vytvářet vlastní databázi pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v sonografické diagnostice

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizovaných měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Rozsáhlá paměťovou smyčku pro uložení minimálně 4000 snímků

- Rozsáhlá paměťová smyčku pro uložení dopplerovského záznamu délky minimálně 30 sec.

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW

- Interní HDD s kapacitou minimálně 1TB

- Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM

- minimálně 3 x USB 3.0 pro připojení externích záznamových zařízení

- Rychlý start systému – „studený“ start do 100 sec.

- Přímý RAW data výstup

- Pravidelný bezplatný update softwarového vybavení

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní,a .s. – viz níže

Požadavky na ultrazvukové sondy

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 2 – 7 MHz s nastavitelnou hloubkou vyšetření minimálně do 40 cm

- Lineární sonda pro vyšetření malých blízkých struktur v rozsahu min. 5 – 13 MHz, délka snímací části minimálně 50 mm

- Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 4 – 11 MHz, délka snímací části maximálně 40 mm

- Mikrokonvexní sonda pro vyšetření dětí a novorozenců v rozsahu min. 4 – 9 MHz

Požadavky na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

  - Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

    - Pracoviště vyšetřovny a ovladovny musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

    - KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

    - KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.