# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Dodávka Nasal High Flow systému pro Dětské a dorostové oddělení Nemocnice Most, o.z“

Nasal High Flow systém pro děti a dospělé

Popis:

Vysokoprůtoková nosní kanyla pro dětské a dorostové oddělení nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Přístroj pro aplikaci ohřáté a zvlhčené směsi vzduchu a kyslíku pod vysokým průtokem pomocí speciálních nosních kanyl s velkým vnitřním průměrem.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Vysokoprůtoková nosní kanyla

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Barevný grafický displej

- Bezúdržbový integrovaný senzor O2

- Nastavení teploty: 37, 34 a 31 °C

- Generátor průtoku v rozsahu minimálně 2 – 60 L/minutu

- Dezinfekce systému ohřátím na minimální teplotu 87°C, po dobu alespoň 30 minut po každém pacientovi

- Automatické rozpoznání soupravy pro dezinfekci

- Přepnutí mezi režimem pro děti a pro dospělé jedním tlačítkem

- Integrovaný výhřevný adaptér v jednorázovém okruhu

- Integrovaný teplotní snímač v jednorázovém okruhu

- Jednorázový okruh musí obsahovat samodoplňovací vodní komoru

- Přívodní hadice nosní kanyly musí být z materiálu propouštějící vlhkost

- Přívodní hadice nosní kanyly musí mít minimální průměr 10 mm

- Nosní kanyly musí být dostupné ve třech velikostech pro dospělé

- Nosní kanyly musí být dostupné ve dvou velikostech pro děti

- Hmotnost přístroje maximálně 2,2 kg

- Systém musí obsahovat průtokoměr s průtokem alespoň 50 l/min včetně držáku

- Systém musí obsahovat pojízdný stojan s košíčkem s možností zavěšení vaků

- Příslušenství:

  - 3 ks nosních kanyl různých velikostí pro dospělé

  - 3 ks nosních kanyl různých velikostí pro děti

  - 3 ks jednorázového okruhu včetně vodní komory

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis