Transportní ventilátor pro kardiochirurgii

Popis:

Transportní ventilátor pro kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Transportní ventilátor pro umělou plicní ventilaci pacientů při převozu z dospávacího pokoje na intermediální lůžka.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Transportní ventilátor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Transportní ventilační přístroj pro děti i dospělé

- Ventilační režimy tlakově řízené a objemově řízené minimálně CMV, PS a SIMV

- Integrovaný displej pro zobrazení ventilační křivky a nastavených parametrů

- Nastavitelné parametry:

  - objem dechu od 50 ml

  - tlak v dýchacích cestách minimálně 6 – 55 mbar

  - čistý O2 / mix O2 minimálně v rozsahu 21-100%

  - frekvence dýchání minimálně 2 - 60 /min

  - PEEP minimálně v rozsahu 0-20 mbar

  - Flowtrigger minimálně 3-15 l/min

- Monitoring hodnot:

  - MV spont

  - F spont

- Ovládání otočnými ovladači nebo kombinací ovladačů a dotykové obrazovky

- Možnost neinvazivní ventilace maskou

- Napojení na medicinální kyslík i na tlakovou bombu O2

- Akustické i vizuální alarmy

- Hmotnost maximálně 6,5 kg včetně baterií

- Uchycení na lůžko při transportu i na eurolištu

- Napájení ze sítě i z interní baterie či pomocí jiné technologie

- Výdrž baterie při převozu minimálně 4 h

- Součástí dodávky musí být příslušenství pro plnou funkcionalitu přístroje minimálně však:

  - pacientský okruh, znovupoužitelný

  - nabíjecí baterie v případě napájení z interní baterie

  - resuscitační maska

  - senzor pro měření O2

  - PEEP senzor

- Testovací plíce v případě nutnosti jejího použití při uživatelské kontrole přístroje

- Provoz na 240V / 50Hz i na baterie