Videoendoskopický systém s úzkopásmovým zobrazením

Popis:

Videoendoskopický systém s úzkopásmovým zobrazením pro ORL oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks………………LCD Monitor

- 1 ks………………Kamerová jednotka

- 1 ks………………Kamerová hlava

- 1 ks………………Zdroj světla

- 1 ks………………Endoskopický vozík pro sestavu

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

LCD Monitor

- LCD displej s úhlopříčkou minimálně 26 palců

- Certifikace MDE

- Full HD rozlišení obrazu minimálně 1920 x 1080

- Pozorovací úhel minimálně 160° horizontálně i vertikálně

- Antireflexní úprava obrazovky

- Funkce obraz v obraze

- Stabilní umístění monitoru na endoskopickém vozíku na pohyblivém rameni

Kamerová jednotka

- Plně použitelná se stávajícím vybavením na oddělení (endoskopy Olympus a Richard Wolf)

- Kamerová jednotka pracující v Full HD rozlišení (minimálně 1080 řádků)

- Automatické řízení jasu zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole

- Nastavení ovládání z kamerové hlavy (programovatelná tlačítka) nebo z jiného vybavení na věži (například dotykový displej, klávesnice nebo čelní panel jednotky)

- Úzkopásmové selektivní zobrazování - technické řešení, kterým lze obraz vymezit na části viditelného spektra v oblasti vlnových délek 415 nm (oblast modré barvy) a 540 nm (oblast zelené barvy) korelující s maximy absorpce světla hemoglobinem pro dosažení zvýraznění struktur obsahující krevní barvivo a odlišit tak v obraze cévní struktury proti ostatním tkáním

Kamerová hlava

- Plně použitelná se stávajícím vybavením na oddělení (endoskopy Olympus a Richard Wolf)

- Full HD kamerová hlava (minimálně 1080 řádků), autoklávovatelná

- CCD technologie snímání

- Ovládání ZOOMu (přiblížení) a ostření na kamerové hlavě

- Minimálně 2 programovatelná tlačítka integrovaná na kamerové hlavě

- Podpora úzkopásmového zobrazení

- S objektivem se zvětšením 1,2x

- Moiré filtr

Zdroj světla

- Plně použitelný se stávajícím vybavením na oddělení (endoskopy Olympus a Richard Wolf)

- Xenonový zdroj světla o výkonu minimálně 300 W, nebo zdroj světla s LED technologií

- Podpora úzkopásmového zobrazení

- Plynulá regulace intenzity světla

- Intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou

- Ovládání světla přímo z kamerové hlavy

- Součástí dodávky musí být světlovodný kabel (1 ks) o délce minimálně 3 m plně použitelný s nabídnutým zdrojem světla a se stávajícím vybavením na oddělení (endoskopy Olympus a Richard Wolf)

Endoskopický vozík pro sestavu

- Umístění všech výše uvedených komponent

- Vhodný pro medicínské použití

- Izolační transformátor

- Nastavitelné ohebné rameno pro LCD monitor

- Pojízdný na 4 kolečkách, minimálně 2 brzditelná

- Zásuvka pro klávesnici k ovládání kamerové jednotky

- Musí umožnit připevnění kamerové hlavy (držák kamery)

- Manipulační madla

- Snadno omyvatelný s antistatickou povrchovou úpravou