# Příloha č.3 – Technická specifikace

Technologie na úpravu vody pro Nefrologicko-dialyzační oddělení Nemocnice Teplice, o.z. na principu reverzní osmózy. Hlavním účelem technologie je příprava a dodávka upravené vody pro dialýzu v kvalitě odpovídající požadavkům Českého lékopisu v platném znění a doporučením EDTA/ERA, v souladu s normou ISO 23500:2011 Guidance for the preparation and quality management of fluids for haemodialysis and related therapies, včetně kompletní předúpravy, provádění periodické chemické dezinfekce zařízení s možností budoucího rozšíření o modul horké dezinfekce. Dalšími požadavky jsou automatizované provozní režimy, monitoring základních provozních parametrů a dálkové uživatelské ovládání se signalizací provozního stavu.

Technické požadavky:

- Technologie na úpravu vody (dále jen úpravna) pro dialýzu na principu předúpravy a reverzní osmózy

- Kapacita minimálně 2000l/hod garantovaná při teplotě vstupní vody 15° C

- Výkon pro zajištění provozu 26 dialyzačních přístrojů na dialyzačních sálech a 4 dialyzačních přístrojů v místnosti technika

- Rezerva výkonu pro technologii přípravy dvou druhů dialyzačních roztoků ze suchého granulátu

- Úpravna musí být vybavena veškerým příslušenstvím pro napojení dvou okruhů rozvodu permeátu

- Kompletní automatický režim provozu úpravny

- Automaticky nebo manuálně nastavitelná chemická desinfekce včetně okruhů rozvodů permeátu a dialyzačních přístrojů

- Automatické nastavení výkonu úpravny podle aktuální potřeby

- Při snížení nebo ukončení spotřeby permeátu automatický přechod na úsporný provoz s recirkulací a recyklací permeátu

- Automatizovaný režim proplachu a recirkulace permeátu („stand-by“ režim)

- Režim nouzového provozu k zajištění kontinuální dodávky permeátu a to i v případě úplného výpadku elektroniky

- Možnost v budoucnu rozšířit o modul horké dezinfekce

- Monitorování parametrů výstupní vody z reverzní osmózy – tlak, teplota, vodivost

- Monitorování výstupní vody z předúpravy – tlak, teplota a vodivost

- Výtěžnost permeátu 0 - 95 %

- Normální výtěžnost cca 75 %.

- Výstupní tlak permeátu cca 2 – 5 barů

- Dálkové ovládání

- Automatické ukládání provozních parametrů a alarmových hlášení do paměti úpravny a možnost stahování těchto údajů do PC

- Automatický elektrický restart úpravny do původního režimu provozu při krátkodobém (do 2 minut trvajícím) výpadku elektrické energie

Technické požadavky na předúpravu vody:

- Proplachovací vstupní filtr s reduktorem tlaku

- Zásobník na surovou vodu o kapacitě minimálně 700 litrů s ochranou proti zpětnému toku, automatickým hlídáním hladiny a podávacím čerpadlem

- Pískový filtr s automatickým proplachem

- Změkčovač vody duplexní pro nepřetržitý provoz s automatickou regenerací

- Uhlíkový filtr s automatickým proplachem

- Jemná partikulární předfiltrace pro reverzní osmózu

Technické požadavky na reverzní osmózu:

- Automatická regulace hlavních parametrů procesu přípravy vody

- Automaticky řízený oplach membrán

- Automatický self-test při spuštění

- Port pro odběr vzorků vstupní surové vody

- Port pro odběr vzorků demineralizované vody

- Možnost nastavení automatického zapnutí a vypnutí

- Odolné provedení s vysokou odolností proti korozi, snadným přístupem a výměnou hlavních prvků

- Ochrana proti chodu nasucho

- Možnost budoucího zvýšení výkonu pouhým doplněním komponent do stávajícího zařízení