Příloha č. 3 Technická specifikace

„Dodávka přístrojů pro Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - část 2: Infuzní pumpa“

Popis

Infuzní technika k intravenóznímu podávání farmak a roztoků pacientům.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Volumetrická pumpa

- Odchylka přesnosti dávkování maximálně ± 5 %

- Minimální rozsah rychlosti dávkování 0,1 – 1200 ml/h

- Dopočtení třetího parametru při zadání jakýchkoliv dvou parametrů – rychlost/objem/čas

- Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta a čase

- Bolusy s přednastaveným objemem s možností definovat rychlost v rozsahu minimálně 50–1200 ml/h

- Interní paměť přístroje alespoň 1000 léků v knihovnách obsahujících:

  - název a koncentraci léčiva

  - rychlost podávání a rychlost dávky včetně překročitelných a nepřekročitelných limitů

- Musí umožnit editace knihovny včetně přidávání nových položek

- Zobrazitelné parametry na displeji:

  - rychlost infuze

  - zbývající čas

  - požadovaný objem a zbývající požadovaný objem

  - celkový podaný objem

  - nastavení okluzního tlaku

  - aktuálně nastavený tlak

  - stav baterie

  - název a koncentrace podávaného léčiva

- Použití různých infuzních setů v pumpě, tj.:

  - set pro běžnou infuzi

  - set pro transfuzi

- Kompletní ovládání a nastavování pomocí fyzických tlačítek, ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné (Je méně ergonomické, nezprostředkuje uživateli taktilní zpětnou vazbu a na displeji uvažovaných velikostí nedosahuje přesnosti tlačítkového ovládání, což může vést k ohrožení pacienta zejména při řešení urgentních stavů.)

- Displej o velikosti minimálně 20 cm2

- Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce 20 znaků

- Detekce vzduchových bublin v infuzním setu

- Zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání

- Pohotovostní (stand-by) režim

- Nastavitelný limit okluzního tlaku minimálně ve 3 úrovních citlivosti v rozsahu minimálně 225–750 mmHg

- Režim udržování otevřené linky (keep vein open, KVO)

- Napájení 230V / 50 Hz nebo z vlastního akumulátoru s kapacitou na minimálně 6 hodin provozu při 5 ml/h

- Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě

- Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze

- Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy:

  - okluze

  - vzduch v infuzním setu

  - otevřená dvířka

  - slabá baterie

  - vybitá baterie

  - blízký konec podání

  - konec podání

  - požadovaný objem dodán

  - výpadek napětí nebo odpojení od elektrické sítě

  - KVO je spuštěno

  - recall alarm (opakování alarmu při nečinnosti obsluhy)

- Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu

- Protokol pro 24hodinový záznam parametrů provedeného dávkování (rychlost, doba, objem, název či popis roztoku či léčiva)

- Protokol pro záznam posledních minimálně 1500 provozních událostí

- Mechanismus upevnění na infuzní stojan o průměru minimálně 20–40 mm a eurolištu je součástí přístroje

- Provoz infuzní pumpy ze sítě i na baterii

- Hmotnost maximálně do 2,7 kg včetně akumulátoru

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ………………………………………. Dne……………………….

Za společnost

…………………………………………………………………………..

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

…………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení, podpis