# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Fototerapie

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Fototerapie	2

### Fototerapie

Popis

Fototerapeutická lampa pro léčbu patologického icteru u novorozenců.

Seznam požadovaných položek:

Fototerapie pro resuscitační lůžka – 7 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Neonatologická klinika)

Fototerapie pro intenzivní lůžka – 3 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Neonatologická klinika)

Fototerapie pro resuscitační lůžka – 5 ks (Nemocnice Most, Dětské a dorostové oddělení)

Fototerapie pro intenzivní lůžka – 4 ks (Nemocnice Most, Dětské a dorostové oddělení)

Fototerapie pro intenzivní vyhřívaná lůžka – 1 ks (Nemocnice Most, Dětské a dorostové oddělení)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- LED technologie

- Spektrální intenzita záření minimálně 40 µW/cm2/nm v pracovní vzdálenosti minimálně 50 cm od zdroje záření

- Životnost světelného zdroje minimálně 50 000 hodin při zachování deklarovaných parametrů bez nutnosti výměny zdroje záření

- Ozařovaná plocha minimálně 55 x 27 cm (při vzdálenosti ozařování 50 cm)

- Monitorace teploty pacienta s alarmem nad 38 °C jako ochrana přehřátí pacienta

- Integrovaný časovač pro nastavení doby expozice

- Integrovaný čítač hodin expozice pacienta

- Integrovaný čítač provozních hodin

- Na pojízdném a stabilním stojanu

- Výškově nastavení v rozsahu minimálně 125 – 155 cm

- Záruka (bezplatná výměna světelného zdroje) minimálně 30 000 provozních hodin