Příloha č. 2 Technická specifikace

„Elektrokonvulzivní přístroj pro oddělení Psychiatrie, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Popis:

Zařízení pro elektrokonvulzivní léčbu (ECT) závažných duševních onemocnění typu těžkých depresivních epizod, katatonní schizofrenie nebo neuroleptického maligního syndromu.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Možnost na sobě nezávislého samostatného nastaveni šířky impulzu, stimulační frekvence, délky stimulace a stimulačního proudu

- Stimulace krátkými bipolárními obdélníkovými impulzy

- Nastavitelná šíře impulzu: 0,3 až 1 ms, minimálně ve třech stupních

- Stimulační frekvence: 20 až 120 Hz

- Délka stimulace: 0,5 až 8 s

- Stimulační proud: 500 až 900 mA

- Stimulační energie (při impedanci pacienta 220Ω): 0,2 až 202 J

- Náboj: 3,0 až 1150 mC

- On-line monitorování statické impedance tkáně po přiložení stimulačních elektrod s číselným ukazatelem

- On-line monitorování dynamické impedance tkáně po celou dobu stimulace

- 2x EEG kanál

- 1x EKG kanál

- Dotykový LCD displej s on-line sledováním:

  - Průběhů 2 vybraných kanálů s možností přepínání

  - Statické impedance

- Soﬁstikovaná analýza EEG, která poskytne lékaři odhad pravděpodobnosti, že indukovaný záchvat byl nadprahový

- Software EMR pro management a analýzu dat z ECT výkonů s pacientskou db, připojením k PC i externímu monitoru s možností práce v síti, s možností generování reportů v českém jazyce

- Dvoukanálový zapisovač (tisk stimulačních parametrů a volitelné záznamy EEG a EKG)

- Ruční elektrody s dálkovým ovládáním

- Samotestování (autokalibrace) přístroje před stimulací

- Monitor se zabudovaným PC s instalací systému Windows 10, tiskárna a vozík s ramenem

- Bezpečnostní prvky:

  - Ochranný kryt šokovacího tlačítka

  - Zvukový signál před zahájením šokování

  - Odlišný zvukový signál při šokování

  - Nemožnost spuštění stimulace při nesprávné velikosti statické impedance kůže

  - Během stimulace elektrokonvulzivní přístroj měří a kontroluje šířku impulzu, frekvenci, elektrický proud a napětí, trvání sledu impulzů a celkovou dávku energie

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 2 Technická specifikace:

V ………………………………	dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis