# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. – Lůžka a stoly III - Elektrické polohovací vyšetřovací lehátko

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

1. část:	Elektrické polohovací vyšetřovací lehátko	Chyba! Záložka není definována.

### Elektrické polohovací vyšetřovací lehátko

Popis: Vyšetřovací ultrazvukové elektricky polohovatelná lehátka pro Gynekologicko-porodnická oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Lehátko je určeného pro vyšetření pacientek, zejména pak pro vyšetření za pomoci ultrazvukového přístroje abdominální i vaginální sondou, pro něž musí lehátko umožnit co nevhodnější polohování jednotlivých segmentů.

Seznam požadovaných položek:

- 3 ks	Vyšetřovací elektricky polohovatelné lehátko

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vyšetřovací elektricky polohovatelné lehátko

- Mobilní vyšetřovací ultrazvukové lehátko určeného pro ultrazvuková vyšetření pacientek

- Vyšetřovací ultrazvukové lehátko musí mít elektrický pohon zajišťující výškové polohování lůžka a zádového segmentu lehátka

- Minimálně dvoudílné elektricky polohovatelné lehátko

- Jeden díl podpěr zad (nikoliv jen podpěr hlavy), možno z tohoto důvodu i třídílné lehátko

- Každý díl ovládán zvlášť a to elektricky

- Polohování zádového dílu minimálně 0° až +50°, umožňující polohu pacientky v polosedě, v sedě nebo vleže

- Ložná plocha lehátka minimálně o rozměru 1900 x 600 mm (d x š)

- Musí mít elektrické výškové nastavení ložné plochy v minimálním rozsahu 600 až 900 mm

- Nosnost minimálně 180 kg

- Vyšetřovací ultrazvukové lehátko musí mít snadné ovládání pomocí ručního ovládače nebo nožního ovládání

- Držák hygienického papíru

- Elektromotor s tichým chodem

- Vyšetřovací ultrazvukové lehátko musí mít potah ložné plochy z nehořlavého a snadno čistitelného materiálu a odolného běžným dezinfekčním prostředkům

- Pojezdová kolečka o průměru minimálně 70 mm s brzdou

- Možnost výběru barevného dekóru (upřesnění při objednání)