# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. – Lůžka a stoly III - Elektrické polohovací vyšetřovací lehátko

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

[1. část: Elektrické polohovací vyšetřovací lehátko **Chyba! Záložka není definována.**](file:///C%3A%5CUsers%5CLenka.Lacinova%5CDesktop%5CPRENATOLOGIE%20ZAK%C3%81ZKY%5CL%C5%AF%C5%BEka%20a%20stoly%20III%20%28%C4%8D%C3%A1st%208%29%5Cp%C5%AFvodn%C3%AD%5C02_Technick%C3%A1%20specifikace%20.docx#_Toc535777458)

### Elektrické polohovací vyšetřovací lehátko

Popis: Vyšetřovací ultrazvukové elektricky polohovatelná lehátka pro Gynekologicko-porodnická oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Lehátko je určeného pro vyšetření pacientek, zejména pak pro vyšetření za pomoci ultrazvukového přístroje abdominální i vaginální sondou, pro něž musí lehátko umožnit co nevhodnější polohování jednotlivých segmentů.

Seznam požadovaných položek:

* 3 ks Vyšetřovací elektricky polohovatelné lehátko

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

**Vyšetřovací elektricky polohovatelné lehátko**

* Mobilní vyšetřovací ultrazvukové lehátko určeného pro ultrazvuková vyšetření pacientek
* Vyšetřovací ultrazvukové lehátko musí mít elektrický pohon zajišťující výškové polohování lůžka a zádového segmentu lehátka
* Minimálně dvoudílné elektricky polohovatelné lehátko
* Jeden díl podpěr zad (nikoliv jen podpěr hlavy), možno z tohoto důvodu i třídílné lehátko
* Každý díl ovládán zvlášť a to elektricky
* Polohování zádového dílu minimálně 0° až +50°, umožňující polohu pacientky v polosedě, v sedě nebo vleže
* Ložná plocha lehátka minimálně o rozměru 1900 x 600 mm (d x š)
* Musí mít elektrické výškové nastavení ložné plochy v minimálním rozsahu 600 až 900 mm
* Nosnost minimálně 180 kg
* Vyšetřovací ultrazvukové lehátko musí mít snadné ovládání pomocí ručního ovládače nebo nožního ovládání
* Držák hygienického papíru
* Elektromotor s tichým chodem
* Vyšetřovací ultrazvukové lehátko musí mít potah ložné plochy z nehořlavého a snadno čistitelného materiálu a odolného běžným dezinfekčním prostředkům
* Pojezdová kolečka o průměru minimálně 70 mm s brzdou
* Možnost výběru barevného dekóru (upřesnění při objednání)