# Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. – Monitory a monitorovací stanice II - Monitory životních funkcí – část 2

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

### Obsah:

Monitory životních funkcí k resuscitačním vyhřívaným lůžkům…………………………………………………..…….1

### Monitory životních funkcí k resuscitačním vyhřívaným lůžkům

Popis:

Monitory vitálních funkcí pro Neonatologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

- 5 ks	Monitory životních funkcí, Novorozenecké oddělení, MNUL o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Barevný LCD displej pro zobrazení monitorace a parametrů s úhlopříčkou minimálně 12“ určený pro novorozenecké pacienty

- Zobrazení minimálně 6 křivek současně na displeji

- Světelné a zvukové alarmy s nastavitelnou intenzitou

- Nastavitelné horní i dolní limity alarmů

- Minimálně 3 úrovně alarmů pro akustickou detekci překročení nastavených limitních stavů

- Paměť minimálně 24 hodin s minimálně 10s rozlišením pro všechny sledované parametry s grafickými a tabelárními trendy

- Specifické softwarové vybavení pro monitorování novorozenců všech hmotnostních kategorií (500g a výše)

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce

- Napájení ze sítě (230V/50 Hz) i baterii

- Nabíjecí baterie součástí nabídky

- Výdrž baterie minimálně 3 hod.

- Připevnění k lůžku – závěsné nebo připevněné na tyč popř. eurolištu včetně dodání všech potřebných komponent k připevnění

- Řešení vhodné pro transport - hmotnost maximálně 6 kg

- Technologie filtrace pohybových artefaktů

- Monitorované parametry:

  - 3 svodové EKG, musí umět zobrazit dva libovolné svody

  - SpO2 - technologie Masimo

- Rozsah měření SpO2 minimálně od 1% do 100%

- Rozsah měření pulzní frekvence minimálně od 30 do 240 tepů/minutu

- Příslušenství ke každému monitoru:

  - Pacientský kabel pro připojení EKG elektrod včetně dodání EKG elektrod vhodných pro novorozence

  - Novorozenecká čidla pro připojení pulzního oxymetru

  - Veškeré příslušenství určené pro novorozence o hmotnosti 500g a výše