Plicní ventilátory s nCPAP

Popis:

Ventilátor umožňující CMV, NIPPV, nCPAP a HFOT umístěný na pojízdném stojanu pro dětské a dorostové oddělení (DDO) Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Na oddělení je poskytována nejvyšší úroveň resuscitační péče. Současným trendem v prevenci mortality a pozdní morbidity je využití časného přechodu z konvenční mechanické ventilace na neinvazivní ventilační podporu zahrnující NIPPV, nCPAP a HFOT, či dokonce využití NIPPV a dalších neinvazivních ventilačních módů bez nutnosti intubace.

Požadovaný typ ventilátoru zajistí přechod mezi všemi způsoby ventilace u jednoho pacienta jedním typem ventilátoru bez nutnosti složité výměny přístrojů a plnou kontinuitu ventilační terapie v rámci strategie neurointenzivní péče a minimálního rušení extrémně křehkého pacienta.

Seznam požadovaných položek:

- 13 ks 	Ventilátor s nCPAP

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ventilátor s nCPAP

- Ventilátor umožňující CMV, NIPPV, nCPAP a HFNC

- Široká nabídka ventilačních režimů CMV (minimálně PC-AC, PC-SIMV, PSV, VG – volum guarantee, ventilace apnoe)

- Široká nabídka režimů NIPPV (minimálně PC-SIMV, PSV, CPAP)

- Aktivní generátor nCPAP v rozsahu minimálně 2 – 15 cmH2O

- HFOT s průtokem minimálně 1 – 30 l/min.

- Nastavení PEEP minimálně 0 – 30 cmH2O

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 2 – 50 cmH2O

- Nastavitelný dechový objem v rozsahu minimálně 2 – 200 ml

- Nastavitelná dechová frekvence v rozsahu minimálně 5 – 150 dechů/min.

- Nastavitelný náběh inspiria

- Nastavitelný flow trigger v rozsahu minimálně 0,2 – 5 l/min.

- Nastavitelný expirační trigger minimálně 35 %

- Automatická kompenzace poddajnosti okruhů inspirační i expirační

- Automatická kompenzace úniků

- Nastavení O2 v rozsahu 21 – 100 %

- Nastavení O2 proplachu - preoxygenace

- Aktivní nCPAP generátor

- Barevný displej pro grafické zobrazení ventilace

- Přístroj musí být připojitelný k nasálním nCPAP aplikátorům s jednou inspirační větví a otevřenou expirační větvi bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku

- Pro snížení dechové práce novorozeneckého pacienta musí být okruh s otevřenou expirační větví – bez ventilu  PEEP nebo CPAP

- Ovládání pomocí dotykového displeje

- Monitorace - křivky: minimálně objem, průtok a tlak v dýchacích cestách

- Grafická monitorace plicní mechaniky – minimálně rezistence, poddajnost

- Trendová monitorace parametrů a křivek

- Provoz na 230V / 50Hz

- Provoz i na nabíjecí akumulátor minimálně 2 hodiny

- Automatická kalibrace O2 při uvedení přístroje do provozu

- Musí být umožněn variabilní průtok automaticky se přizpůsobující změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách

- Musí umět spuštění manuálního dechu v každém režimu nCPAP s nastavitelnou maximální délkou

- Alarmy vizuální i zvukové

- Ukládání trendů ventilačních parametrů na minimálně 5 dnů

- Aplikace pomocí nasální masky nebo nasálních kanyl

- Musí být umožněn výběr z minimálně 5 velikostí nasálních kanyl a minimálně 5 velikostí nasálních masek

- Plná kompatibilita aplikačního spotřebního materiálu pro nCPAP s materiálem obecně známým jako nFlow, Infant Flow nebo Inspire

- Příslušenství ke každému přístroji:

  - 5ks čepička o velikosti pro novorozenecké pacienty

  - Nasální kanyly o velikosti S, M, L nebo odpovídající velikosti

  - Nasální maska o velikosti S, M, L nebo odpovídající velikosti

  - Dýchací okruh znovu použitelný nebo 10ks jednorázových okruhů

- Zvlhčovač

  - Zvlhčovač se servorežimem

  - Kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem

  - Automatické i manuální nastavení

  - Přehledný barevný displej zobrazující všechny parametry

  - Nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních při zachování stejné cílové teploty u pacienta

  - Vyhřívání inspirační i expirační větve

  - Nastavení vyhřívání expirační větve dýchacího okruhu bez vlivu na teplotu inspirační větve

  - Monitorace množství vody ve zvlhčovači

  - Alarmy minimálně nízké a vysoké hladiny vody

  - Automatické alarmy teplot

  - Manuální nastavení teploty dýchacího plynu minimálně od 28°C do 40°C

  - Teplotní sonda

  - 10ks komora jednorázová ke každému kusu

  - Kompletní příslušenství ke zvlhčovači kompatibilní s dýchacím okruhem výše uvedeného přístroje, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta

- Výše požadovaný systém musí být umístěn na pojízdném výškově nastavitelném stojanu s držákem infuzních vaků, košem na příslušenství, háky pro zavěšení hadic / kabelů a eurolištou

Vyjádření vedoucího zdravotnického oddělení k technické specifikaci:

Souhlasím		Nesouhlasím

MUDr. Marie Váchová, primář dětského a dorostového oddělení													datum a podpis: