# Příloha č. 3 Technická specifikace

„Operační stůl pro Kardiochirurgické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Popis:

Systémový operační stůl elektromechanický s výměnnou operační deskou vhodný pro kardiochirurgické výkony.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- požadovaný operační stůl v konfiguraci:

    - 1 ks základna systému

    - 1 ks operační deska systému

    - 1 ks transportér operační desky

- minimálně 8-segmentová operační deska (základní dva segmenty, zádový, hlavový a 4-segmentová sekce pro dolní končetiny)

- elektrické polohování

    - nahoru/dolu

    - Trendelenburg/antiTrendelenburg

    - laterální náklony

    - zádová sekce

    - nožní segmenty

    - podélný posun

    - ostatní polohování stolu mechanicky

- požadována RTG transparentní systémová deska operačního stolu vybavená bočními EURO lištami po celé délce operační desky

- ovládání pomocí ovládače - bezdrátový

- záložní ovládač na základně stolu, z boku nohy stolu (z pravé nebo levé strany), není přípustné ovládání na straně nohou nebo hlavy z důvodu bezpečného snadného přístupu.

- indikátor stavu baterie na ovládači a základně stolu

- záložní baterie integrovaná v základně operačního stolu s  kapacitou pro použití stolu po dobu minimálně 5 dní 	v plném běžném provozu

- nosnost stolu v centrální nulové poloze minimálně 350 kg

- nosnost stolu ve všech nastavených polohách minimálně 250 kg (bez 10 % tolerance)

- polstrování operačního stolu snadno odnímatelné, umožňující snadnou údržbu a hygienu

- antistatické a antidekubitní polstrování – minimálně 80 mm vysoké

- základna z tvrzeného kompozitního plastu nebo nerezu odolného proti nárazu a běžné dezinfekci

- kryt a podvozek základny z nerezové oceli

- dělená plocha nožního segmentu – 4 dílný

- lehko odnímatelné segmenty – bez šroubování, s vyjímkou podložky hlavy

- šířka operační desky včetně eurolišt - maximálně 590 mm

- minimální výška pracovní desky - maximálně 630 mm

- maximální výška pracovní desky - minimálně 1000 mm

- Trendeleburg/antiTrendelenburg minimálně ± 45°

- laterální náklony minimálně ± 25°

- laterální náklon i v poloze Trendelenburg

- náklon nožní části minimálně 80°/-90°

- hlavová deska dvoukloubová

- horizontální posun pracovní desky minimálně 300 mm

- zvednutí opěradla zad minimálně 70°/-40°

- kompatibilita se stávajícím vybavením (ALPHAMAQUET, Maquet Otesus) COS MNUL tak, aby bylo možné v plné funkčnosti zaměňovat desky jednotlivých operačních stolů

- úprava ovládání tak, aby umožňovalo uložení minimálně 6 předvolených nastavení operačního stolu

- stůl vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství – aktivní antikolizní systém

Příslušenství

- stojan na infuzi na eurolištu – otočný

- stavitelná opěra ruky s uchycovacím páskem 2 ks

- anesteziologický rám

- pás pro fixaci pacienta (tělo) 1 ks

- upínací svorka

- odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu

- dodávka obsahuje veškeré pomůcky a nástroje potřebné k upínání požadovaného příslušenství

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ………………………………	dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis