Zadávací dokumentace

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle zákona § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Název veřejné zakázky:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů v KZ, a.s.“

Zadavatel veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

Zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“). Práva a povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto ZVZ a pravidly, které jsou popsány v Příručce pro žadatele  a Pokyny pro zadávání zakázek Regionálního operačního programu regionu NUTS 2  Severozápad.

Projekt „Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů v KZ, a.s je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad.

Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v textové části Zadávací dokumentace a údaji uvedenými v oznámení o zakázce, platí údaje uvedené v oznámení o zakázce.

OBSAH

1.	Extrakorporální litotryptor – 2ks	3

2.	Intrakorporální litotryptor	6

3.	Duální litotryptický laser	6

4.	Litotryptický laser	7

5.	Flexibilní ureterorenoskop	7

6.	Dvoukanálový flexibilní ureterorenoskop	8

7.	Operační mikroskop	8

8.	Operační přístroj s navigací přední segment	9

9.	Ultrazvukový anesteziologický přístroj	11

10.	Inkubátor – 5 ks	12

- Extrakorporální litotryptor – 2ks

Minimální technické požadavky:

Extrakorporální systém

- Exkrakorporální litotryptický systém

- Bez nutnosti připojení na přívod vody a odpadu

- Skládající se z:

  - Zdroje extrakorporální rázové vlny pro litotrypsi

  - RTG C-ramena

  - Zákrokového operačního stolu vhodného pro litotryptické výkony a urologické výkony

  - Ovládací jednotky

  - Ultrazvukový přístroj s jak sondou k vlastní litotrypsii tak i sondou k transabdominálnímu vyšetření a transrektální

- Všechny součástí systému musí být samostatně použitelné a mobilní, bez nutnosti stavebních úprav

RTG C-rameno

- Výkon generátoru minim. 2 kW,

- kolimační clona irisová + štěrbinová s možností rotace štěrbiny, virtuální kolimátor,

- zesilovač obrazu minim. průměr 9“

- kvalitní digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu, CCD kamera s vysokým rozlišením a následujícím plně digitálním zpracováním obrazu pro potlačení šumu s vysokým rozlišením min. 512 x 512,

- LCD monitor s vysokým rozlišením, s minimální úhlopříčkou 17“

- měřící komůrka pro měření a zobrazení povrchové dávky na displeji na pacienta integrovaná v primární cloně podle „Atomového“ zákona – DAP metr,

- vodič pro ekvipotenciální spojení,

Mechanické vlastnosti C ramene:

- SID minim 910 mm

- možnost rotace ramene: vertikální      horizontální pozice minim. 115°, minim. ± 200°okolo horizontální osy ve vertikální rovině,

- posun C ramene ve vertikálním směru minim. 200 mm

Softwarové vybavení:

- real-time funkce úpravy obrazu (nastavitelné filtry, nastavení jasu, kontrastu, zvětšení, rotace a převrácení obrazu),

- post processing (filtrace, rotace, zoom, inverse, windowing obrazů, měření)

- funkce LIH (paměť posledního obrazu)

- zaměřovací kříž

Dokumentace obrazových dat:

- přímé připojení do PACS umožňující bezproblémový přenos obrazu ve formátu DICOM 3, nutnost ukládání celé dokumentace včetně údajů z DAP metru

Ultrazvukový přístroj

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný (mobilní), s polohovatelným monitorem, s ovládacím panelem,

- širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách,

- laterální gain

- s požadovaným frekvenčním rozsahem přístroje do minim. 12MHz,

- s možností připojení minim. 2 sond současně,

- s možností elektronického přepínání sond,

- ovládací panel musí být lehce přístupný event. plovoucí,

- monitor s úhlopříčkou alespoň 15“ typu LCD s vysokou rozlišovací schopností, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení,

- obrazová frekvence musí být minim. 500 obr./s

- přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání,

- HDD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 80 GB,

- možnost archivace na USB, CD, DVD, PACS

- možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM, AVI

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print

Požadovaná zobrazení (dle typu sond duplexní, triplexní, trapezoidní zobrazení na lineární sondě)

- B-mód,

- barevné mapování,

- pulzní Doppler,

- barevný tkáňový doppler,

- PW tkáňový doppler,

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- PW – pulzní doppler

- zobrazení energetického mapování toků v B obraze

- duální dynamická zobrazení

- sledování průběhu terapie – litotrypse

- zaměřovací kříž pro zjištění místa aplikace rázové vlny

Požadovaný posprocessing (standardní výpočty pro urologii)

- automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- funkce Cine Lope

Parametry sond (multifrekvenční)

- lineární multifrekvenční triplexní sonda s frekvenčním rozsahem minimimálně 5-12 MHz (B mód) pro vyšetření cév

- konvexní abdominální sonda v minimálním frekvenčním rozsahu 2-8 MHz

- rektální sonda pro biopsii prostaty s minimálním frekvenčním rozsahem 3-8 MHz, malý poloměr zakřivení max. 10 mm

- Konvexní sonda pro lokalizaci kamenů

Příslušentsví

- punkční adaptér pro rektální sondu

Pacientský stůl

- Zákrokový operační stůl určený pro litotryptické výkony a pro endourologické výkony

- Elektromotorické nebo elektrohydraulické ovládání

- Trendelenburg a Antitrendelenburg cca. +- 15°

- Nosnost stolu min. 200 kg

- Pohyb desky stolu v osách x,y a z

- Nastavitelná výška stolu o min. 300 mm

- Nožní pedál pro ovládání stolu

- Ruční ovladač pro ovládání stolu

- Paměť pro uložení poloh pacienta

- RTG transparentní deska stolu

- Podkolenní opěrky nohou pacienta

- Sada pro jímání odpadních tekutin

Generátor rázů

- Generátor rázů optimálního charakteru s minimální zátěží a rizik pro pacienta

- Fokusovaný zdroj rázových pulzů s min. dvěma ohnisky

- Fokusační hloubka min. 160 mm

- Možnost jak RTG tak i USG zaměření a sledování vlastního účinku tripse

- Hlavice pro terapii motoricky polohovatelná

- Uživatelsky nastavitelná frekvence rázů

Ovládací konzole

- Ovládací konzole pro ovládání od stolu

  - 1x LCD monitor pro zobrazení snímků z RTG či UZ přístroje

  - Systém (např. 1x LCD dotykový monitor)  pro nastavení všech parametrů litotryptoru a polohování pacienta

- Mobilní ovládací konzole pro nastavení parametrů litotryptoru a polohování pacienta

- Intrakorporální litotryptor

Minimální technické požadavky:

- Intrakorporální litotriptor s možností jak ultrazvukové desintegrace konkrementu, tak i kontaktní desintegrace konkrementu sondou a i kombinace obou možností a to i včetně možností odsávání.

- Využité jak v případě ureterorenoskopii, tak i v případě nefroskopie či cystoskopie

- Řídící jednotka a zdroj energie pro drtící sondy

- Odsávací systém nebo dodání odsávačky

- Sondy:

  - ultrazvukové: pro nefroskop a cystoskop

  - Kontaktní mechanické pro ureterorenoskopii tak i pro cystoskop a nefroskop, kdy zdroj mechanických pulzů např. pneumatický či elektrokinetický apod.

  - Kombinovaná pro nefroskop či cystoskop

- Napojení na rozvod centrálního vzduchu v případě pneumatického zdroje energie možno řešit i jiným způsobem

- Současné použití mechanické a ultrazvukové litotrypse

- Nastavitelná účinnost jednotlivých sond (výkon, frekvence atd.)

- Provoz na 240 V / 50 Hz

- Výkon ultrazvukové litotrypse min. 78 W

- Ultrazvuková frekvence min. 21 kHz

- Výkon mechanické litotrypse cca. 85 mJ

- Ovládací systém pro operatéra

- Minimální provozní náklady a dlouhodobá životnost

- Instalace bez nutnosti stavebních úprav

- Duální litotryptický laser

Minimální technické požadavky:

- Duální laserový systém

- Aplikace kontinuálního a pulsního laseru typ

- Systém určený pro endoskopické i otevřené operace a hlavně pro litotrypsii

- Nastavitelná délka pulzů, výkon a mód

- Paměť pro uživatelské nastavení

- Přístroj by měl být mobilní – na kolečkách

- Vlnová délka kontinuálního laseru cca. 2 µm

- Vlnová délka pulzního laseru cca. 2,1 µm

- Světelný laser pro zacílení

- Nastavitelný výkon kontinuálního laseru min. 120W

- Nastavitelný výkon pulzního laseru min. 20W

- Součástí dodávky musí být:

  - min. 2ks laserových vláken o různých velikostech

  - min. 6ks ochranné brýle

  - Nůžky na vlákna

  - odizolátor

- Litotryptický laser

Minimální technické požadavky:

- Laserový systém

- Aplikace kontinuálního a pulsního laseru typ Ho:YAG

- Systém určený pro endoskopické i otevřené operace a pro litotrypsii

- Nastavitelná délka pulzů, výkon a mód

- Paměť pro uživatelské nastavení

- Přístroj by měl být mobilní – na kolečkách

- Vlnová délka pulzního laseru cca. 2,1 µm

- Světelný laser pro zacílení – zelený nebo červený

- Nastavitelný výkon pulzního laseru min. 18 kW

- Minimální výkon cca. 30 W

- Pulzní frekvence v rozsahu cca. 1 – 20 pulzů / sekundu

- Ovládání nožním pedálem

- Nastavování pomocí dotykového displeje

- Součástí dodávky musí být:

- min. 2ks laserových vláken o různých velikostech

- 2ks ochranné brýle

- Nůžky na vlákna

- Odizolátor

- Flexibilní ureterorenoskop

Minimální technické požadavky:

- Flexibilní ureterorenoskop

- Určený pro litotryptické laserové výkony

- Úhel pohledu charakteru přímý

- Zorné pole min. 85°

- Průměr distálního konce min. 4,9 Fr

- Optimální pracovní kanál či kanály umožňují i současné zavedení vodiče apod.

- Ohyb distálního konce nahoru/dolu min. 270°/270°

- Pracovní délka min. 670mm

- Aretace nastavené polohy endoskopu

- Kompatibilita s dostupnými kamerovými systémy

- Připojitelný ke stávajícímu zdroji světla

- Dvoukanálový flexibilní ureterorenoskop

Minimální technické požadavky

- Flexibilní ureterorenoskop

- Určený pro litotryptické laserové výkony

- Úhel pohledu 0°- přímý

- Zorné pole min. 85°

- Průměr distálního konce min. 4,9 Fr

- Dva nezávislé pracovní kanály s průměrem cca. 3,3 Fr

- Ohyb distálního konce nahoru/dolu min. 270°/270°

- Pracovní délka min. 680mm

- Aretace nastavené polohy endoskopu

- Kompatibilita s dostupnými kamerovými systémy

- Připojitelný ke stávajícímu zdroji světla

- Operační mikroskop

Popis

Operační mikroskop pro operativu katarakty na očním operačním sále na mobilním podstavci s brzdami, integrovaným světelným zdrojem a kamerou.

Minimální technické požadavky

- Operační mikroskop na mobilním podstavci

- Kolečka s brzdami pro větší stabilitu při operaci

- Maximální flexibilita ramene mikroskopu pro ideální nastavení při operaci

- Optickou hlavu možno naklonit a pohybovat s ní ve všech směrech

- Polohovatelný stereoasistent v pozici do boku

- Integrovaná kamera

- Pracovní vzdálenost cca. 150 – 500 mm

- Délka ramene min. 1223 mm od osy nosného sloupku stojanu

- Pohyblivost ramene:

  - Okolo vertikální osy min. v rozsahu 90°

  - Samotné rameno min. v rozsahu 150°

  - Rameno u optické hlavy min. v rozsahu 270°

- Úhlové zvětšení binokuláru min. 10x

- Nastavení dioptrií v rozsahu alespoň ± 5D

- Motorizovaný fokusační systém

- Motorizovaný zoom

- Motorizovaná posun ve třech osách

- Ovládání pomocí nožního pedálu

- Mikroskop musí pracovat na el. síti 230V / 50Hz

- Musí mít integrovaný světelný zdroj

- Světelný xenonový zdroj o minimálním výkonu cca. 120 W nebo jiný světelný zdroj s ekvivalentním výkonem

- Záložní světelný zdroj

- Snadno ovladatelný

- Ovládací nožní pedál

- Elektromechanické brzdy

- Stereokoaxiální osvětlení pro dosažení maximálního reflexu od očního pozadí

- Apochromatická optika

- Funkce ochrany sítnice pacienta proti fototoxicitě

- Operační přístroj s navigací přední segment

Popis:

Oční mikrochirurgická jednotka pro zákroky na předním segmentu oka a vitrektomie s navigačním a plánovacím systémem.

Minimální technické požadavky:

Fakoemulzifikační přístroj

- Peristaltická pumpa se simulací venturiho pumpy

- Přesná kontrola fluidiky

- Využití gravitační i aktivní fluidiky

- Přístroj musí umožnit:

  - emulzifikaci oční čočky

  - separaci

  - oplach a sání katarakty, zbytkového materiálu

  - bipolární koagulaci

  - voperování nitrooční čočky

- musí být mobilní na zabrzditelných kolečkách

- musí spolupracovat a být propojitelný s níže vyspecifikovaným navigačním systémem (navigování obsluhy)

- součástí dodávky musí být:

  - ultrazvukový oscilační handpiece pro emulzifikaci oční čočky

  - krycí nástavce pro oscilační handpiece

  - handpiece pro vložení nitrooční čočky

- Přístroj musí umožňovat sledování nitroočního tlaku při emulzufikaci nitrooční čočky a zajišťovat výši nitroočního tlaku na stabilní hladině pomocí peristaltické pumpy

- Operativa při nízkých hodnotách irigačního tlaku do 70 cmH2O

- Kontrola stavu množství irigační tekutiny

- Kompenzace irigačního tlaku v případě netěsnosti rány

- Nastavování cíleného nitroočního tlaku

- Režim fakoemulzifikace lineární, pulsní a burst

- Nastavení počtu pulsů a jejich délky

- Funkce reflux

- Nastavení parametrů fakoemulzifikace během okluze

- Nastavení vakua minimálně v rozsahu 0-650 mmHg

- Nastavení rychlosti aspiračního toku

- Volba hodnoty vakua polohováním nožního spínače pedálu se zpětnou vazbou

- Akustická signalizace, potvrzování

- Dotykový LCD displej o úhlopříčce min. 17“

- Bezdrátový ovládací nožní pedál na ovládání nastavení přístroje a používání všech připojených handpiece

- Systém zobrazování nastavené a aktuální hodnoty v průběhu operace na monitoru kamery stávajícího operačního mikroskopu (výrobce Leica, typ: M820 a M844)

- Nožní pedál musí umožňovat provoz na baterie i připojení síťovým kabelem do el.sítě

- Nožní pedál musí umět signalizovat stav baterie a signalizovat bezdrátové připojení k přístroji

- Nabíjecí stanice pro nožní pedál umístěna na přístroji

- Ukládání nastavených hodnot pod profily (např.: pro konkrétního operatéra)

- Záznam historie chybových stavů přístroje

- Součástí přístroje musí být i stoleček na odložení nástrojů při operaci

- Příslušenství:

  - vitrektomu s vysokou sekací frekvence až 4000 kmit./min.

  - fakoemulzifikační nástavec s longitudinálním i torzním pohybem

  - koaxiální i bimanuální irigační koncovky, různé typy hrotů, nástroje dle velikosti řezu, atd.

  - kazeta s irigačním a aspiračním senzorem

Navigační a plánovací systém

- Systém skládající se z:

  - měřící jednotky pro získání parametrů pacientova oka

  - jednotky s plánovacím SW pro naplánování operace a vypočtení dalších dodatečných parametrů

- Přístroj s SW, umožňující měřit níže uvedené parametry:

  - Dynamickou keratometrii

  - Střed zornice a její průměr

  - Střed rohovky a její průměr

  - Excentricitu os oka

  - White-to-white horizontální vzdálenost

  - Pozici korneálního reflexu

- Musí umožnit přenos dat z měřící jednotky do plánovacího SW

- Plánovací SW musí obsahovat

  - předdefinované intraoperativní čočky

  - uživatelsky definovatelné intraoperativní čočky

  - kalkulátor astigmatismu a výpočet vhodné nitrooční čočky

  - musí umožnit výběr výpočetních formulí min. Holladay II, Holladay I, Haigis, Hoffer-Q, SRK-T

  - modul pro plánování přístupu do oka při astigmatismu

  - modul pro naplánování umístění a velikost kaspulorexe

  - modul pro sledování pohybu pacientova oka během operace

  - zobrazení naplánovaných přístupů (počet incisí) do oka

  - zobrazení naplánované polohy nitrooční čočky

- Přenesení dat z biometru

- Různé možnosti centrace kapsulorexe - dle zrakové osy, středu zornice, středu limbu

- Pooperační sledování pacienta a vyhodnocení skutečného indukovaného astigmatismu pacienta

- Možnost zobrazení finální kontroly umístění multifokální nebo torické čočky

- Plánovací jednotka musí být použitelná se stávajícími mikroskopy na očních sálech (výrobce Leica, typ: M820 a M844) a zobrazovat chirurgovi operační plán

- Možnost ovládání navigačního systému pomocí pedálu výše specifikovaného fakoemulzifikačního přístroje

- Musí umožnit export naměřených pacientských dat přes USB paměťové médium

- Navigační systém musí spolupracovat s operačním přístrojem vyspecifikovaným výše

- Možnost pozdějšího propojení na femtosekundový laser

- Ultrazvukový anesteziologický přístroj

Minimální technické požadavky:

- 2D zobrazení

- UZ typu tablet nebo laptop

- Doppler

- frekvenční rozsah min. 1-16MHz

- monitor 10“ – 15“

- transportní vozík

- možnost manuálního transportu

- připojení min. 2 sond

- bateriový provoz min. 1 h

- dynamický rozsah min. 120 dB

- plynulé zvětšení obrazu

- možnost  pohybu ve zvětšeném obraze v živém i zmraženém režimu

- možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI v rámci kardio modu

- výpočet dopplerovských parametrů v reálném čase

- nastavení sond dle vyšetřované oblasti

- uživatelská nastavení pro každou sondu

- optimalizace parametrů pro různé typy tkání

- softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem, …)

- Sondy –

  - lineární s maximální frekvencí min. 10 MHz pro vyšetření cévních struktur a malých částí těla

  - konvexní sonda s minimálním frekvenčním rozsahem 2-5 MHz pro vyšetření břišní dutiny

  - kardiosonda s minimálním frekvenčním rozsahem 2-4 MHz pro vyšetření srdce a přilehlých struktur

Zobrazovací módy

- B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Color doppler, Power doppler (energetický doppler), spektrální doppler (PW-doppler) - včetně steeringu na lineární sondě, duplexní a triplexní mód v reálném čase

- barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku

- uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou

- anatomický M-mód

- vícestupňové kompaundní zobrazení

- technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu

Softwarové vybavení

- softwarové vybavení pro kardiologii

- SW pro automatické měření IMT

- SW pro lepší lokaci bioptických jehel/ mod pro regionální anestezii/

Konektivita a ukládání dat

- vestavěná zařízení: min. 1x USB , LAN

- externí zařízení: Flash memory, jakékoliv USB zařízení

- přímý tisk obrazů na běžnou tiskárnu

- archivační systém vestavěný

- možnost srovnání a proměřování ultrazvukových obrazů (včetně dynamických obrazů) nasnímaných v různých časových obdobích s možností nastavení počtu obrazů na obrazovce

- kapacita paměti min. 500 GB, možno nabídnout rozšíření o externí paměťové médium

- přímý tisk na běžné počítačové tiskárny

- možnost síťového zapojení

- export dat v běžných počítačových formátech (JPEG, TIFF, BMP, AVI, atd.)

- Inkubátor – 5 ks

Minimální technické požadavky:

- inkubátor pro nedonošené děti vhodný pro intenzivní i intermediální péči

- centrální ovládací prvek – LCD displej sdružující všechny funkce přístroje teplota, vlhkost, koncentrace O2 (nastavené i monitorované hodnoty vč. trendů po dobu min. 24 hodin)

- servoregulace

  - O2 v rozsahu od 22 – 65 %

  - vlhkost v rozsahu od 40 do 90 %

  - teplota v rozsahu 20° – 37°C

- technologie detekce otevření dveří pro automatické zvýšení proudění teplého vzduchu pro minimalizaci tepelných ztrát

- regulace teploty vzduchu podle teploty kůže novorozence nebo teploty prostředí

- možnost vyhřívání do teploty cca. 39°C

- 5 vstupů pro ruce a min 8 vstupů pro vent. hadice, kabely senzorů apod.

- možnost vyklopení podélných bočnic na obou stranách

- držák ventilačních hadic

- zásuvka pro RTG kazetu umístěná pod lůžkem novorozence bez nutnosti jakékoli manipulace s novorozencem při jejím použití

- nastavení sklonu lůžka v rozmezí ±12°

- nízká provozní hlučnost přístroje max 50 dB při plném provozním zatížení vč. aktivované servoregulace O2

- vzduchový filtr

- elektrické nastavení výšky inkubátoru v rozmezí alespoň 20 cm

- akustické a optické alarmy

  - teplota vzduchu a těla (nízká/vysoká)

  - koncentrace O2 (nízká/vysoká)

  - relativní vlhkost (nízká/vysoká)

  - technické, provozní alarmy

- pojízdný – kolečka s možností zabrzdění

- plynulé nastavení výšky lůžka

- možnost integrované váhy

- záznamy trendů – délka cca 24 hodin

- příslušenství – min. 10ks filtrů na vzduch, nádobka na vodu o objemu cca 1000 ml – pro každý inkubátor

- jednoduché ovládání nastavení jednotlivých parametrů

- snadná údržba a čištění