

**Fibrobronchoskop**

Popis:

Fibrobronchoskop pro diagnostiku, odsávání, laváž, odběr vzorků a intubaci pro kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

* 1 ks Fibrobronchoskop

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

* Fibrobronchoskop (1 kus)
* Bronchoskop pro diagnostiku, odsávání, laváž, odběr vzorů a intubaci
* Vnější průměr distálního konce maximálně 5.9 mm
* Zevní průměr tubusu maximálně 6.4 mm
* Pracovní délka minimálně 540 mm
* Vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 2.6 mm (Pracovní kanál má sloužit i k odsávání sekretů z dýchacích cest. Má umožnit efektivní odsávání i s nástroji v pracovním kanálu)
* Ohybová část - rozsah angulace
	+ Nahoru minimálně 180°
	+ Dolů minimálně 90°
* Zorné pole minimálně 90°
* Hloubka ostrosti minimálně 5 – 50 mm
* Směr pohledu přímý
* Možnost plného ponoření do desinfekčních roztoků
* Příslušenství
	+ Čistící kartáč
	+ 2ks přenosného bateriového LED zdroje světla na vyměnitelné baterie
	+ Tester těsnosti v případě nutnosti provádění zkoušky těsnosti před použitím
	+ Kufr pro přenos bronchoskopu včetně příslušenství
	+ Dezinfekční vana nebo nádoba pro dezinfekci přístroje
* Záruka na vše minimálně 24 měsíců