Fibrobronchoskop

Popis:

Fibrobronchoskop pro diagnostiku, odsávání, laváž, odběr vzorků a intubaci pro kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Fibrobronchoskop

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Fibrobronchoskop (1 kus)

- Bronchoskop pro diagnostiku, odsávání, laváž, odběr vzorů a intubaci

- Vnější průměr distálního konce maximálně 5.9 mm

- Zevní průměr tubusu maximálně 6.4 mm

- Pracovní délka minimálně 540 mm

- Vnitřní průměr pracovního kanálu minimálně 2.6 mm (Pracovní kanál má sloužit i k odsávání sekretů z dýchacích cest. Má umožnit efektivní odsávání i s nástroji v pracovním kanálu)

- Ohybová část - rozsah angulace

  - Nahoru minimálně 180°

  - Dolů minimálně 90°

- Zorné pole minimálně 90°

- Hloubka ostrosti minimálně 5 – 50 mm

- Směr pohledu přímý

- Možnost plného ponoření do desinfekčních roztoků

- Příslušenství

  - Čistící kartáč

  - 2ks přenosného bateriového LED zdroje světla na vyměnitelné baterie

  - Tester těsnosti v případě nutnosti provádění zkoušky těsnosti před použitím

  - Kufr pro přenos bronchoskopu včetně příslušenství

  - Dezinfekční vana nebo nádoba pro dezinfekci přístroje

- Záruka na vše minimálně 24 měsíců