Elektrochirurgická jednotka pro NCH

Popis:

Bipolární elektrochirurgická jednotka určená speciálně pro neurochirurgické a mikroneurochirurgické operace. Přístroj musí umět dodávat přerušovaný a neperiodický vysokofrekvenční proud v módech CUT a COAG z důvodu nechtěného nalepování tkáně na nástroj. Tímto modulovaným vysokofrekvenčním proudem dochází k menší neuromuskulární stimulaci, což při neurochirurgických operacích je velice zásadní. Elektrochirurgický generátor musí být určen pro mikro, makro i endoskopickému řezání a koagulaci tkáni a uzavírání cév.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Elektrochirurgická jednotka

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Bipolární elektrochirurgická jednotka

- Barevná dotyková obrazovka

- Přístroj musí umět pracovat v módu CUT a COAG současně

- Přístroj zabezpečující precizní koagulaci v suchém, mokrém i krví zalitém prostředí

- Možnost propojení s irigační jednotkou vč. jejich komunikace

- K přístroji se musí dát připojit stávající spotřební materiál (15ks bipolárních pinzet) v hodnotě 325 000,- Kč (výrobce: Stryker) nebo musí uchazeč do nabídky zahrnout bipolární pinzety v odpovídajícím množství. (Bipolární pinzety mají distální konec ze speciálního materiálu, který zamezuje nechtěnému nalepování tkáně při jejich použití.)

- Přístroj spolu s bipolárními pinzetami musí zamezit nechtěnému nalepování tkáně na distální konce pinzety

- Přístroj musí umět asynchronní a aperiodický řez a koagulaci určené pro mikroneurochirurgické operace z důvodu nechtěného nalepování tkáně na nástroj. Tato funkcionalita dovolí také chirurgovi pracovat přímo s nervy, cévami a dokonce kostmi bez způsobení poškození.

- Přístroj musí umožnit uložení alespoň 8 uživatelských profilů

- Nastavitelný výkon v rozsahu 0 – 75 W pro koagulace

- Nastavitelný výkon v rozsahu 0 – 125 W pro řez

- Jednotky výkonu volitělně udávané ve Watech a poměrových jednotkách

- 2x konektor pro připojení bipolárního příslušenství – jeden pro aktivaci výstupního výkonu pedálem a druhý pro aktivaci výstupního výkonu samotným příslušenstvím

- Vizuální i zvukový signál o použití koagulace

- Zobrazení chybových hlášení a popisu jejich vyřešení

- Pojízdný vozík pro umístění elektrokoagulace a možného budoucího umístění irigační jednotky

- Přístroj musí být odolný vůči dezinfekcím používaným na oper.sálech (Hexaqurt Forte a Meliseptol Rapid)

- Hmotnost přístroje max. 6 kg – z důvodu snadného přenosu mezi operačními sály

- Součástí dodávky i dvojitý ovládací pedál

- Provoz na 230V / 50 Hz

- Záruka min. 24 měsíců