Zadávací dokumentace

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle zákona § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Název veřejné zakázky:

„Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a. s“

Zadavatel veřejné zakázky:

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627

Zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“). Práva a povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto ZVZ a pravidly, které jsou popsány v Příručce pro žadatele a Pokyny pro zadávání zakázek Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad.

Projekt „Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a. s“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fond pro regionální rozvoj.

Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v textové části Zadávací dokumentace a údaji uvedenými v oznámení o zakázce, platí údaje uvedené v oznámení o zakázce.

Obsah:

1.	Endoskopické věže pro MNUL, Most, Chomutov a Děčín	3

A.	Endoskopická věž vč. videogastroskopu, videokolonoskopu, endosonografického systému a 2ks sonografických videogastroskopů (gastroenterologie - MNUL)	3

B.	Endoskopická věž vč. videobronchoskopu (plicní odd. - MNUL)	8

C.	Endoskopická věž vč. videokolonoskopu (centrální endoskopie- Most)	11

D.	Endoskopická věž vč. videogastroskopu (interna - Děčín)	13

E.	Endoskopická věž vč. 2ks videogastroskopu (interna - Chomutov)	15

F.	Endoskopická věž vč. 2ks videokolonoskopu (interna - Chomutov)	18

2.	Endoskopické věže pro Teplice	20

A.	Endoskopická věž vč. videogastroskopu a endosonografického systému + 2ks sonografických videogastroskopů (II. interní odd. - Teplice)	20

B.	Endoskopická věž vč. videokolonoskopu (II. interní odd. - Teplice)	24

3.	Endoskopická věž (ORL - Děčín)	26

4.	Automatický dezinfektor endoskopů (gastroenterologie - MNUL)	27

5.	Automatický dezinfektor endoskopů (centrální endoskopie - Most)	28

6.	Sušící a skladovací skříně pro endoskopy pro MNUL, Děčín	29

A.	Sušící a skladovací skříně pro endoskopy (gastroenterologie - MNUL)	29

B.	Sušící a skladovací skříň pro endoskopy (plicní odd. - MNUL)	30

C.	Sušící a skladovací skříň pro endoskopy (interna - Děčín)	30

7.	Sušící a skladovací skříň endoskopů pro Teplice – 2ks (II. interní odd. - Teplice)	31

8.	Flexibilní rhino-pharynskopy	31

A.	Flexibilní rhino-pharyngoskop pro děti (ORL - Děčín)	31

B.	Flexibilní rhino-pharyngoskop pro dospělé (ORL - Děčín)	31

9.	Laparoskopická věž HD 2ks (COS – Most, CHIR - Teplice)	32

10.	3D laparoskopická věž HD (chirurgie - Děčín)	34

11.	3D laparoskopická věž HD (chirurgie - Chomutov)	37

12.	3D laparoskopická věž HD (gynekologie - Chomutov)	40

13.	Laparoskopická věž HD (gynekologie - Teplice)	42

- Endoskopické věže pro MNUL, Most, Chomutov a Děčín

- Endoskopická věž vč. videogastroskopu, videokolonoskopu, endosonografického systému a 2ks sonografických videogastroskopů (gastroenterologie - MNUL)

Minimální technické požadavky:

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- umožňuje selektivního osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti

- Digitální zoom

- Nastavení velikosti zobrazení

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Možnost připojení stávajících flexibilních endoskopů s čipovou technologií (endoskopy Olympus optiky E, Q20, XT30, videoendoskopy řady 140, 160, 180 i nejnovější 190L a videoduodendoskopy řady 140, 160, 180)

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu,

- možnost nastavení obrazového výstupu 4:3 a 16:9 pro HDTV monitor

- nastavení zvýraznění obrazu – minimálně 3 skupiny (enhancement modes) v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant),

- možnosti kontrastu

- nastavení barevného odstínu 	R, B, Chroma +/- 8 kroků

- vstup/ výstup (Analog HDTV výstup, analog SDTV výstup, digitální výstup - HD-SDI, SD-SDI, Dv a DVI (WUXGA, 1080p nebo SXGA) )

- automatické nastavení bílé do paměti anebo ručně přes čelní panel

- zmrazení obrazu

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice, pedálů nebo dotykového displeje

- možnost zobrazení vybraných snímků v indexu na monitoru,	cca 4 snímky

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- identifikace používaného endoskopu na monitoru

- archivace obrázků na USB Flash Disc nebo CF kartu

- Výstup do počítače, DICOM 3. 0 rozhraní

- paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W

- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Záložní halogenová nebo LED lampa

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu kabelu

- integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení),

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 24’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080

- minimální kontrast 1000:1

- 16,8 miliónu barev, 8bit,

- zobrazovací úhel 	alespoň 178 °

- Funkce obraz v obraze

- antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Svítivost 400 cd/m2, překreslovací frekvence minimálně 8ms, antireflexní úprava

- Analogové a digitální vstupy a výstupy

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

Upgrade stávajícího PC stanice x-vision z důvodu komunikace s novou věží o grafickou kartu podporující HD

Oplachová pumpa

- možnost připojení k zvláštnímu oplachovacímu kanálu endoskopu,

- kontinuální nastavení výkonu

- ovládání přímo z endoskopu nebo přídavným pedálem

- automatické vypnutí v případě prázdné nádoby

- autoklávovatelné příslušenství (nádobka, připojení atd.)

- průtok přes pracovní kanál	max. cca  700ml/min.

- průtok přes přídavný oplachový kanál	max. cca 200ml/min

- držák pro přenášení

- nádoba na vodu - autoklávovatelná	obsah cca 2 l

Odsávací pumpa

- odsávací vakuové čerpadlo

- vakuometr,

- mikrobiofiltr

- odsávací láhev 	cca.1,5l

- držák pro přenášení

- nominální vakuum 	cca. 85kPa

- Min. sací výkon 	cca.20l/min

Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- Typy monopolárních módů (cca. 5 pro řezání cca. 3 pro koagulaci)

- Typy bipolárních módů (cca. 3 pro řezání cca. 3 pro koagulaci)+ režim zpětnovazebné HF koagulace

- základní frekvence	cca. 330 - 380 kHz

- maximální výstup 	cca. 120 W

- ovládání výstupu nožním spínačem,

Přístrojový vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent

- zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě potřeby

- Držáky na nožní ovladače (elektrokoagulace  + kamerová jednotka) nebo jiné řešení uložení ovladače

- Brzdy koleček

- integrovaná příprava elektroinstalace,

- držák pro cca. dva endoskopy,

- integrovaná příprava elektroinstalace,

- centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení

- musí být opatřen speciální povrchovou antistatickou úpravou laku

- přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V

Flexibilní terapeutický videogastroskop

- Vybaven přídavným oplachovým kanálem pro použití v horní části GIT pro oplach sliznice

- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Vodotěsný konektor

- Zobrazovací systém

  - Chip	barevný

  - Rozlišení	HDTV

- Optický systém

  - Zorné pole min.	140°

  - Směr pohledu 	přímý

  - Hloubka pole min.	 2 - 100 mm

  - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce cca.	 3 mm

- Zaváděcí tubus

  - Zevní průměr distálního konce max. 12 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 12 mm

  - Pracovní délka min. 1030 mm

  - Celková délka max. 1400 mm

  - Pracovní kanál vnitřní průměr min. 3,7 mm

- Ohybová část - rozsah anuace

  - Nahoru min. 210°

  - Dolů min. v 90°

  - Doprava min. 100°

  - Doleva min. 100°

- Možnost připojení k dosavadním zařízením

  - Automatické desinfektory	ETD2 PLUS GA, ETD3 PLUS GA

  - Manuální desinfektor	TD - 20

Flexibilní videokolonoskop

- Vybaven přídavným oplachovým kanálem

- Umožňuje selektivního osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Zobrazovací systém

  - Chip	barevný

  - Rozlišení	HDTV

- Propojení tubus - věž

  - Přenos rotace tubusu kolem radiální osy

  - Vysoce flexibilní úsek v distální části

- Optický systém

  - Zorné pole min. cca.	140°

  - Směr pohledu	přímý

  - Hloubka pole min. cca.	 2 - 100 mm

  - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce cca. 3 mm

  - Elektronické nebo automatické nastavení zaostřovací vzdálenosti

- Zaváděcí tubus

  - Zevní průměr distálního konce max. cca. 13,2 mm

  - Zevní průměr tubusu max. cca.	12,8 mm

  - Pracovní délka min. cca.	1680 mm

  - Celková délka max. cca.	2005 mm

  - Pracovní kanál vnitřní průměr min. cca.	3,7 mm

- Ohybová část - rozsah anuace

  - Nahoru min. cca. 180°

  - Dolů min. cca. 180°

  - Doprava min. cca. 160°

  - Doleva min. cca. 160°

- Možnost připojení k dosavadním zařízením

  - Automatické desinfektory	ETD2 PLUS GA, ETD3 PLUS GA

  - Manuální desinfektor	TD - 20

Endosonografický systém

- Samostatná sonografická jednotka s možností použití pro abdominální sonografii

- Polohovatelný monitor i pult obsluhy – výškově i stranově nastavitelný

- Vysoká obrazová frekvence 	až cca 1200 snímků za sekundu

- Vysoká rozlišovací schopnost, kvalitní zobrazení ve všech režimech na všech sondách

- Omyvatelný a desifikovatelný ovládací pult

- TFT monitor s vysokou rozlišovací schopností, délka ramene vlastní obrazové výseče cca 34 cm a šíře výseče v nejširším úseku minimálně 30 cm	velikost TFT monitoru min. 17"

- Archivace na interní HD, PACS a minimálně na jedno z dalších uvedených: USB Hard disk, USB, DVD, CF karta

- Formáty archivace min. 	JPEG, DICOM

- Dicom 3	Store, Print, Worklist, Query, Pacs

- Šířka přístroje 	do cca 50cm

- Snadná obsluha, rychlé přepínání jednotlivých programů

- Možnost připojení stávajících sond – GF UE160 a GF UCT140 značky Olympus

Pracovní režimy

- Černobílý 2D obraz

- Barevné mapování, energetický doppler

- Kontrastní harmonické EUS

- PW tkáňový doppler s vysokou opakovací frekvencí

- Pulzní doppler

- Vysoce přesné barevné dopplerovské znázornění prokrvení tkáně a orgánů zejména pro extrémně pomalé a slabé toky

- M-mód

- Anatomický M-mód

- B-mód na základních i harmonických frekvencích

- Duální dynamická zobrazení

- Trapezoideální zobrazení na lineární sondě

- Zoom na zmraženém i živém obraze

- Kontrastní zobrazení na všech sondách

- Cine loop v rozsahu vhodném pro dynamická kontrastní zobrazení

- Triplexní režim  – současné zobrazení B-mód, color-flow, spektrální doppler

- Současné zobrazení B-módu s color-flow, živého M-módu s barevným mapováním a živého spektrálního Dopplera

- Nastavování ultrazvukové rychlosti pro různé tkáně 	rozmezí cca 1400m/s až 1650m/s

Software a vyhodnocování:

- Základní sw pro měření délek, ploch, objemů, úhlů, rychlostí aj.

- Ukládání veškerých naměřených dat včetně snímků ve formátu DICOM	 3:0

- Sw pro elastografii

- Sw a hw pro vyšetřování pomocí kontrastní látky

- Sw pro redukci šumu

Parametry sond

- Konvexní triplexní sonda k vyšetřování orgánů dutiny břišní	frekvenční rozsah cca 2 - 6 MHz

- Možnost dovybavení o další sondy – lineární elektronická sonda, lineární elektronický UZV bronchofibroskop aj.

Další požadavky

- Vysoce citlivý a kvalitní kontinuální CW Doppler

- CW Doppler na lineární sondě k vyšetřování velmi rychlých toků

Videogastroskop ultrasonografický elektronický lineární

- lineární zobrazení s osou přístroje

- Možnost připojení k nabízenému ultrazvukovému systému a endoskopické věži s možností provádění FNA a dalších terapeutických zákroků

- Optický systém:

  - o Zorné pole 	min. 100 °

  - o  Fokus	5 - 100 mm

- Zaváděcí tubus:

  - Pracovní délka 	min. 1250 mm

  - Celková délka 	max. 1575 mm

  - Zevní průměr tubusu 	max. 12,8 mm

  - Zevní průměr distálního konce 	max. 14,6 mm

- Pracovní kanál:

  - vnitřní průměr	cca 3,7 mm

- ohybová část – rozsahy:

  - nahoru 	min. 130 °

  - dolů 	min. 90 °

  - doprava a doleva 	min. 90 °

- ultrazvukové funkce:

  - B, M, D mód

  - Color Doppler a Power Doppler

  - Směr snímání – paralelně se směrem zavádění

  - Frekvence 	v rozsahu 5 - 10 MHz

  - Vyšetřovací metody	kontaktní, balónková, ve vodním prostředí

Videogastroskop ultrasonografický elektronický radiální

- zobrazení radiální s osou přístroje

- Možnost připojení k nabízenému ultrazvukovému systému a endoskopické věži

- Optický systém:

  - Zorné pole min. 100°

  - Směr pohledu – dopředný

  - Fokus – 4 – 100mm

- Zaváděcí tubus:

  - Pracovní délka minimálně 1250mm

  - Zevní průměr tubusu maximálně 12,1mm

- Pracovní kanál:

  - vnitřní průměr min. 2,2 mm

  - ohybová část – rozsahy:

  - nahoru min. 130°

  - dolů min. 60°

  - doprava a doleva min. 60°

- ultrazvukové funkce:

  - B mód

  - Color Doppler a Power Doppler

  - Směr snímání – paralelně se směrem zavádění

  - Frekvence v rozsahu 5 – 10MHz

  - Vyšetřovací metody – kontaktní, balónková, ve vodním prostředí

- Endoskopická věž vč. videobronchoskopu (plicní odd. - MNUL)

Minimální technické požadavky:

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Umožňuje selektivního osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti

- Digitální zoom

- Nastavení velikosti zobrazení

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Možnost připojení stávajících videobronchoskopy (BF-1T180; BF-1TQ180, BF-1T160, BF-TE2), videosonobronchoskopem (BF-UC180F) a sonografickým zobrazovacím systémem (EU-ME-1) od firmy OLYMPUS

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- možnost nastavení obrazového výstupu 4:3 a 16:9 pro HDTV monitor,

- nastavení zvýraznění obrazu – minimálně 3 skupiny (enhancement modes) v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant),

- možnosti kontrastu

- nastavení barevného odstínu R, B, Chroma +/- 8 kroků

- vstup/ výstup (Analog HDTV výstup, analog SDTV výstup, digitální výstup - HD-SDI, SD-SDI, Dv a DVI (WUXGA, 1080p nebo SXGA) )

- automatické nastavení bílé do paměti anebo ručně přes čelní panel

- zmrazení obrazu

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice, pedálů nebo dotykového displeje

- možnost zobrazení vybraných snímků v indexu na monitoru,	cca 4 snímky

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- identifikace používaného endoskopu na monitoru

- archivace obrázků na USB Flash Disk nebo na CF kartu

- Výstup do počítače, DICOM 3.0 rozhraní

- paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W

- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Záložní halogenová nebo LED lampa

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu kabelu

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 24’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080

- Minimální kontrast  1000:1

- 16,8 miliónu barev, 8bit,

- Zobrazovací úhel alespoň 178 °

- Funkce obraz v obraze

- Antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Svítivost 400 cd/m2, překreslovací frekvence minimálně 8ms, antireflexní úprava

- Digitální a analogové vstupy a výstupy

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

Záznamový modul

- nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk nebo CF karta) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG v HD kvalitě

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i USB flash disk nebo CF karta o min. kapacitě 32GB

Odsávací pumpa

- odsávací vakuové čerpadlo

- vakuometr

- mikrobiofiltr

- odsávací láhev 	cca.1,5l

- držák pro přenášení

- nominální vakuum cca. 85kPa

- Min. sací výkon cca.20l/min

Přístrojový vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- Umožňující připevnění kamerové hlavy

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě její potřeby

- Držáky na nožní ovladače (elektrokoagulace  + kamerová jednotka) nebo jiné řešení uložení ovladače

- Brzdy koleček

- integrovaná příprava elektroinstalace

- držák pro cca. dva endoskopy

- integrovaná příprava elektroinstalace

- centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení

- musí být opatřen speciální povrchovou antistatickou úpravou laku

- přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V

Terapeutický videobronchoskop

- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Vodotěsný konektor

- Zobrazovací systém

  - Chip barevný

  - Rozlišení HDTV

- Optický systém

  - Zorné pole min.120°

  - Směr pohledu přímý

  - Hloubka pole min. 3 - 100 mm

  - Minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce cca. 3 mm

- Zaváděcí tubus

  - Zevní průměr distálního konce max. 6,2 mm

  - Zevní průměr tubusu max. 6 mm

  - Pracovní délka min. 600 mm

  - průměr pracovního kanálu min 2,8mm

- Ohybová část - Rozsah anuace

  - Nahoru min. 180°

  - Dolů min. cca. 130°

- Možnost připojení k dosavadním zařízením

  - Automatické desinfektory ETD2 PLUS GA, miniETD2 PLUS GA

  - Videoprocesor CV 190

  - Možnost připojení k výše specifikované endověži

- Endoskopická věž vč. videokolonoskopu (centrální endoskopie- Most)

Minimální technické požadavky:

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice, pedálů nebo dotykového displeje

- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně, nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Digitální zoom

- Možnost připojení stávajících flexibilních endoskopů s čipovou technologií  (videokolonoskop CF Q165L, CF Q160L, videogastroskop GIF Q165 a videoduodenoskop TJF - 145, TJF - 160 VR od firmy OLYMPUS)

- Automatické a manuální nastavení bílé do paměti jednotky

- Individuální nastavení barev

- Kompletní přehledné zobrazování menu nastavení kamerové jednotky na monitoru endoskopické sestavy

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- Výstup do počítače přes DICOM 3.0

- Výstupy na monitor: analogové (SDTV, HDTV), digitální (HD-SDI, SD-SDI, DVI (WUXGA))

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně, nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W

- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Záložní halogenová nebo led lampa

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu kabelu

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 24’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080

- Svítivost 400 cd/m2, překreslovací frekvence minimálně 8ms, antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

- Funkce obraz v obraze

Záznamový modul

- nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk nebo CF karta) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG v HD kvalitě

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i CF karta nebo USB flash disk o min. kapacitě 32GB

Oplachová pumpa

- Peristaltická oplachová pumpa

- Nastavitelný průtok oplachu

Odsávací pumpa

- Nastavitelný výkon odsávání

- Min. sací výkon 20l/min

Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- Součástí dodávky bude opakovatelně použitelná pacientská destička

- Nastavitelný výkon cca. 0 – 120 W

Pojízdný vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent

- Držáky na nožní ovladače (elektrokoagulace) nebo jiné řešení uložení ovladače

- Brzdy koleček

Flexibilní videokolonoskop

- Možnost připojení k nabízené endoskopické věži

- Obrazový čip

- Rozlišení HD

- Šířka zorného pole min. cca.140°

- Přímý směr pohledu

- Systém selektivní osvětlení tkáně,  nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hloubka zorného pole cca. 3 - 100 mm

- Pohyb distálního konce (nahoru/dolu/vpravo/vlevo) cca.180°/180°/160°/160°

- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,7 mm

- Vnější průměr zaváděcího tubusu max. 12,8 mm

- Pracovní délka videokolonoskopu cca. 1600 mm

- Celková délka videokolonoskopu cca. 1900 mm

- Tester těsnosti v případě nutnosti provádění zkoušky těsnosti před použitím

- Endoskopická věž vč. videogastroskopu (interna - Děčín)

Minimální technické požadavky:

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně nebo řešení softwarově pomocí videoprocesoru

- elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti

- Digitální zoom

- Nastavení velikosti zobrazení

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Možnost připojení stávajících flexibilních endoskopů s čipovou technologií (videokolonoskopů (CF-Q165L; CF-Q165L; CF-VL) a videogastroskopů (GIF-H180; GIF-Q145; GIF-1T30) videoduodenoskopu (TJF-145) od firmy OLYMPUS )

- Automatic Gain Control (AGC) - automatické řízení jasu čipu, zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu

- možnost nastavení obrazového výstupu 4:3, 16:9 pro HDTV monitor

- nastavení zvýraznění obrazu – minimálně 3 skupiny (enhancement modes) v možnosti 8 kroků (celkem 24 variant),

- možnosti kontrastu

- nastavení barevného odstínu 	R, B, Chroma +/- 8 kroků

- analogové a digitální výstupy

- automatické nastavení bílé do paměti anebo ručně přes čelní panel

- zmrazení obrazu

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice, pedálů nebo dotykového displeje

- možnost zobrazení vybraných snímků v indexu na monitoru,	cca 4 snímky

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- identifikace používaného endoskopu na monitoru

- archivace obrázků na USB Flash Disc nebo CF kartu

- Výstup do počítače, DICOM rozhraní

- paměťový backup systému pro automatické ukládání všech uživatelských nastavení systému

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně nebo softwarově pomocí videoprocesoru

- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W

- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Záložní halogenová lampa nebo led dioda

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do video řetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu kabelu

- integrovaná vzduchová pumpa nastavitelná nejméně ve třech krocích (stupních nastavení),

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 24’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080

- minimální kontrast 1000:1

- 16,8 miliónu barev, 8bit,

- zobrazovací úhel 	alespoň 178

- Funkce obraz v obraze

- antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Svítivost 400 cd/m2, překreslovací frekvence minimálně 8ms, antireflexní úprava

- Analogové a digitální vstupy a výstupy

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

Záznamový modul

- nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk nebo CF karta) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG v HD kvalitě

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i USB flash disk o min. kapacitě 32GB

Odsávací pumpa

- odsávací vakuové čerpadlo

- vakuometr,

- mikrobiofiltr

- odsávací láhev 	cca.1l

- držák pro přenášení

- nominální vakuum cca. 85kPa

- Min. sací výkon cca20l/min

Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- Typy monopolárních módů (5 pro řezání: 3 pro koagulaci )

- základní frekvence cca. 330 - 380 kHz

- maximální výstup cca. 120 W

- ovládání výstupu nožním spínačem,

Přístrojový vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent

- zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě její potřeby

- Držáky na nožní ovladače (elektrokoagulace  + kamerová jednotka) nebo jiné řešení uložení ovladače

- Brzdy koleček

- integrovaná příprava elektroinstalace

- držák pro cca. dva endoskopy

- integrovaná příprava elektroinstalace

- centrální zapínání / vypínání všech nainstalovaných zařízení

- musí být opatřen speciální povrchovou antistatickou úpravou laku

- přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V

Flexibilní videogastroskop

- Obrazový čip: Barevný

- Rozlišení: HD

- Šířka zorného pole min. 140°

- Přímý směr pohledu

- Systém pro selektivní osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hloubka zorného pole cca. 5 - 100 mm

- Pohyb distálního konce (nahoru/dolu/vpravo/vlevo) cca. 210°/90°/100°/100°

- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu min. 2,8 mm

- Vnější průměr zaváděcího tubusu max. 10 mm

- Pracovní délka videogastroskopu min. 1030 mm

- Celková délka videogastroskopu min. 1300 mm

- Tester těsnosti v případě nutnosti provádění zkoušky těsnosti před použitím

- Možnost desinfikovat endoskop v desinfektorech: ETD 2 PAA; mini ETD2 Plus PAA

- Endoskopická věž vč. 2ks videogastroskopu (interna - Chomutov)

Minimální technické požadavky

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice, pedálů nebo dotykového displeje

- Digitální zoom

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Možnost připojení stávajících flexibilních endoskopů s čipovou technologií (gastrofibroskop GIF- E, videokolonoskop CFQ165L Exera Exera, videogastroskop GIF- Q 145, videogastroskop GIFQ165 Exera, videogastroskop GIF-Q165, videokolonoskop GIF-Q165L od firmy OLYMPUS)

- Automatické a manuální nastavení bílé do paměti jednotky

- Individuální nastavení barev, zobrazení aktuálního módu kamery na LCD monitoru

- Kompletní přehledné zobrazování menu nastavení kamerové jednotky na monitoru endoskopické sestavy

- Progresivní scan

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- Výstup do počítače

- analogové a digitální výstupy

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně nebo řešení softwarově pomocí videoprocesoru

- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W

- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Záložní halogenová nebo LED lampa

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu kabelu

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 24’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080

- Svítivost 400 cd/m2, překreslovací frekvence minimálně 8ms, antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

- Funkce obraz v obraze

Záznamový modul

- nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk nebo CF karta) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG v HD kvalitě

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i USB flash disk o min. kapacitě 32GB nebo CF karta

Oplachová pumpa

- Peristaltická oplachová pumpa

- Nastavitelný průtok oplachu

Odsávací pumpa

- Nastavitelný výkon odsávání

- Min. sací výkon 20l/min

Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- Součástí dodávky 2 ks kabely k neutrální elektrodě

- Součástí dodávky min. 20ks neutrálních elektrod jednorázových  nebo 2ks resterilizovatelných

- Nastavitelný výkon cca. 0 – 120 W

- 2ks nástrojů pro monopolární vč. Kabelů

Pojízdný vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent

- zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě její potřeby

- Držáky na nožní ovladače (elektrokoagulace + kamerová jednotka) nebo jiné řešení uložení ovladače

- Brzdy koleček

Flexibilní terapeutický videogastroskop

- Možnost připojit k výše specifikované věži

- Obrazový čip Barevný

- Rozlišení HD

- Šířka zorného pole min.	140°

- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Přímý směr pohledu

- Hloubka zorného pole cca. 5 - 100 mm

- Pohyb distálního konce (nahoru/dolu/vpravo/vlevo) cca. 210°/90°/100°/100°

- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu min. 2,8 mm

- Vnější průměr zaváděcího tubusu max. 10 mm

- Pracovní délka videogastroskopu min. 1030 mm

- Celková délka videogastroskopu min. 1300 mm

- Tester těsnosti v případě nutnosti provádění zkoušky těsnosti před použitím

- Možnost desinfikovat endoskop v desinfektorech (ETD 2 PAA; mini ETD2 Plus PAA)

Flexibilní videogastroskop

- Možnost připojení k nabízené endoskopické věži

- Obrazový čip Barevný

- Rozlišení HD

- Šířka zorného pole min. 140°

- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Přímý směr pohledu

- Hloubka zorného pole cca. 5 - 100 mm

- Pohyb distálního konce (nahoru/dolu/vpravo/vlevo) cca. 210°/90°/100°/100°

- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,7 mm

- Vnější průměr zaváděcího tubusu cca. 12mm

- Pracovní délka videogastroskopu min. 1030 mm

- Celková délka videogastroskopu min. 1300 mm

- Tester těsnosti v případě nutnosti provádění zkoušky těsnosti před použitím

- Možnost desinfikovat endoskop v desinfektorech (ETD 2 PAA; mini ETD2 Plus PAA)

- Endoskopická věž vč. 2ks videokolonoskopu (interna - Chomutov)

Minimální technické požadavky

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice, pedálů nebo dotykového displeje

- Digitální zoom

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Možnost připojení stávajících flexibilních endoskopů s čipovou technologií (gastrofibroskop GIF- E, videokolonoskop CFQ165L Exera Exera, videogastroskop GIF- Q 145, videogastroskop GIFQ165 Exera, videogastroskop GIF-Q165, videokolonoskop GIF-Q165L od firmy OLYMPUS)

- Automatické a manuální nastavení bílé do paměti jednotky

- Individuální nastavení barev, zobrazení aktuálního módu kamery na LCD monitoru

- Kompletní přehledné zobrazování menu nastavení kamerové jednotky na monitoru endoskopické sestavy

- Progresivní scan

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- Výstup do počítače

- analogové a digitální výstupy

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně nebo řešení softwarově pomocí videoprocesoru

- Hlavní vyšetřovací lampa – min. 300W

- Průměrná životnost lampy minimálně 500 provozních hodin

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Záložní halogenová nebo LED lampa

- Automatické uložení předchozího nastavení

- Možnost jednoduchého napojení endoskopu do videořetězce bez nutnosti použití vodotěsného krytu kabelu

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 24’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080

- Svítivost 400 cd/m2, překreslovací frekvence minimálně 8ms, antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

- Funkce obraz v obraze

Záznamový modul

- nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk nebo CF karta) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG v HD kvalitě

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i USB flash disk o min. kapacitě 32GB nebo CF karta

Oplachová pumpa

- Peristaltická oplachová pumpa

- Nastavitelný průtok oplachu

Odsávací pumpa

- Nastavitelný výkon odsávání

- Min. sací výkon 20l/min

Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- Součástí dodávky 2 ks kabely k neutrální elektrodě

- Součástí dodávky min. 20ks neutrálních elektrod jednorázových  nebo 2ks resterilizovatelných

- Nastavitelný výkon cca. 0 – 120 W

- 2ks nástrojů pro monopolární vč. Kabelů

Pojízdný vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent

- zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě její potřeby

- Držáky na nožní ovladače (elektrokoagulace + kamerová jednotka) nebo jiné řešení uložení ovladače

- Brzdy koleček

Flexibilní videokolonoskop 2ks

- Možnost připojení k nabízené endoskopické věži

- Obrazový čip  Barevný

- Rozlišení  HD

- Šířka zorného pole min. 140°

- Přímý směr pohledu

- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně  nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hloubka zorného pole cca. 3 - 100 mm

- Pohyb distálního konce (nahoru/dolu/vpravo/vlevo) min. 180°/180°/160°/160°

- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,7mm

- Pracovní délka videokolonoskopu cca. 1300 mm

- Celková délka videokolonoskopu cca. 1900 mm

- Tester těsnosti v případě nutnosti provádění zkoušky těsnosti před použitím

- Endoskopické věže pro Teplice

- Endoskopická věž vč. videogastroskopu a endosonografického systému + 2ks sonografických videogastroskopů (II. interní odd. - Teplice)

Minimální technické požadavky:

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice, pedálů nebo dotykového displeje

- Digitální zoom

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Automatické a manuální nastavení bílé do paměti jednotky

- Individuální nastavení barev, zobrazení aktuálního módu kamery na LCD monitoru

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- Výstup do počítače

- Analogové a digitální výstupy na monitor

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Výdrž lampy cca. 5 000h

- Umožňující regulaci intenzity světla

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 24’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080

- Svítivost 400 cd/m2, překreslovací frekvence minimálně 8ms, antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

- Funkce obraz v obraze

Záznamový modul

- nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk nebo CF karta) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG v HD kvalitě

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i USB flash disk o min. kapacitě 32GB nebo CF karta

Oplachová pumpa

- Peristaltická oplachová pumpa

- Nastavitelný průtok oplachu

Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- 2 ks kabely k neutrální elektrodě

- Součástí dodávky min. 20ks neutrálních elektrod

- Nastavitelný výkon cca. 0 –120 W

- 2ks nástrojů pro monopolární vč. kabelů

Pojízdný vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent

- zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě její potřeby

- Držáky na nožní ovladače (elektrokoagulace + kamerová jednotka)

- Brzdy koleček

Flexibilní videogastroskop

- Možnost připojení k nabízené endoskopické věži

- Obrazový čip	barevný

- Rozlišení	HD výhodou

- Šířka zorného pole min.	140°

- Přímý směr pohledu

- Umožňuje selektivní osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hloubka zorného pol	cca. 4 - 100 mm

- Pohyb distálního konce (nahoru/dolu/vpravo/vlevo) 	cca. 210°/90°/100°/100°

- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu 	min. 2,8 mm

- Vnější průměr zaváděcího tubusu 	max. 10 mm

- Pracovní délka videogastroskopu	 min. 1030 mm

- Celková délka videogastroskopu	 min. 1350 mm

- Tester těsnosti v případě nutnosti provádění zkoušky těsnosti před použitím

Endosonografický systém

- Ultrazvukový přístroj mobilní

- Polohovatelný monitor i pult obsluhy – výškově i stranově nastavitelný

- Vysoká obrazová frekvence 	až cca 1200 snímků za sekundu

- Vysoká rozlišovací schopnost, kvalitní zobrazení ve všech režimech na všech sondách

- Přehledný dotykový LCD displej	rozměr minimálně 10,4"

- TFT monitor s vysokou rozlišovací schopností, délka ramene vlastní obrazové výseče cca 34 cm a šíře výseče v nejširším úseku minimálně 30 cm	velikost TFT monitoru min. 17"

- Archivace na interní HD, PACS a min. jedno z dalších uvedených: USB Hard disk	, USB, DVD, CF karta

- Formáty archivace min.	JPEG, DICOM

- Dicom 3	Store, Print, Worklist, Query, Pacs

- Šířka přístroje 	do cca 50cm

- Snadná obsluha, rychlé přepínání jednotlivých programů

Pracovní režimy

- Černobílý 2D obraz

- Barevné mapování, energetický doppler

- Kontrastní harmonické EUS

- PW tkáňový doppler s vysokou opakovací frekvencí

- Pulzní doppler

- Vysoce přesné barevné dopplerovské znázornění prokrvení tkáně a orgánů zejména pro extrémně pomalé a slabé toky

- M-mód

- Anatomický M-mód

- B-mód na základních i harmonických frekvencích

- Duální dynamická zobrazení

- Trapezoideální zobrazení na lineární sondě

- Zoom na zmraženém i živém obraze

- Kontrastní zobrazení na všech sondách

- Cine loop v rozsahu vhodném pro dynamická kontrastní zobrazení

- Triplexní režim  – současné zobrazení B-mód, color-flow, spektrální doppler

- Panoramatické zobrazení

- Současné zobrazení B-módu s color-flow, živého M-módu s barevným mapováním a živého spektrálního Dopplera

- Nastavování ultrazvukové rychlosti pro různé tkáně 	rozmezí cca 1400m/s až 1650m/s

Software a vyhodnocování:

- Základní sw pro měření délek, ploch, objemů, úhlů, rychlostí aj.

- Ukládání veškerých naměřených dat včetně snímků ve formátu DICOM

- Sw pro redukci šumu

Parametry sond

- Možnost dovybavení o další sondy – lineární elektronická sonda, lineární elektronický UZV bronchofibroskop aj.

Další požadavky

- Vysoce citlivý a kvalitní kontinuální CW Doppler

- CW Doppler na lineární sondě k vyšetřování velmi rychlých toků

Videogastroskop ultrasonografický elektronický lineární

- Možnost připojení k nabízenému ultrazvukovému systému a endoskopické věži

- Optický systém:

  - Zorné pole 	min. 100 °

  - Směr pohledu 	šikmý - min. 45 °

  - Fokus	5 - 100 mm

- Zaváděcí tubus:

  - Pracovní délka 	min. 1250 mm

  - Celková délka 	max. 1575 mm

  - Zevní průměr tubusu 	max. 12,8 mm

  - Zevní průměr distálního konce 	max. 14,6 mm

- Pracovní kanál:

  - vnitřní průměr	cca 3,7 mm

- ohybová část – rozsahy:

  - nahoru 	min. 130 °

  - dolů 	min. 130 °

  - doprava a doleva 	min. 120 °

- ultrazvukové funkce:

  - B, M, D mód

  - Color Doppler a Power Doppler

  - Směr snímání – paralelně se směrem zavádění

  - Frekvence 	v rozsahu 5 - 10 MHz

  - Vyšetřovací metody	kontaktní, balónková, ve vodním prostředí

Videogastroskop ultrasonografický elektronický radiální

- Možnost připojení k nabízenému ultrazvukovému systému a endoskopické věži

- Optický systém:

  - Zorné pole 	min. 100 °

  - Směr pohledu 	dopředný

  - Fokus 	4 - 100 mm

- Zaváděcí tubus:

  - Pracovní délka 	min. 1250 mm

  - Celková délka	max. 1575 mm

  - Zevní průměr distálního konce 	max. 13,8 mm

  - Zevní průměr tubusu 	max. 12,1 mm

- Pracovní kanál:

  - vnitřní průměr 	min. 2,2 mm

- ohybová část – rozsahy:

  - nahoru 	min. 130 °

  - dolů 	min. 60 °

  - doprava a doleva 	min. 60 °

- ultrazvukové funkce:

  - B mód

  - Color Doppler a Power Doppler

  - Směr snímání – paralelně se směrem zavádění

  - Frekvence 	v rozsahu 5 - 10 MHz

  - Vyšetřovací metody 	kontaktní, balonková, ve vodním prostředí

- Endoskopická věž vč. videokolonoskopu (II. interní odd. - Teplice)

Minimální technické požadavky:

Videoprocesor

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice, pedálů nebo dotykového displeje

- Digitální zoom

- Možnost připojení flexibilních endoskopů s čipovou technologií

- Automatické a manuální nastavení bílé do paměti jednotky

- Individuální nastavení barev, zobrazení aktuálního módu kamery na LCD monitoru

- Ukládání a předvolba dat pacienta

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- Výstup do počítače

- Analogové a digitální výstupy na monitor

Zdroj studeného světla

- Xenonový zdroj studeného světla

- Výdrž lampy cca. 5 000h

- Umožňující regulaci intenzity světla

Medicínský monitor HD

- Úhlopříčka min. 24’’, certifikace MDE

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080

- Svítivost 400 cd/m2, překreslovací frekvence minimálně 8ms, antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

- Funkce obraz v obraze

Záznamový modul

- nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk nebo CF karta) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG v HD kvalitě

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i USB flash disk o min. kapacitě 32GB nebo CF karta

Oplachová pumpa

- Peristaltická oplachová pumpa

- Nastavitelný průtok oplachu

Elektrokoagulační jednotka

- Monopolární i bipolární koagulace

- 2 ks kabely k neutrální elektrodě

- Součástí dodávky min. 20ks neutrálních elektrod

- Nastavitelný výkon cca. 0 –120 W

- 2ks nástrojů pro monopolární vč. kabelů

Pojízdný vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent

- zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě její potřeby

- Držáky na nožní ovladače (elektrokoagulace + kamerová jednotka)

- Brzdy koleček

Flexibilní videokolonoskop

- Možnost připojení k nabízené endoskopické věži

- Obrazový čip

- Rozlišení HD

- Šířka zorného pole min . cca.140°

- Přímý směr pohledu

- umožňuje selektivní osvětlení tkáně nebo jiné technické řešení tohoto medicínského účelu

- Hloubka zorného pole cca. 4 - 100 mm

- Pohyb distálního konce (nahoru/dolu/vpravo/vlevo) min. cca.180°/180°/160°/160°

- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu min. cca.3,2mm

- Pracovní délka videokolonoskopu min. 1300 mm

- Celková délka videokolonoskopu min. 1630 mm

- Tester těsnosti v případě nutnosti provádění zkoušky těsnosti před použitím

- Endoskopická věž (ORL - Děčín)

Minimální technické požadavky:

Kamerová jednotka (videoprocesor)

- Rozlišení HDTV 1920 x 1080 pixel, formát 16:9

- Jednoduché ovládání kontrolní jednotky pomocí klávesnice, pedálů, dotykového displeje, tlačítek na jednotce, nebo tlačítek na kamerové hlavě

- Digitální zoom

- Možnost připojení rigidních endoskopů s čipovou technologií

- Možnost připojení 3 čipové kamerové hlavy

- Automatické a manuální nastavení bílé do paměti jednotky

- Individuální nastavení barev, zobrazení aktuálního módu kamery na LCD monitoru

- Multioborové použití s uživatelskými módy, které jsou přednastavené a programovatelné

- Kompletní přehledné zobrazování menu nastavení kamerové jednotky na monitoru endoskopické sestavy

- Progresivní scan

- Ukládání a předvolba uživatelského profilu

- Výstup do počítače

- Výstupy na monitor: analogové (SDTV, HDTV), digitální (HD-SDI, SD-SDI, DVI (WUXGA))

Hlava kamery

- Hlava kamery s programovatelnými tlačítky, 1 čipová

- vč. kabelu ke kamerové jednotce o délce min. 3m

- Kontejner pro uložení a sterilizaci kamery

- Objektiv ke kameře umožňující připojení stávajících rigidních endoskopů (4mm, u dětí i 2.7mm) od firmy Richard Wolf

- S programovatelnými tlačítky na ovládání kamerové jednotky

- Objektiv pro standardní HD optiky

Zdroj studeného světla

- Technologie LED nebo xenon

- Teplota barvy min. 6 400K

- Výdrž lampy min. 2000h

- Umožňující regulaci intenzity světla

- Světelný kabel o délce min 3m

Medicínský monitor HD

- HDTV rozlišení obrazu rozlišení 1920 x 1080

- Úhlopříčka min. 26’’, certifikace MDE

- Svítivost min. 400 cd/m2, překreslovací frekvence minimálně 8ms, antireflexní úprava

- Připevnitelný na pohyblivé rameno vozíku

- Konektory a kabely pro připojení ke kamerové jednotce

- Funkce obraz v obraze

Záznamový modul

- nahrávání obrazů a videa na externí paměť (CD, DVD, USB disk nebo CF karta) ve formátu MPEG-4, TIFF a JPEG v HD kvalitě

- Nahrávání v reálném čase

- Obsahem dodávky i USB flash disk o min. kapacitě 32GB

Rukojeť s mechanickým ovladačem oplachu 1ks

Odsávací Pumpa

- Nastavitelný výkon odsávání

- Min. sací výkon min. 30l/min

Endoskopické rigidní optiky

- Optika průměr cca. 4mm, úhel pohledu 30°, autoklávovatelná

- Optika průměr cca. 2,7mm, úhel pohledu 30°, autoklávovatelná

Pojízdný vozík

- Obsahující izolační transformátor

- S místem pro připevnění tlakové nádoby s náplní do insulfátoru

- S pohyblivým ramenem pro připevnění monitoru

- Umožňující připevnění kamerové hlavy

- S prostorem pro umístění všech výše uvedených komponent

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky v případě její potřeby

- Držáky na nožní ovladače (elektrokoagulace + kamerová jednotka)

- Brzdy koleček

- Automatický dezinfektor endoskopů (gastroenterologie - MNUL)

Minimální technické požadavky:

- plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (GlutarAldehyd proces) pro čištění a dezinfekce endoskopů  - je určená pro současné automatické čištění a dezinfekci dvou flexibilních endoskopů,

- termochemická dezinfekce endoskopů,

- určena pro všechny typy flexibilních endoskopů OLYMPUS a je vhodná i pro flexibilní endoskopy dalších výrobců (Fujinon, Pentax),

- má uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata),

- automatické dávkování pracovních roztoků,

- automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu,

- zařízení či vybavení k dekontaminaci,

- zobrazení doby chodu,

- datové rozhraní pro Ethernet, konektor pro externí klávesnici,

- automatická identifikace endoskopů až 200 ID čísel,

- automatická identifikace uživatele (50 uživatelů),

- funkce flow kontrol – automatická kontrola průchodnosti všech kanálků endoskopu,

- paralelní tiskové rozhraní, sloužící pro tiskárnu a následný tisk validních protokolů o provedení mytí a dezinfekce,

- provádí autodesinfekční cyklus,

- vyžaduje minimální stavební připravenost: běžnou vodovodní přípojku, běžný odpad a třífázový elektrický přívod,

- je vyrobena z ušlechtilé nerezové oceli

- pračka plně vyhovuje české i evropské legislativě (vyhláška 306\2012, norma ISO-15883-1),

- dvoustupňová dezinfekce

- Automatický dezinfektor endoskopů (centrální endoskopie - Most)

Minimální technické požadavky:

- Myčka pro dezinfekci 2 endoskopů

- Kompatibilita pro endoskopy firmy Olympus, užívané na pracovišti

- Dvoukomorová myčka /2x asynchronní mycí a desinfekční komora/

- Způsob mytí a desinfekce: PA/Peracedic Acid/ nebo GA /Glutaraldehyd/ zadavatel nepřipouští variantu dodání dvou myček z důvodů prostoru na pracovišti

- Funkce závěrečného sušení endoskopu

- Test těsnosti endoskopů

- Alarmy kontrol:

  - Test těsnosti endoskopů

  - Kontrola správného připojení konektorů

  - Uzavření myčky

  - Hladiny chemikálií – dezinfekce

  - Monitorace tepelného přednastavení v myčce (překročení může vést k poškození pláště endoskopu)

- Tisk záznamu o dezinfekci endoskopů

- Zařízení musí splňovat normu ČSN EN ISO 15883

- Příprava místa plnění pro nabízený dezinfektor endoskopů (přívod vody, odpad, apod.)

- Sušící a skladovací skříně pro endoskopy pro MNUL, Děčín

- Sušící a skladovací skříně pro endoskopy (gastroenterologie - MNUL)

Popis:

3ks sušících a skladovacích skříní pro endoskopy na gastro-enterologickém centru v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem. Zařízení má usušit a skladovat dezinfikované endoskopy, které se v současné chvíli na oddělení používají a tím prodloužit expirační dobu dezinfekce.

Minimální technické požadavky:

Zadavatel k plnému provozu na 3 gastroenterologických sálech požaduje sušící a skladovací skříň pro každý sál. Vzhledem ke stavební připravenosti sálů je nutné tyto skříně připojit na centrální rozvody vzduchu na každém sále je jeden vývod. Zadavatel dále požaduje provoz skříní pro min. 32 endoskopů, tzn. například v rozložení 1x16 a 2x8.

- 3ks sušící a skladovací skříň endoskopů

- Pro umístění min. 32 endoskopů používaných na oddělení

- Endoskopy na oddělení (výrobce Olympus)

  - Gastroskopy

  - Koloskopy

  - Duodenoskopy

  - Enteroskopy

- Endoskopy musí být zavěšeny ve vertikální poloze

- Zajištění plné kompatibility se stávajícími endoskopy na oddělení

- Nastavitelná doba sušení

- Sušení za pomoci teploty okolního vzduchu

- Sušička pracující na 230 V / 50Hz

- Možnost skladování endoskopů min. 160 h po dezinfekci

- Sušička musí být připravená na přívod stlačeného medicínského vzduchu – zadavatel nepřipouští možnost použití kompresoru z důvodů stavební připravenosti a stavebních nároků

- HEPA filtr

- Dotyková obrazovka pro ovládání sušičky

- Tiskárna štítků

- Zobrazení chybových hlášení na obrazovce a akustický alarm např. při otevření dveří, vyjmutí endoskopu před dokončením sušení apod.

- Sušící a skladovací skříň pro endoskopy (plicní odd. - MNUL)

Minimální technické požadavky:

- 1ks sušící a skladovací skříň pro min. 8 endoskopů

- Pro umístění endoskopů používaných na oddělení výrobce Olympus

  - 3ks Videobronchoskopy

  - 2ks Fibroskopy schopné mobilního provozu (JIP apod.)

  - 1ks EBUS

- Endoskopy musí být zavěšeny ve vertikální poloze

- Zajištění plné kompatibility se stávajícími endoskopy na oddělení

- Nastavitelná doba sušení

- Sušení za pomoci teploty okolního vzduchu

- Sušička pracující na 230 V / 50Hz

- Možnost skladování endoskopů min. 160h po dezinfekci

- Přívod stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku max. 0,5 bar.

- HEPA filtr

- Dotyková obrazovka pro ovládání sušičky

- Tiskárna štítků

- Sušící a skladovací skříň pro endoskopy (interna - Děčín)

Minimální technické požadavky:

- 1ks sušící a skladovací skříň min. 8 endoskopů

- Pro umístění endoskopů používaných na oddělení (výrobce Olympus)

- Endoskopy musí být zavěšeny ve vertikální poloze

- Zajištění plné kompatibility se stávajícími endoskopy na oddělení

- Možnost budoucího rozšíření o modul na stlačený vzduch

- Možnost budoucího rozšíření o modul na další min. 4 endoskopy

- Nastavitelná doba sušení

- Sušení za pomoci teploty okolního vzduchu

- Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním vzduchu

- Vnější sušení okolním vzduchem za pokojové teploty

- Sušička pracující na 230 V / 50Hz

- Možnost skladování endoskopů min. 160 h po dezinfekci

- Sušička musí obsahovat kompresor

- HEPA filtr

- Dotyková obrazovka pro ovládání sušičky, identifikace endoskopu, zobrazení zbývající doby sušení, zobrazení chybových hlášení i akustický alarm např. při otevření dveří, vyjmutí endoskopu před usušením apod.

- Tiskárna štítků

- Sušící a skladovací skříň endoskopů pro Teplice – 2ks (II. interní odd. - Teplice)

Minimální technické požadavky:

- 2ks nezávislých sušících a skladovacích skříní endoskopů pro min. 8 endoskopů

- Pro umístění endoskopů používaných na oddělení (výrobce Olympus)

  - Gastroskopy

  - Koloskopy

  - Duodenoskopy

- Endoskopy musí být zavěšeny ve vertikální poloze

- Zajištění plné kompatibility se stávajícími endoskopy na oddělení

- Nastavitelná doba sušení

- Sušení za pomoci teploty okolního vzduchu

- Sušička pracující na 230 V / 50Hz

- Možnost skladování endoskopů min. 160 h po dezinfekci

- Sušička musí mít vlastní kompresor

- HEPA filtr

- Dotyková obrazovka pro ovládání sušičky

- Tiskárna štítků

- Flexibilní rhino-pharynskopy

- Flexibilní rhino-pharyngoskop pro děti (ORL - Děčín)

Minimální technické požadavky:

- Směr pohledu přímý  0°

- Úhel pohledu min.75°

- Pracovní délka min.  270 mm

- Ohyb distálního konce (nahoru/dolu) min. 130°/ 90°

- Vnější průměr cca. 3 mm

- Zajištění kompatibility se stávajícím světelným zdrojem UNIT ATMOS

- Flexibilní rhino-pharyngoskop pro dospělé (ORL - Děčín)

Minimální technické požadavky:

- Směr pohledu přímý 	0°

- Úhel pohledu min.75°

- Pracovní délka min.  270 mm

- Ohyb distálního konce (nahoru/dolu) min. 130°/ 90°

- Vnější průměr cca. 3,8 mm

- Zajištění kompatibility se stávajícím světelným zdrojem UNIT ATMOS

- Laparoskopická věž HD 2ks (COS – Most, CHIR - Teplice)

Popis

Kompletní sestava laparoskopické věže s rigidní optikou pro laparoskopické zákroky na operačních sálech

Technická specifikace

- Endoskopická kamera (kamerová hlava) – 1 ks

- Tří čipová CCD kamera

- Autoklávovatelná nebo jiný způsob zajištění sterility

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1920x1080 pixelů, progresivní snímání (1080p)

- Podpora formátu PAL

- Ovládací tlačítka na kameře – elektronické ostření, volitelná funkce (např.: jas, digitální zoom, vyrovnání bílé barvy a jiné)

- Rigidní optika – 2 ks

- Délka 300 mm

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 30°

- Kamerová řídící jednotka – 1 ks

- Pro zpracování obrazu výše specifikované Full HD kamery (kamerové hlavy)

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Podpora formátu PAL

- Příslušenství:

  - Klávesnice s ochranou proti vniknutí tekutin nebo jiná možnost zadávání pacientských informací

- Záznamové zařízení – 1 ks

- Samostatné záznamové zařízení

- Záznam videa ve formátu Full HD

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Vytváření jednotlivých snímků i videosekvencí

- Konverze do MPEG-2 či MPEG-4

- Ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě alespoň 320GB

- Export obrazových záznamů na CD/DVD a přes USB na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

- Příslušenství:

  - USB flash disk s kapacitou alespoň 16 GB

  - Pokud nebude CD-RW/DVD-RW mechanika součástí záznamového zařízení tak dodat jako USB externí mechaniku, která s daným zařízením funguje

- Medicínský monitor – 1 ks

- Velikost obrazovky – minimálně 26 palců

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1980x1080 pixelů

- Certifikace pro použití na operačních sálech

- Obrazové vstupy: DVI, HD-SDI

- Obrazové výstupy: DVI, RGB, HD-SDI

- Podpora formátu PAL

- Maximální pozorovací úhel minimálně 170° horizontálně i vertikálně

- Možnost uchycení na pohyblivé rameno/stojan na endoskopickém vozíku

- Funkce obraz v obraze

- Příslušenství:

  - Kabel (RGB komponentní) dlouhý alespoň 5 m pro připojení 2. sálového monitoru

- Zdroj světla – 1 ks

- Hlavní lampa xenonová s výkonem minimálně 300 W

- Předpokládaná životnost lamp minimálně 500 hodin

- Manuální i automatické nastavení jasu

- Spolupráce s kamerou pro automatickou korekci osvětlení

- Regulace intenzity v rozsahu 0% - 100%

- Příslušenství:

  - 2x světlovodný kabel, délka min. 3 m

- Insuflátor s předehříváním CO2 – 1 ks

- Automatická kontrola tlaku a toku plynu

- Nejvyšší rychlost průtoku (plnění) minimálně 30 l/min

- Regulovatelná rychlost průtoku (plnění)

- Automatické předehřívání plynu na teplotu 37°C

- Možnost napojení na centrální rozvod plynu i tlakovou láhev

- Předvolba tlaku v mmHg

- Ochrana pacienta proti přetlaku

- Vizuální a akustické alarmy

- Příslušenství:

  - Vysokotlaká hadice pro připojení ke zdroji CO2 (cca 8 metrů)

- Elektrokoagulační jednotka – 1 ks

- Multioborové zařízení

- Monopolární režim, nejvyšší výkon minimálně 300 W

- Bipolární režim, nejvyšší výkon minimálně 100 W

- Možnost endoresekce ve fyziologickém roztoku

- Kontrola kvality kontaktu neutrální elektrody na pacienta

- Vizuální a akustické alarmy

- Automatické přerušení při závadě

- Příslušenství:

  - Ovládací pedál

  - 2x kabel pro neutrální elektrodu

  - 2x kabel pro nástroje k bipolární elektrokoagulaci (autoklávovatelný)

  - 2x kabel pro nástroje k monopolární elektrokoagulaci (autoklávovatelný)

  - Minimálně 20 kusů neutrálních elektrod

- Odsávací pumpa (samostatně či součást proplachové pumpy) – 1 ks

- Regulovatelný podtlak sání alespoň do 60 kPa

- Maximální sací výkon pumpy (vzduch) alespoň 20 l/min  dle ISO 10079-1

- Zabezpečení proti přesátí (vniknutí tekutin do přístroje)

- Příslušenství:

  - 2x odpadní nádoba o objemu alespoň 2 l

- Proplachová pumpa (samostatně či součást odsávací pumpy) – 1ks

- Průtok oplachu alespoň 1,8l/min

- Automatická kontrola tlaku a průtoku při irigaci

- Příslušenství:

  - Nástroj „pistole“ (rukojeť + nástavec) s možností oplachování, sání a pálení (5ks)

- Pojízdný vozík pro sestavu – 1 ks

- Umístění všech uvedených komponent

- HD monitor na krátkém pohyblivém ramenu s možností otáčení, naklápění a posunu monitoru do stran

- Ekvipotenciální pospojování všech komponent sestavy žlutozeleným vodičem včetně vozíku do jednoho bodu, přes který se bude věž připojovat do okruhu pospojování

- Vhodný pro medicínské použití

- Menší šuplík pro základní příslušenství k endoskopické věži

- Snadno omyvatelný povrch

- Možnost připevnění kamerové hlavy

- Kanály oddělující kabeláž pro přenos dat (video) od silové (napájecí) kabeláže

- 4 kolečka - brzditelná alespoň 2

- Příslušenství:

  - 1x držák na CO2 láhve, 1x držák odpadní láhve, držák pro ovládací pedál (pokud nebude řešeno jiným způsobem)

  - Kabel (žlutozelený) dlouhý cca 6 metrů s přípojnými „kolíky“ pro ekvipotenciální pospojování

- 3D laparoskopická věž HD (chirurgie - Děčín)

Popis

Kompletní sestava 3D laparoskopické věže s rigidní optikou pro laparoskopické zákroky na chirurgickém sále.

Technická specifikace

- Endoskopická kamera (kamerová hlava) – 1 ks

- Steroskopická (3D) kamera

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1920x1080 pixelů, progresivní snímání (1080p)

- Podpora formátu PAL, f = 50 Hz

- Ovládací tlačítka na kameře – elektronické ostření, volitelné funkce (např.: jas, zoom, vyrovnání bílé barvy, rotace pohledu 180° a jiné)

- Provedení vývodu kabelu z kamery přímé nebo kosé

- Zajištění sterility bez nutnosti použití sterilizátoru

- Možnost uchycení na rameno či stojan pro stabilizaci zobrazení

- Příslušenství:

  - Sterilizační box pro kameru	 v případě nutnosti užití sterilizátoru

  - Propojovací kabel do kamerové jednotky

- Laparoskop (optika) – 2 ks

- 3D/2D laparoskop s rigidním koncem či flexibilní s možností fixace

- Délka minimálně 300 mm

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 0° a 30° či optika s flexibilním koncem

- Zajištění sterility

- 3D/2D kamerová řídící jednotka (videoprocesor) – 1 ks

- Pro zpracování obrazu výše specifikované Full HD kamery

- Přepínání mezi 2D a 3D režimem

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Podpora formátu PAL, f = 50 Hz

- Příslušenství:

  - Klávesnice s ochranou proti vniknutí tekutin nebo jiná možnost zadávání pacientských informací

- Záznamové zařízení – 1 ks

- Integrované přímo v kamerové jednotce nebo samostatný přístroj

- Záznam videa ve formátu 3D i 2D Full HD

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Vytváření jednotlivých snímků i videosekvencí

- Konverze do MPEG-2 či MPEG-4

- Ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě alespoň 320GB

- Export obrazových záznamů přes USB na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

- Připojení stabilního sálového monitoru

- Ovládací dotykový panel s úhlopříčkou alespoň 17 palců

- Příslušenství:

  - Kabel (RGB / BNC / S-Video) dlouhý alespoň 5 m pro připojení k sálovému monitoru

  - USB flash disk s kapacitou alespoň 16 GB pro export dat

- Medicínský monitor – 1 ks

- Velikost obrazovky minimálně 30 palců

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1980x1080 pixelů

- Obrazové vstupy: DVI, HD-SDI

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Podpora formátů PAL, f = 50 Hz

- Maximální pozorovací úhel minimálně 170° horizontálně i vertikálně

- Zdroj světla – 1 ks

- Hlavní lampa xenonová s výkonem minimálně 300 W nebo jiný odpovídající zdroj

- Řízený kamerovou jednotkou (ovládání z kamery)

- Předpokládaná životnost lampy minimálně 500 hodin (30 000 hodin pro LED)

- Teplota barvy cca. 6000 K

- Manuální i automatické nastavení jasu

- Regulace intenzity v rozsahu 0% - 100%

- Příslušenství:

  - 2x světlovodný kabel, délka min. 3 m

- Insuflátor s předehříváním CO2 – 1 ks

- Automatická kontrola tlaku a toku plynu

- Nejvyšší rychlost průtoku (plnění) minimálně 30 l/min

- Regulovatelná rychlost průtoku (plnění)

- Informace o spotřebě

- Automatické předehřívání plynu na teplotu 37°C

- Možnost napojení na centrální rozvod plynu i tlakovou láhev

- Předvolba tlaku v mmHg, v rozsahu alespoň 1 - 25 mmHg

- Ochrana pacienta proti přetlaku

- Hygienický filtr na výstupu insuflátoru

- Vizuální a akustické alarmy

- Příslušenství:

  - Vysokotlaká hadice pro připojení ke zdroji CO2

  - Insuflační hadice

  - Sada filtrů

- Irigační a odsávací pumpa (možné jako samostatná zařízení) – 1 ks

- Regulovatelný podtlak sání alespoň do 60 kPa

- Maximální sací výkon 20 l/min dle ISO 10079-1

- Zabezpečení proti přesátí (vniknutí tekutin do přístroje)

- Maximální průtok oplachu 2 l/min

- Automatická kontrola tlaku a průtoku při irigaci

- Příslušenství:

  - 1x odpadní nádoba o objemu alespoň 2 l s výměnnými odpadními sáčky na jedno použití

  - 10x výměnný odpadní sáček do odpadní nádoby

  - 1x instrument(-y) a hadicový set pro saní i oplach

- Úchytné rameno nebo stojan či obdobné řešení (pokud je to možné) – 1 ks

- Pro držení a všesměrové polohování 3D laparoskopu (kamery)

- Pojízdný vozík pro sestavu – 1 ks

- Umístění všech uvedených komponent

- Ekvipotenciální pospojování všech komponent sestavy žlutozeleným vodičem včetně vozíku do jednoho bodu, přes který se bude věž připojovat do okruhu pospojování

- Vhodný pro medicínské použití

- Ochrana proti přepětí

- Snadno omyvatelný a antistatický povrch

- Rameno nebo stojan pro pozicování monitoru

- Uchycení sekundárního ovládacího monitoru

- Možnost připevnění kamerové hlavy

- Kanály oddělující kabeláž pro přenos dat (video) od silové (napájecí) kabeláže

- 4 kolečka - brzditelná alespoň 2

- Příslušenství:

  - 1x držák na CO2 láhve

  - 1x držák odpadní láhve

  - 1x držák pro ovládací pedál (pokud nebude řešeno jiným způsobem)

  - 1x držák infuzních vaků

  - Kabel (žlutozelený) dlouhý cca 6 metrů s přípojnými „kolíky“ pro ekvipotenciální pospojování

- 3D laparoskopická věž HD (chirurgie - Chomutov)

Popis

Kompletní sestava 3D laparoskopické věže s rigidní optikou pro laparoskopické zákroky na chirurgickém sále.

Technická specifikace

- Endoskopická kamera (kamerová hlava) – 1 ks

- Steroskopická (3D) kamera

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1920x1080 pixelů, progresivní snímání (1080p)

- Podpora formátu PAL, f = 50 Hz

- Ovládací tlačítka na kameře – elektronické ostření, volitelné funkce (např.: jas, zoom, vyrovnání bílé barvy, rotace pohledu 180° a jiné)

- Provedení vývodu kabelu z kamery přímé nebo kosé

- Zajištění sterility bez nutnosti použití sterilizátoru

- Příslušenství:

  - Sterilizační box pro kameru	 v případě nutnosti užití sterilizátoru

  - Propojovací kabel do kamerové jednotky

- Laparoskop (optika) – 2 ks

- 3D/2D laparoskop s rigidním koncem či flexibilní s možností fixace

- Délka minimálně 300 mm,

- Průměr 10mm

- Úhel pohledu 0° a 30° či optika flexibilním koncem

- Zajištění sterility

- 3D/2D kamerová řídící jednotka (videoprocesor) – 1 ks

- Pro zpracování obrazu výše specifikované Full HD kamery

- Přepínání mezi 2D a 3D režimem

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Podpora formátu PAL, f = 50 Hz

- Příslušenství:

  - Klávesnice s ochranou proti vniknutí tekutin nebo jiná možnost zadávání pacientských informací

- Záznamové zařízení – 1 ks

- Integrované přímo v kamerové jednotce nebo samostatný přístroj

- Záznam videa ve formátu 3D i 2D Full HD

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Vytváření jednotlivých snímků i videosekvencí

- Konverze do MPEG-2 či MPEG-4

- Ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě alespoň 320GB

- Export obrazových záznamů přes USB na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

- Připojení stabilního sálového monitoru

- Ovládací dotykový panel s úhlopříčkou alespoň 17 palců

- Příslušenství:

  - Kabel (RGB / BNC / S-Video) dlouhý alespoň 5 m pro připojení k sálovému monitoru

  - USB flash disk s kapacitou alespoň 16 GB pro export dat

- Medicínský monitor – 1 ks

- Velikost obrazovky minimálně 30 palců

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1980x1080 pixelů

- Obrazové vstupy: DVI, HD-SDI

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Podpora formátů PAL, f = 50 Hz

- Maximální pozorovací úhel minimálně 170° horizontálně i vertikálně

- Zdroj světla – 1 ks

- Hlavní lampa xenonová s výkonem minimálně 300 W nebo jiný odpovídající zdroj

- Řízený kamerovou jednotkou (ovládání z kamery)

- Předpokládaná životnost lampy minimálně 500 hodin (30 000 hodin pro LED)

- Teplota barvy cca. 6000 K

- Manuální i automatické nastavení jasu

- Regulace intenzity v rozsahu 0% - 100%

- Příslušenství:

  - 2x světlovodný kabel, délka min. 3 m

- Insuflátor s předehříváním CO2 – 1 ks

- Automatická kontrola tlaku a toku plynu

- Nejvyšší rychlost průtoku (plnění) minimálně 30 l/min

- Regulovatelná rychlost průtoku (plnění)

- Informace o spotřebě

- Automatické předehřívání plynu na teplotu 37°C

- Možnost napojení na centrální rozvod plynu i tlakovou láhev

- Předvolba tlaku v mmHg, v rozsahu alespoň 1 - 25 mmHg

- Ochrana pacienta proti přetlaku

- Hygienický filtr na výstupu insuflátoru

- Vizuální a akustické alarmy

- Příslušenství:

  - Vysokotlaká hadice pro připojení ke zdroji CO2

  - Insuflační hadice

  - Sada filtrů

- Elektrokoagulační jednotka – 1 ks

- Monopolární režim, nejvyšší výkon minimálně 300 W

- Bipolární režim, nejvyšší výkon minimálně 100 W

- Monopolární funkce: řez, mikrořez, koagulace, soft, forced, contact, spray

- Bipolární funkce: řez, koagulace

- Možnost endoresekce ve fyziologickém roztoku

- Kontrola kvality kontaktu neutrální elektrody na pacienta

- Vizuální a akustické alarmy

- Automatické přerušení při závadě

- Příslušenství:

  - Ovládací pedál

  - 1x kabel pro neutrální elektrodu (autoklávovatelný)

  - 1x kabel pro nástroje k bipolární elektrokoagulaci (autoklávovatelný),

  - 1x kabel pro monopolární koagulaci (autoklávovatelný)

  - 1x opakovatelně použitelná silikonová neutrální elektroda (autoklávovatelná)

- Irigační a odsávací pumpa (možné jako samostatná zařízení) – 1 ks

- Regulovatelný podtlak sání alespoň do 60 kPa

- Maximální sací výkon 20 l/min dle ISO 10079-1

- Zabezpečení proti přesátí (vniknutí tekutin do přístroje)

- Maximální průtok oplachu 2 l/min

- Automatická kontrola tlaku a průtoku při irigaci

- Příslušenství:

  - 1x odpadní nádoba o objemu alespoň 2 l s výměnnými odpadními sáčky na jedno použití

  - 10x výměnný odpadní sáček do odpadní nádoby

  - 1x instrument(-y) a hadicový set pro sání i oplach

- Pojízdný vozík pro sestavu – 1 ks

- Umístění všech uvedených komponent

- Ekvipotenciální pospojování všech komponent sestavy žlutozeleným vodičem včetně vozíku do jednoho bodu, přes který se bude věž připojovat do okruhu pospojování

- Vhodný pro medicínské použití

- Ochrana proti přepětí

- Snadno omyvatelný a antistatický povrch

- Rameno nebo stojan pro pozicování monitoru

- Uchycení sekundárního ovládacího monitoru

- Možnost připevnění kamerové hlavy

- Kanály oddělující kabeláž pro přenos dat (video) od silové (napájecí) kabeláže

- 4 kolečka - brzditelná alespoň 2

- Příslušenství:

  - 1x držák na CO2 láhve

  - 1x držák odpadní láhve

  - 1x držák pro ovládací pedál (pokud nebude řešeno jiným způsobem)

  - 1x držák infuzních vaků

  - Kabel (žlutozelený) dlouhý cca 6 metrů s přípojnými „kolíky“ pro ekvipotenciální pospojování

- 3D laparoskopická věž HD (gynekologie - Chomutov)

Popis

Kompletní sestava 3D laparoskopické věže s rigidní optikou pro laparoskopické zákroky na chirurgickém sále.

Technická specifikace

- Endoskopická kamera (kamerová hlava) – 1 ks

- Steroskopická (3D) kamera

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1920x1080 pixelů, progresivní snímání (1080p)

- Podpora formátu PAL, f = 50 Hz

- Ovládací tlačítka na kameře – elektronické ostření, volitelné funkce (např.: jas, zoom, vyrovnání bílé barvy, rotace pohledu 180° a jiné)

- Provedení vývodu kabelu z kamery přímé nebo kosé

- Zajištění sterility bez nutnosti použití sterilizátoru

- Příslušenství:

  - Sterilizační box pro kameru	 v případě nutnosti užití sterilizátoru

  - Propojovací kabel do kamerové jednotky

- Laparoskop (optika) – 2 ks

- 3D/2D laparoskop s rigidním koncem či flexibilní s možností fixace

- Délka minimálně 300 mm

- Průměr 10mm

- Úhel pohledu 0° a 30° či optika s flexibilním koncem

- Zajištění sterility

- 3D/2D kamerová řídící jednotka (videoprocesor) – 1 ks

- Pro zpracování obrazu výše specifikované Full HD kamery

- Přepínání mezi 2D a 3D režimem

- Obrazové výstupy: DVI HD-SDI

- Podpora formátu PAL, f = 50 Hz

- Příslušenství:

  - Klávesnice s ochranou proti vniknutí tekutin nebo jiná možnost zadávání pacientských informací

- Záznamové zařízení – 1 ks

- Integrované přímo v kamerové jednotce nebo samostatný přístroj

- Záznam videa ve formátu 3D i 2D Full HD

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Vytváření jednotlivých snímků i videosekvencí

- Konverze do MPEG-2 či MPEG-4

- Ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě alespoň 320GB

- Export obrazových záznamů přes USB na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

- Připojení stabilního sálového monitoru

- Ovládací dotykový panel s úhlopříčkou alespoň 17 palců

- Příslušenství:

  - Kabel (RGB / BNC / S-Video) dlouhý alespoň 5 m pro připojení k sálovému monitoru

  - USB flash disk s kapacitou alespoň 16 GB pro export dat

- Medicínský monitor – 1 ks

- Velikost obrazovky minimálně 30 palců

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1980x1080 pixelů

- Obrazové vstupy: DVI, HD-SDI

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Podpora formátů PAL, f = 50 Hz

- Maximální pozorovací úhel minimálně 170° horizontálně i vertikálně

- Zdroj světla – 1 ks

- Hlavní lampa xenonová s výkonem minimálně 300 W nebo jiný odpovídající zdroj

- Řízený kamerovou jednotkou (ovládání z kamery)

- Předpokládaná životnost lampy minimálně 500 hodin (30 000 hodin pro LED)

- Teplota barvy cca. 6000 K

- Manuální i automatické nastavení jasu

- Regulace intenzity v rozsahu 0% - 100%

- Příslušenství:

  - 2x světlovodný kabel, délka min. 3 m

- Insuflátor s předehříváním CO2 – 1 ks

- Automatická kontrola tlaku a toku plynu

- Nejvyšší rychlost průtoku (plnění) minimálně 30 l/min

- Regulovatelná rychlost průtoku (plnění)

- Informace o spotřebě

- Automatické předehřívání plynu na teplotu 37°C

- Možnost napojení na centrální rozvod plynu i tlakovou láhev

- Předvolba tlaku v mmHg, v rozsahu alespoň 1 - 25 mmHg

- Ochrana pacienta proti přetlaku

- Hygienický filtr na výstupu insuflátoru

- Vizuální a akustické alarmy

- Příslušenství:

  - Vysokotlaká hadice pro připojení ke zdroji CO2

  - Insuflační hadice

  - Sada filtrů

- Irigační a odsávací pumpa (možné jako samostatná zařízení) – 1 ks

- Regulovatelný podtlak sání alespoň do 60 kPa

- Maximální sací výkon 20 l/min dle ISO 10079-1

- Zabezpečení proti přesátí (vniknutí tekutin do přístroje)

- Maximální průtok oplachu 2 l/min

- Automatická kontrola tlaku a průtoku při irigaci

- Příslušenství:

  - 1x odpadní nádoba o objemu alespoň 2 l s výměnnými odpadními sáčky na jedno použití

  - 10x výměnný odpadní sáček do odpadní nádoby

  - 1x instrument(-y) a hadicový set pro saní i oplach

- Pojízdný vozík pro sestavu – 1 ks

- Umístění všech uvedených komponent

- Ekvipotenciální pospojování všech komponent sestavy žlutozeleným vodičem včetně vozíku do jednoho bodu, přes který se bude věž připojovat do okruhu pospojování

- Vhodný pro medicínské použití

- Ochrana proti přepětí

- Snadno omyvatelný a antistatický povrch

- Rameno nebo stojan pro pozicování monitoru

- Uchycení sekundárního ovládacího monitoru

- Možnost připevnění kamerové hlavy

- Kanály oddělující kabeláž pro přenos dat (video) od silové (napájecí) kabeláže

- 4 kolečka - brzditelná alespoň 2

- Příslušenství:

  - 1x držák na CO2 láhve

  - 1x držák odpadní láhve

  - 1x držák pro ovládací pedál (pokud nebude řešeno jiným způsobem)

  - 1x držák infuzních vaků

  - Kabel (žlutozelený) dlouhý cca 6 metrů s přípojnými „kolíky“ pro ekvipotenciální pospojování

- Laparoskopická věž HD (gynekologie - Teplice)

Popis

Kompletní sestava laparoskopické věže s rigidní optikou pro laparoskopické zákroky na gynekologickém sále.

Technická specifikace

- Endoskopická kamera (kamerová hlava) – 1 ks

- Tří čipová CCD kamera

- Autoklávovatelná nebo jiný způsob zajištění sterility

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1920x1080 pixelů, progresivní snímání (1080p)

- Podpora formátu PAL

- Ovládací tlačítka na kameře – elektronické ostření, volitelné funkce (např.: jas, zoom, vyrovnání bílé barvy a jiné)

- Provedení vývodu kabelu z kamery přímé nebo kosé

- Rigidní optika – 2 ks

- Délka 310 mm,

- Průměr 10mm

- Úhel pohledu 0°

- Kamerová řídící jednotka (videoprocesor) – 1 ks

- Pro zpracování obrazu výše specifikované Full HD kamery

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Podpora formátu PAL, f = 50 Hz

- Příslušenství:

  - Klávesnice s ochranou proti vniknutí tekutin nebo jiná možnost zadávání pacientských informací

- Záznamové zařízení – 1 ks

- Samostatné záznamové zařízení

- Záznam videa ve formátu Full HD

- Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Vytváření jednotlivých snímků i videosekvencí

- Konverze do MPEG-2 či MPEG-4

- Ukládání záznamu do interní paměti o kapacitě alespoň 320GB

- Export obrazových záznamů CD/DVD a přes USB na externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači

- Připojení stabilního sálového monitoru

- Příslušenství:

  - USB flash disk s kapacitou alespoň 16 GB pro export dat

- Medicínský monitor – 1 ks

- Velikost obrazovky minimálně 26 palců

- Rozlišení Full HD tj. minimálně 1980x1080 pixelů

- Obrazové vstupy: DVI, HD-SDI

- Obrazové výstupy: DVI, HD-SDI

- Podpora formátů PAL, f = 50 Hz

- Maximální pozorovací úhel minimálně 170° horizontálně i vertikálně

- Funkce obraz v obraze

- Příslušenství:

  - Kabel (RGB / BNC / S-Video) dlouhý alespoň 5 m pro připojení k sálovému monitoru

- Zdroj světla – 1 ks

- Hlavní lampa xenonová s výkonem minimálně 300 W nebo jiný odpovídající zdroj

- Řízený kamerovou jednotkou

- Předpokládaná životnost lampy minimálně 500 hodin (30 000 hodin pro LED)

- Teplota barvy cca. 6000 K

- Manuální i automatické nastavení jasu

- Regulace intenzity v rozsahu 0% - 100%

- Příslušenství:

  - 2x světlovodný kabel, délka min. 3 m

- Insuflátor s předehříváním CO2 – 1 ks

- Automatická kontrola tlaku a toku plynu

- Nejvyšší rychlost průtoku (plnění) minimálně 30 l/min

- Regulovatelná rychlost průtoku (plnění)

- Automatické předehřívání plynu na teplotu 37°C

- Možnost napojení na centrální rozvod plynu i tlakovou láhev

- Předvolba tlaku v mmHg

- Ochrana pacienta proti přetlaku

- Hygienický filtr na výstupu insuflátoru

- Vizuální a akustické alarmy

- Příslušenství:

  - Vysokotlaká hadice pro připojení ke zdroji CO2 (cca. 8 metrů)

  - Sada filtrů

- Elektrokoagulační jednotka – 1 ks

- Monopolární režim, nejvyšší výkon minimálně 300 W

- Bipolární režim, nejvyšší výkon minimálně 100 W

- Monopolární funkce: řez, mikrořez, koagulace, soft, forced, contact, spray

- Bipolární funkce: řez, koagulace

- Možnost endoresekce ve fyziologickém roztoku

- Kontrola kvality kontaktu neutrální elektrody na pacienta

- Vizuální a akustické alarmy

- Automatické přerušení při závadě

- Příslušenství:

  - Ovládací pedál

  - 1x kabel pro neutrální elektrodu

  - 1x kabel pro nástroje k bipolární elektrokoagulaci (autoklávovatelný),

  - 1x kabel pro monopolární koagulaci (autoklávovatelný)

  - 1x opakovatelně použitelná silikonová neutrální elektroda (autoklávovatelná)

- Irigační a odsávací pumpa (možné jako samostatná zařízení) – 1 ks

- Regulovatelný podtlak sání alespoň do 60 kPa

- Maximální sací výkon 20 l/min dle ISO 10079-1

- Zabezpečení proti přesátí (vniknutí tekutin do přístroje)

- Maximální průtok oplachu 2 l/min

- Automatická kontrola tlaku a průtoku při irigaci

- Příslušenství:

  - 1x odpadní nádoba o objemu alespoň 2 l s výměnnými odpadními sáčky na jedno použití

  - 10x výměnný odpadní sáček do odpadní nádoby

- Pojízdný vozík pro sestavu – 1 ks

- Umístění všech uvedených komponent

- Ekvipotenciální pospojování všech komponent sestavy žlutozeleným vodičem včetně vozíku do jednoho bodu, přes který se bude věž připojovat do okruhu pospojování

- Vhodný pro medicínské použití

- Snadno omyvatelný povrch

- Rameno pro pozicování monitoru

- Možnost připevnění kamerové hlavy

- Kanály oddělující kabeláž pro přenos dat (video) od silové (napájecí) kabeláže

- 4 kolečka - brzditelná alespoň 2

- Příslušenství:

  - 1x držák na CO2 láhve, 1x držák odpadní láhve, držák pro ovládací pedál (pokud nebude řešeno jiným způsobem)

  - Kabel (žlutozelený) dlouhý cca 6 metrů s přípojnými „kolíky“ pro ekvipotenciální pospojování