Lůžko resuscitační vyhřívané určené pro porodní sál

Popis:

Lůžko resuscitační vyhřívané určené pro porodní sál pro Neonatologickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 4 ks	Lůžko resuscitační vyhřívané určené pro porodní sál

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Lůžko resuscitační vyhřívané určené pro porodní sál

- Vyhřívané lůžko určené pro novorozence

- Mobilní stojan na 4 kolečkách z toho minimálně 2 brzditelná

- Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 12°

- Rozměry ložné plochy vhodné i pro péči o dvojčata:

  - šířka minimálně 48 cm

  - délka minimálně 65 cm

- Odklopné bočnice o výšce minimálně 15 cm

- Polohování lůžka (zdvih) v rozsahu minimálně 90–105 cm od země (tedy minimálně 15 cm)

- Vyhřívání lůžka:

  - Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu

  - Vyhřívání lůžka z části, na které novorozenec leží, například

    - systém pro ohřev pacienta (elektricky vyhřívaná podložka) složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívané matrace (podložky) ke každému nabízenému lůžku určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem, elektricky vyhřívaná matrace (podložka) musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka, nebo

    - jiný systém či technologie účinně zajišťující tepelný komfort novorozence v této části lůžka, v tomto případě požadujeme ke každému nabízenému lůžku dodání matrace (podložky) se snadno  dezinfikovatelným povrchem, matrace (podložka) musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka

- Provozní režim časově neomezeného předehřívání bez rušivých alarmů – režim nutný k dlouhodobému provozu v pohotovosti

- Minimálně 2 teplotní senzory

- Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty

- Provozní režim řízení teploty – manuální, nastavitelný výkon 0 - 100 %

- Provozní režim řízení teploty – teplotou novorozence, kožní sonda

- Vyšetřovací světlo

- Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy

- Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje)

- Minimálně 2 elektrické zásuvky na ~230V pro připojení dalších přístrojů. Požadováno z důvodu nedostatečné vybavenosti zásuvkami v místnostech, kde budou lůžka umístěna. Elektrické zásuvky musí být standardní (typ E) a kompatibilní s běžnými vidlicemi přístrojových kabelů, nebo s dodanými přechodkami, které umožní připojení standardních vidlic kabelů přístrojů (např. infuzní techniky).

- Minimálně 3 police pro umístění dalších přístrojů nad úrovní ložné plochy (například infuzní techniky, monitoru SpO2 a podobně)

- Úložný prostor umístěný pod lůžkem

- Součástí musí být časovač vhodný pro APGAR

- Držák připevněný k lůžku pro umístění minimálně dvou infuzních vaků či lahví

- Součástí lůžka musí být resuscitační přístroj integrovaný, nebo jako samostatné příslušenství:

  - Resuscitátor pro řízenou resuscitaci novorozenců

  - Vhodný pro ventilaci maskou

  - Nastavitelný inspirační tlak

  - Nastavitelný PEEP na resuscitačním přístroji nebo na příslušenství - na okruhu s T kusem nebo na okruhu s ambuvakem (v případě ambuvaku s PEEP nastavením)

  - Manometr pro sledování ventilačního tlaku

- Součástí nabídky musí být směšovač plynů kyslík-vzduch (integrovaný do resuscitačního přístroje nebo jako samostatný přístroj) s průtokoměry a se dvěma výstupy s nezávislou regulací průtoků vhodný pro dvojčata

- Součástí nabídky musí být odsávačka typu ventury – integrovaná součást resuscitačního přístroje nebo lůžka nebo jako samostatné příslušenství

- Přívodné hadice zvlášť pro kyslík a vzduch s odpovídajícími přípojnými konektory (rychlospojky pro napojení do centrálního rozvodu plynů nebo na redukční ventil tlakových lahví a druhý konec kompatibilní s napojením na lůžko nebo resuscitátor nebo směšovač plynů), obě hadice musí mít délku minimálně 3 metry

- Manometry tlakových lahví pro kyslík a vzduch musí být součástí nabídky. V případě nabídky manometrů, které nejsou integrovanou součástí lůžka ani resuscitačního přístroje musí být dodány redukční ventily s manometry na odpovídající tlakové lahve.

- Další příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití

Vyjádření vedoucího zdravotnického oddělení k technické specifikaci:

Souhlasím		Nesouhlasím

MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta Neonatologické kliniky 		datum a podpis: