### Resuscitační a standardní vyhřívaná lůžka s integrovanou fototerapií

Popis:

Vyhřívaná lůžka pro Neonatologickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

Sestava vyhřívaného lůžka resuscitačního (1 sestava)

- 1 ks	Lůžko resuscitační vyhřívané

Sestava vyhřívaného lůžka standardního s monitorem SpO2 (5 sestav)

- 1 ks	Lůžko standardní vyhřívané

- 1 ks	Monitor SpO2

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Lůžko resuscitační vyhřívané

- Vyhřívané lůžko určené pro novorozence

- Mobilní stojan na 4 kolečkách z toho minimálně 2 brzditelná

- Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 12°

- Rozměry ložné plochy vhodné i pro péči o dvojčata:

  - šířka minimálně 48 cm

  - délka minimálně 65 cm

- Odklopné bočnice o výšce minimálně 15 cm

- Polohování lůžka (zdvih) v rozsahu minimálně 90–105 cm od země (tedy minimálně 15 cm)

- Vyhřívání lůžka:

  - Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu

  - Vyhřívání lůžka z části, na které novorozenec leží, například

    - systém pro ohřev pacienta (elektricky vyhřívaná podložka) složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívané matrace (podložky) ke každému nabízenému lůžku určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem, elektricky vyhřívaná matrace (podložka) musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka, nebo

    - jiný systém či technologie účinně zajišťující tepelný komfort novorozence v této části lůžka, v tomto případě požadujeme ke každému nabízenému lůžku dodání matrace (podložky) se snadno  dezinfikovatelným povrchem, matrace (podložka) musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka

- Provozní režim časově neomezeného předehřívání bez rušivých alarmů – režim nutný k dlouhodobému provozu v pohotovosti

- Minimálně 2 teplotní senzory

- Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty

- Provozní režim řízení teploty – manuální, nastavitelný výkon 0 - 100 %

- Provozní režim řízení teploty – teplotou novorozence, kožní sonda

- Vyšetřovací světlo

- Bezpečnostní zvukové a vizuální alarmy

- Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje)

- Minimálně 2 elektrické zásuvky na ~230V pro připojení dalších přístrojů. Požadováno z důvodu nedostatečné vybavenosti zásuvkami v místnostech, kde budou lůžka umístěna. Elektrické zásuvky musí být standardní (typ E) a kompatibilní s běžnými vidlicemi přístrojových kabelů, nebo s dodanými přechodkami, které umožní připojení standardních vidlic kabelů přístrojů (např. infuzní techniky).

- Minimálně 3 police pro umístění dalších přístrojů nad úrovní ložné plochy (například infuzní techniky, monitoru SpO2 a podobně)

- Úložný prostor umístěný pod lůžkem

- Součástí musí být časovač vhodný pro APGAR

- Držák připevněný k lůžku pro umístění minimálně dvou infuzních vaků či lahví

- Lůžko musí být vybaveno integrovaným modulem LED fototerapie nebo LED fototerapie musí být konstrukčně řešená tak, že nesmí překážet ve vyhřívání výhřevným tělesům a nesmí být výhřevným tělesem ovlivňována její funkčnost (přehřívání přístroje nebo deformace plastových a kovových částí přístroje působením vyzařovaného tepla):

  - Nejvyšší spektrální intenzita záření minimálně 35 µW/cm2/nm pro pracovní vzdálenost minimálně 50 cm od zdroje záření (intenzita záření musí být ověřitelná nezávislým měřicím přístrojem)

  - Životnost světelného zdroje minimálně 50 000 hodin při zachování deklarovaných parametrů bez nutnosti výměny zdroje záření

  - Ozařovaná plocha minimálně 55 x 27 cm (při vzdálenosti ozařování 50 cm), požadovaná plocha se nesmí zmenšit při řešení s bočním postavením fototerapie

  - Monitorace teploty pacienta s alarmem nad 38 °C jako ochrana přehřátí pacienta v případě, že fototerapie není integrální součástí lůžka. Pokud je fototerapie integrální součástí lůžka, musí být funkce monitorace teploty pacienta s alarmem nad 38 °C jako ochrana proti přehřátí pacienta integrální součástí lůžka.

  - Integrovaný čítač provozních hodin minimálně pro servisní účely

  - Záruka (bezplatná výměna světelného zdroje) minimálně 30 000 provozních hodin

- Součástí lůžka musí být resuscitační přístroj integrovaný, nebo jako samostatné příslušenství:

  - Resuscitátor pro řízenou resuscitaci novorozenců

  - Vhodný pro ventilaci maskou

  - Nastavitelný inspirační tlak

  - Nastavitelný PEEP na resuscitačním přístroji nebo na příslušenství - na okruhu s T kusem nebo na okruhu s ambuvakem (v případě ambuvaku s PEEP nastavením)

  - Manometr pro sledování ventilačního tlaku

- Součástí nabídky musí být směšovač plynů kyslík-vzduch (integrovaný do resuscitačního přístroje nebo jako samostatný přístroj) s průtokoměry a se dvěma výstupy s nezávislou regulací průtoků vhodný pro dvojčata

- Součástí nabídky musí být odsávačka typu ventury – integrovaná součást resuscitačního přístroje nebo lůžka nebo jako samostatné příslušenství

- Přívodné hadice zvlášť pro kyslík a vzduch s odpovídajícími přípojnými konektory (rychlospojky pro napojení do centrálního rozvodu plynů nebo na redukční ventil tlakových lahví a druhý konec kompatibilní s napojením na lůžko nebo resuscitátor nebo směšovač plynů), obě hadice musí mít délku minimálně 3 metry

- Manometry tlakových lahví pro kyslík a vzduch musí být součástí nabídky. V případě nabídky manometrů, které nejsou integrovanou součástí lůžka ani resuscitačního přístroje musí být dodány redukční ventily s manometry na odpovídající tlakové lahve.

- Další příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití

Lůžko standardní  vyhřívané

- Vyhřívané lůžko určené pro novorozence

- Mobilní stojan na 4 kolečkách z toho minimálně 2 brzditelná

- Nastavení náklonu do polohy trendelenburg a antitrendelenburg minimálně 12°

- Rozměry ložné plochy vhodné i pro péči o dvojčata:

  - šířka minimálně 48 cm

  - délka minimálně 65 cm

- Odklopné bočnice o výšce minimálně 15 cm

- Vyhřívání lůžka:

  - Horní výhřevný zářič s minimálně jedním tělesem (zdrojem) tepelného záření konstruovaný tak, aby nepřekážel ošetřujícímu personálu

  - Vyhřívání lůžka z části, na které novorozenec leží, například

    - systém pro ohřev pacienta (elektricky vyhřívaná podložka) složený z řídící jednotky (generátoru, tepelného regulátoru) a 1 kusu elektricky vyhřívané matrace (podložky) ke každému nabízenému lůžku určené pro opakované použití, se snadno dezinfikovatelným povrchem, elektricky vyhřívaná matrace (podložka) musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka, nebo

    - jiný systém či technologie účinně zajišťující tepelný komfort novorozence v této části lůžka, v tomto případě požadujeme ke každému nabízenému lůžku dodání matrace (podložky) se snadno  dezinfikovatelným povrchem, matrace (podložka) musí být plně kompatibilní s rozměry ložné plochy lůžka

- Provozní režim časově neomezeného předehřívání bez rušivých alarmů – režim nutný k dlouhodobému provozu v pohotovosti na intermediální péči

- Minimálně 2 teplotní senzory

- Elektronický regulátor teploty s režimy manuální i automatické regulace teploty

- Provozní režim řízení teploty – manuální, nastavitelný výkon 0 - 100 %

- Provozní režim řízení teploty – teplotou novorozence, kožní sonda

- Vyšetřovací světlo

- Bezpečnostní zvukové alarmy

- Bezpečnostní vizuální alarmy (alarmové světlo)

- Lůžko vybaveno autodiagnostikou (automatické otestování/kontrola přístroje)

- Minimálně 2 elektrické zásuvky na ~230V pro připojení dalších přístrojů. Požadováno z důvodu nedostatečné vybavenosti zásuvkami v místnostech, kde budou lůžka umístěna. Elektrické zásuvky musí být standardní (typ E) a kompatibilní s běžnými vidlicemi přístrojových kabelů, nebo s dodanými přechodkami, které umožní připojení standardních vidlic kabelů přístrojů (např. infuzní techniky).

- Minimálně 3 police pro umístění dalších přístrojů nad úrovní ložné plochy (například infuzní techniky, monitoru SpO2 a podobně)

- Úložný prostor umístěný pod lůžkem

- Minimálně 1 vodorovná eurolišta (například pro uchycení odsávaček)

- Držák připevněný k lůžku umístění minimálně dvou infuzních vaků či lahví

- Lůžko musí být vybaveno integrovaným modulem LED fototerapie nebo LED fototerapie musí být konstrukčně řešená tak, že nesmí překážet ve vyhřívání výhřevným tělesům a nesmí být výhřevným tělesem ovlivňována její funkčnost (přehřívání přístroje nebo deformace plastových a kovových částí přístroje působením vyzařovaného tepla):

  - Nejvyšší spektrální intenzita záření minimálně 35 µW/cm2/nm pro pracovní vzdálenost minimálně 50 cm od zdroje záření (intenzita záření musí být ověřitelná nezávislým měřicím přístrojem)

  - Životnost světelného zdroje minimálně 50 000 hodin při zachování deklarovaných parametrů bez nutnosti výměny zdroje záření

  - Ozařovaná plocha minimálně 55 x 27 cm (při vzdálenosti ozařování 50 cm), požadovaná plocha se nesmí zmenšit při řešení s bočním postavením fototerapie

  - Monitorace teploty pacienta s alarmem nad 38 °C jako ochrana přehřátí pacienta v případě, že fototerapie není integrální součástí lůžka. Pokud je fototerapie integrální součástí lůžka, musí být funkce monitorace teploty pacienta s alarmem nad 38 °C jako ochrana proti přehřátí pacienta integrální součástí lůžka.

  - Integrovaný čítač provozních hodin minimálně pro servisní účely

  - Záruka (bezplatná výměna světelného zdroje) minimálně 30 000 provozních hodin

- Další příslušenství nutné k uvedení lůžka do provozu a ke splnění účelu použití

Monitor SpO2

- Přístroj zobrazující aktuální hodnoty saturace krve kyslíkem, hodnotu srdeční frekvence a případně další zjistitelné parametry, jako např. prokrvení tkáně – tzv. perfuzní index.

- Jako součást nabízeného lůžka, ale nemusí být integrální součástí lůžka, může být samostatný dobře připevnitelný k lůžku (třeba na polici, na držáku, na euroliště)

- Monitory s technologií Masimo, všechny nabízené monitory musí umožnit měření SpO2 a jeden z nich musí být rozšířen o technologii rainbow nebo technologii pro získání informací o Methemoglobinu (o neinvazivní měření hladiny methemoglobinu v krvi v reálném čase), tedy musí měřit SpO2 a SpMet, protože se monitor bude používat i u dítěte na JIPu při NO terapii

- Rozsah měření SpO2 minimálně od 1 % do 100 %, minimální přesnost měření neonatální saturace (tedy v rozsahu 70 % do 100 %) s maximální odchylkou +/- 3 %

- Měření i při nízké perfuzi tkáně

- Rozsah měření pulzní frekvence minimálně od 30 do 240 tepů / minutu

- Měření a zobrazení perfuzního indexu

- Jeden z monitorů SpO2 musí být rozšířen o  aplikaci pro měření vrozených srdečních vad u novorozenců - CCHD screening (tuto funkci nepožadujeme u monitoru s rozšířením o měření methemoglobinu)

- Možnost odejmutí LCD obrazovky, která sama funguje jako pulzní oxymetr s integrovanou baterií

- Alarmy optické i zvukové

- Alarmy minimálně při:

  - Vadném senzoru

  - Vybitém akumulátoru

- Filtrace pohybových artefaktů - přístroj musí umožnit uživatelské nastavení úrovně filtrace pohybových artefaktů snímaného signálu min. ve třech režimech

- Příslušenství ke každému ze 4 kusů monitorů s technologií Masimo umožňující měření SpO2 bez rozšíření o technologii rainbow nebo o technologii pro získání informací o Methemoglobinu:

  - Minimálně 1 ks	Prodlužovací kabel (celkem tedy ke všem monitorům minimálně 4 kusy)

  - Minimálně 10 ks	Snímač pro novorozence jednorázový s Masimo technologií bez podpory měření Methemoglobinu (celkem tedy ke všem monitorům minimálně 40 kusů)

- Příslušenství k 1 kusu monitoru s technologií Masimo umožňující měření SpO2 s rozšířením o technologii rainbow nebo o technologii pro získání informací o Methemoglobinu:

  - Minimálně 1 ks	Prodlužovací kabel

  - Minimálně 10 ks	Snímač pro novorozence jednorázový s Masimo technologií s podporou měření Methemoglobinu pro monitor

- export dat pacientů do PC

- Provoz na 230V / 50 Hz

- Provoz na baterii min. 3 hodiny, baterie součástí nabídky

- Další příslušenství nutné k uvedení monitoru SpO2 do provozu a ke splnění účelu použití

Vyjádření vedoucího zdravotnického oddělení k technické specifikaci:

Souhlasím		Nesouhlasím

MUDr. Patrik Hitka, Ph.D., přednosta Neonatologické kliniky 		datum a podpis: