Příloha č.3 - Technická specifikace

Zadavatel požaduje dodávku dvou laminárních boxů, podle specifikace uvedené níže.

Laminární boxy budou umístěny na pracovištích zadavatele Krajská zdravotní, a.s., a to:

- jeden kus, Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z. (areál Podhájí), (dále „ONM Ústí n.L.“)

- jeden kus, Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., (dále „ONM Chomutov“)

Budou sloužit pří přípravě níže uvedených radiofarmak, pro ochranu produktu před částicovou 
a bakteriální kontaminací a pro ochranu pracovního personálu a okolí před vlivem zpracovávaného produktu a ionizujícího záření.

Zadavatel připouští, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu.

U obecných požadavků na radiační, chemickou, biologickou, elektrickou bezpečnost a napájení 
a dalších požadavků, se odchýlit nelze. Rovněž u číselných položek označených * odchylka 10% nemůže být uplatněna a jedná se maximální/minimální hodnotu která nesmí být překročena/podkročena.

Laminární box pro práci s radiofarmaky:

- ONM Ústí n.L. 	- 99Mo, 99mTc, 131I, 153Sm, 186Re, 89Sr, 201Tl, 90Y, 51Cr,111In,123I, 223Ra

- ONM Chomutov 	- 99mTc, 153Sm, 186Re, 89Sr, 201Tl, 90Y, 111In,123I, 223Ra, 67Ga, 169Er

Požadované technické vlastnosti předmětu VZ:

| P.č. | Popis požadavku | Požadovaná hodnota | Účastníkem nabídnutá hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Základní požadavky |  |  |
| 1.1. | šířka pracovní plochy | min. 1750 mm |  |
| 1.2. | hloubka pracovní plochy | min. 530 mm |  |
| 1.3. | výška pracovní plochy od podlahy | 900 mm |  |
| 1.4. | uzavíratelný pracovní prostor | ano |  |
| 1.5. | elektricky ovládané, vertikálně pohyblivé přední bezpečnostní sklo | ano |  |
| 1.6. | horizontálně posuvné okno z Pb skla (ekv. Pb 10 mm) šířka skla okna * ------> výška skla okna * ------> | Ano min. 350mm* min.400mm* | - - |
| 1.7. | povrchové úpravy všech částí boxu musí být otěruvzdorné, omyvatelné, dekontaminovatelné, dezinfikovatelné ( odolné proti dezinfekčním prostředkům ) | ano |  |
| 1.8. | jakostní třída dle EC GMP Volume 4, Annex 1 ------> třída účinnosti dle EN 14644-1 ------> třída čistoty dle US FS 209 E ------> | Třída A ISO Class 5 100 (M3,5) | - - - |
| 1.9. | plášť boxu v souladu s normou EN 12469:2000 | ano |  |
| 1.10. | hlavni a výstupní HEPA filtr dle EN 1822 | Třída 14 |  |
| 1.11. | hluk vyzařovaný do okolí | max.60db |  |
| 2. | Pracovní plocha |  |  |
| 2.1. | materiál pracovní plochy | nerezová ocel |  |
| 2.2. | dvě jímky pro umístění generátorů s manipulačním systémem, umístěno v levé části pracovní plochy | ano |  |
| 2.3. | dvě stíněné jímky pro radioaktivní odpad, o objemu 3 až 5 l každá, umístěno v pravé části pracovní plochy | ano |  |
| 2.4. | komora pro měřiče aplikované aktivity (Pb stínění min. 20 mm) s automatickým manipulačním systémem pro PNC lahvičky (inj. střikačky), umístěno napravo v zadní části laminárního boxu | ano |  |
| 3. | Požadavky na stínění ( minimální hodnoty ) |  |  |
| 3.1. | boční stěny, levá/pravá | min.10mm Pb |  |
| 3.2. | zadní stěna | min.10mm Pb |  |
| 3.3. | horizontálně posuvné okno z Pb skla | min. ekv.10mm Pb |  |
| 3.4. | pracovní plocha | min.10mm Pb |  |
| 3.5. | prostor umístění generátorů | min.30mm Pb |  |
| 3.6. | prostor měřiče aktivity | min.20mm Pb |  |
| 3.7. | prostor radioaktivního odpadu | min.10mm Pb |  |
| 4. | Výbava laminárního boxu |  |  |
| 4.1. | optická a akustická signalizace hlídání porušení bezpečných hodnot laminárního proudění | ano |  |
| 4.2. | zobrazení rychlosti laminárního proudění v pracovním prostoru | ano |  |
| 4.3. | zobrazení počtu provozních hodin instalovaných filtrů | ano |  |
| 4.4. | zobrazení tlakové ztráty | ano |  |
| 4.5. | zobrazení provozních hodin instalovaného UV zářiče | ano |  |
| 4.6. | zobrazení informace zbývajících dnů do kalibrace | ano |  |
| 5. | Vnitřní výbava boxu |  |  |
| 5.1. | 4ks el. zásuvek 230V o celkové max. zatížitelnosti | min.1000W |  |
| 5.2. | 1ks otočný stolek (nebo jiný druh uchycení k laminárnímu boxu) pro měřič aplikované aktivity - instalace nutná v levé časti laminárního boxu pro Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (areál Podhájí) - instalace nutná v pravé časti laminárního boxu pro Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | ano |  |
| 5.3. | vnitřní regulovatelné osvětlení o maximálním světelném výkonu | min. 1000 Lux |  |
| 5.4. | UV lampa ( germicidní zářič ) | ano |  |
| 5.5. | Instalace stávajícího měřiče aktivity (Curimentor IV-UnLPodhájí; Curimentor III-Chomutov ) | ano |  |
| 5.6. | instalace stávající rozplňovací stanice + PC - instalace nutná v levé časti laminárního boxu pro Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (areál Podhájí) - instalace stávající rozplňovací stanice - uprostřed laminárního boxu a instalace PC k této rozplňovací stanici - v pravé části laminárního boxu pro Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. | ano |  |
| 6. | Požadavky na vnější rozměry, hmotnost, el.napojení |  |  |
| 6.1. | vnější šířka boxu * | max. 1900mm* |  |
| 6.2. | vnější hloubka boxu * | max. 850 mm* |  |
| 6.3. | vnější výška boxu* | max. 2 400 mm* |  |
| 6.4. | hmotnost boxu | max. 1000 kg |  |
| 6.5. | Požadované napojení na el. síť | 230V / 50Hz |  |

Další požadavky na plnění VZ:

| 7.1. | požadujeme nový přístroj (nerepasovaný, nepoužitý) | ano |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | délka záruky min. 24 měsíců | ano |  |
| 7.3. | bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky, předepsané výrobcem a dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání | ano |  |
| 7.4. | bezplatné zaškolení/instruktáž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma | ano |  |
| 7.5. | doklad o provedení validace laminárního boxu při předání/uvedení do provozu | ano |  |
| 7.6. | označení přístroje platnou „CE“ značkou | ano |  |
| 7.7. | dokument prohlášení o shodě | ano |  |
| 7.8. | 1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje) | ano |  |
| 7.9. | uživatelská konfigurace pracovní plochy před uzavřením smlouvy | ano |  |

Účastník v nabídce předloží originální technické listy výrobce ( produktová data ), v českém/anglickém jazyce.

Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že jsem se seznámil s výše uvedenými požadavky zadavatele, těmto požadavkům jsem porozuměl a všechny mnou výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným 
v technických listech výrobce k nabízenému typu zařízení.

V ………………… Dne:  …………………….

Jméno a podpis odpovědné osoby účastníka:

………………………………………………………………………….