Monitory vitálních funkcí včetně centrálního monitorovacího systému

Popis:

Monitory vitálních funkcí včetně centrálního monitorovacího systému pro Kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Nové monitory vitálních funkcí včetně modulů musí být plně kompatibilní a navázány na vybavení Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny a kardiochirurgického operačního sálu, musí být kompatibilní se stávajícím systémem pro vzdálený náhled (Mobile Care Viewer – výrobce GE Healthcare) a kompatibilita se stávajícím HL7 serverem a jeho funkcionalitami (výrobce GE Healtcare).

Seznam požadovaných položek:

- 7 ks	Monitor vitálních funkcí nejvyšší výbavy

- 9 ks	Multiparametrický modul

- 1 ks	Centrální monitorovací systém

- 19 ks	Rozšiřující moduly pro kontinuální měření hemodynamických parametrů (PICCO), parametrů BIS a CO2, srdečního výdeje a SvO2 (uveden celkový počet požadovaných rozšiřujících modulů)

- 1ks	Upgrade monitoru vitálních funkcí na operačním sále

- Minimálně 6 ks	Licence pro Mobile Care Viewer

- Příslušenství ke každému monitoru/modulu

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Monitor vitálních funkcí nejvyšší výbavy

- Plochý barevný dotykový displej minimálně 19“ třídy medical grade

- Minimálně 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na displeji

- Automatická detekce snímaných parametrů

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- Minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce

- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 72 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě

- Modulový box pro umístění minimálně 5 dalších zásuvných modulů

- Možnost použití zásuvného modulu kapnometrie/kapnografie se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu měření hloubky anestezie/sedace ze signálu EEG (BIS, atd.) se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu PiCCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů od připojení pacienta 72 hodin

- Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrální stanicí

- Návaznost na vybavení Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a kardiochirurgického operačního sálu – monitorovací technika od výrobce GE Healthcare a musí být kompatibilní se stávajícím systémem pro vzdálený náhled (Mobile Care Viewer – výrobce GE Healthcare) a kompatibilita se stávajícím HL7 serverem a jeho funkcionalitami (výrobce GE Healtcare).

- Propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru

- Vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW– komunikace se stávajícím Mobile Care Serverem (výrobce GE Healthcare)

- Tisk na laserovou tiskárnu připojenou jak k monitoru, tak i k centrální stanici

- Minimálně 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů

- Držáky pro upevnění monitorů u lůžka – displej monitoru vitálních funkcí umístěný na max. dvouramenném držáku umožňující pohyb do všech stran a nahoru a dolu, monitor vitálních funkcí bude umístěn na poličce

- Ovládání monitorů v českém jazyce

- Česká klávesnice

- Identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čarových kódu

- Připravenost pro budoucí integraci do PDMS (Patient Data Management System) pomocí stávající již přítomné technické infrastruktury (gateway server), případně poskytnutí vlastního řešení v rámci zakázky

- Monitor musí umožnit natočení 12 svodového EKG do monitoru a následného odeslání do systému MUSE

- Požadované měřené parametry:

  - Monitorace EKG z 5 nebo 12 svodů s interpretací, detekce arytmií včetně fibrilace síní, ST analýza, respirační frekvence

  - 4x invazivní tlak– je možné zajistit dodáním rozšiřujícího modulu

  - Neinvazivní tlak - NIBP

  - SpO2 Masimo

  - 2x teplota

  - Měření hloubky anestezie a sedace (technologie BIS)

  - Měření kapnometrie – EtCO2

  - Měření kontinuálního srdečního výdeje a analýzou tepové křivky (PICCO)

  - Měření hemodynamických parametrů – srdečního výdeje transpulmonální termodilucí a SvO2

  - Ukládání nebo načtení 12 svodového záznamu EKG do systému MUSE – součástí nabídky musí být všechny potřebné licence pro načtení a uložení 12 svodového záznamu EKG

Multiparametrický modul

- Integrovaná barevná dotyková obrazovka velikosti alespoň 7 palců a s možností zobrazení až 4 křivek současně

- Provoz na uživatelsky vyměnitelný bateriový zdroj minimálně po dobu 5 hodin

- Odolnost proti pádu z výšky pacientského lůžka

- Přístroj musí umožnit připojení minimálně 7 vstupů současně:

  - elektrokardiogram (5 a 10 svodů)

  - 2 invazivní tlaky - IBP

  - saturace periferní krve kyslíkem (SpO2 Masimo)

  - 2 teplotní čidla

  - Neinvazivní tlak – NIBP

  - Měření kapnometrie – EtCO2

- Váha přístroj maximálně 2 kg včetně baterie

- Umístění modulu na rameno na pravou nebo levou stranu přístroje

- Dokovací stanice pro modul včetně držáku, který by měl být umístěn na svislé tyči u poličky

Centrální monitorovací systém

- Připojení až 8 monitorů a až 8 telemetrů současně

- Obousměrná komunikace s připojenými monitory

- Možnost budoucího rozšíření o telemetrický systém, který bude zobrazovat pacienty na jednom centrálním monitoru společně s pacienty na lůžkách

- Možnost budoucího rozšíření o připojení telemetricky sledovaných pacientů v počtu minimálně 3

- Režim sledování minimálně 10 pacientů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách

- Zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů

- Grafické a numerické trendy 72 hod.

- Archivace, zobrazení a tisk kompletních křivek za posledních 72 hodin

- Režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů atd.)

- Uživatelské rozhraní v ČJ

- Ovládaní klávesnicí a myší

- 2 ploché displeje o úhlopříčce minimálně 19“

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu

- Identifikace pacienta na základě seznamu, který si centrální monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – komunikace se stávajícím HW a SW vybavením (výrobce GE Healthcare)

- Záložní zdroj napájení (UPS) po dobu minimálně 30 minut

- Náhledový LCD monitor o úhlopříčce minimálně 42“ s garancí nepřetržitého provozu

- Držák na zeď pro LCD náhledový monitor součástí nabídky

- Převodníky videosignálu na UTP kabel pro náhledový monitor – videosignál z centrálního monitorovacího systému do náhledového monitoru bude veden přes datovou síť

Rozšiřující moduly

- Použitelné pro výše specifikované monitory životních funkcí

- 2 ks modul pro měření kontinuálního srdečního výdeje a analýzou tepové křivky (PICCO)

- 4 ks modul pro měření srdečního výdeje a SvO2

  - invazivní srdeční výdej termodiluční bolusovou metodou

  - invazivní saturace krve kyslíkem ve smíšené venózní krvi

- 2 ks modul pro měření hloubky anestezie (technologie BIS)

- 4 ks modul pro měření kapnometrie - CO2

  - koncentrace CO2 ve vydechované směsi „sidestream“ nebo „microstream“ způsobem

- 7 ks modul pro měření 2x invazivních tlaků IBP

Upgrade monitoru vitálních funkcí na operačním sále

- SW a HW upgrade stávajícího monitoru vitálních funkcí na operačním sále

- Novější upgrade musí umožnit připojení a obousměrnou komunikaci se stávajícími i požadovanými multiparametrickými přenosnými moduly

- Ukládání nebo načtení 12 svodového záznamu EKG do systému MUSE– součástí nabídky musí být všechny potřebné licence pro načtení a uložení 12 svodového záznamu EKG

Příslušenství ke každému monitoru/modulu:

- Příslušenství pro měření EKG z 5 svodů

- Příslušenství pro měření EKG z 10 svodů

- Příslušenství pro měření 4x invazivních tlaků

- Znovupoužitelný senzor pro měření SpO2 – Masimo pro dospělé pacienty

- Příslušenství pro měření teploty (jícnové, rektální, povrchové čidlo)

- Manžety pro měření NIBP pro dospělé pacienty minimálně ve 3 velikostech (pro opakované použití)

- Příslušenství pro měření parametrů z modulu PICCO

- Příslušenství pro měření parametrů z modulu pro vypočítání srdečního výdeje a SvO2

- Příslušenství pro měření CO2 ze zásuvného modulu do monitoru

- Příslušenství pro měření hloubky anestezie

- Čtečka čárových kódů

Příslušenství

- Minimálně 2ks	Příslušenství pro měření CO2 z přenosného multiparametrického modulu

Další a zvláštní požadavky:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.