Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám

V části 3.2. Technická specifikace – parametry přístroje je uveden požadavek

- s pulzním generátorem umožňujícím aktuálně měnit modulaci signálu

Dotaz:

Uvedená formulace je zcela nejasná a uvedené termíny jako „pulzní generátor“, “ modulace signálu“, „aktuálně měnit modulaci signálu“ jsou formulacemi, které se v oblasti ultrazvukové diagnostiky nepoužívají .  Není jasné jakým parametrem nebo jakou hodnotou má být požadavek naplněn. Žádáme o poskytnutí informací, které by uvedený požadavek vysvětlily a to především z pohledu klinického přínosu pro vlastní průběh vyšetření.

V části 3.2. Technická specifikace – parametry přístroje je uveden požadavek

- čisté harmonické zobrazení, bez vlivu na Frame Rate na všech sondách

Dotaz:

Uvedená formulace je nejasná a uvedený termín jako „čisté harmonické zobrazení“  je formulací nestandardní. Není jasné jakým parametrem nebo jakou hodnotou má být požadavek naplněn. Žádáme o poskytnutí informací, které by uvedený požadavek vysvětlily a to především z pohledu klinického přínosu pro vlastní průběh vyšetření.

V části 3.2. Technická specifikace – parametry přístroje je uveden požadavek

- CW – kontinuální doppler

- PW – pulzní doppler

- Spektrální doppler

Dotaz:

Podstatou zobrazení  CW kontinuální doppler a PW  pulzní doppler je vyjádření průběhu zobrazení  formou spektrální křivky (spektrálním Dopplerem). Pokud zadavatel uvádí požadavek na zobrazení „spektrální doppler“ samostatně, co je takovou formulací vlastně požadováno?

V části 3.2. Technická specifikace – parametry přístroje je uveden požadavek

- Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí

Dotaz:

V části požadovaná zobrazení zadavatel na jiném místě uvádí „barevné dopplerovské zobrazení včetně zobrazení energie krevního toku (power a angio doppler). Z tohoto důvodu je nejasné, jaký typ zobrazení „barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí“ je požadován. Žádáme o upřesnění požadavku na barevné dopplerovské zobrazení se zvýšenou citlivostí“.

V části 3.2. Technická specifikace – parametry přístroje je uveden požadavek

- Mód pro obtížně vyšetřitelné pacientky a to i ve vysokém stupni těhotenství

Dotaz:

V odstavci „požadovaná zobrazení“ zadavatel uvádí několik zobrazovacích módů. Který z uvedených módů naplňuje požadavek na obtížně vyšetřitelné pacientky? Co zadavatel považuje za vysoký stupeň těhotenství?

V části 3.2. Technická specifikace – parametry přístroje je uveden požadavek

- Zobrazení krevního toku nedopplerovskými metodami

Dotaz:

Neddoplerovská metoda zobrazení krevního toku je pojmem velmi obecným a může ji splňovat mnoho typů zobrazení. Jaký konkrétní typ zobrazení  včetně objasnění principu zobrazení zadavatel požaduje?

V části 3.2. Technická specifikace – parametry přístroje je uveden požadavek

- Parametry sond

Dotaz:

Zadavatel  požaduje následující  sondy :

- Lineární multifrekvenční triplexní sondu pro vyšetření periferních cév

- Sondu pro transkraniální Doppler

- 4D konvexní matrixová abdominální sonda

- 4D matrixová endovaginální sonda

- 2D matrixová lineární sonda

K uvedené sestavě sond vznášíme následující dotazy :

Požadovaný ultrazvukový přístroj má být dle zadání jednoznačně určen pro gynekologické a fetální vyšetřovací postupy.  Tři z požadovaných sond jsou však určeny pro zcela odlišné vyšetřovací postupy než pro oblast gynekologického a fetálního vyšetřování – tyto sondy jsou určeny pro transkraniální        a cévní vyšetřování, které s požadavkem na gynekologické a fetální vyšetření zcela nesouvisí.  Bez dalších podrobných informací na požadované vlastnosti přístroje pro oblast vyšetření cév, vyšetření transkraniální není žádný ze zájemců schopen předložit korektní nabídku. Zájemci dále nejsou srozumitelné formulace požadovaných vlastností na ultrazvukové sondy :

- Lineární multifrekvenční triplexní sonda – formulace znamená, že ostatní sondy nemusí splňovat požadavek na triplexní režim sond?

- 4D konvexní matrixová sonda a 4D matrixová endovaginální sonda – jedná o sondu elektromechanickou skenující  vyšetřující oblast zájmu (objem) nebo o sondu bez jakýchkoli mechanických součástí skenující oblast zájmu pouze elektronickým rozkladem elektrických impulzů v rámci matrixového pole? Dle našich dostupných informací žádný ze současných výrobců zabývajících se výrobou ultrazvukových přístrojů nemá v současné době v komerční nabídce matrixové sondy pro 4D vyšetření. Elektronické konvexní matrixové sondy jsou dostupné pouze pro oblast 2D. Může zadavatel zájemci vysvětlit svůj požadavek na 4D matrixové konvexní a endovaginální sondy?

Bez odpovědí na výše uvedené dotazy není schopen žádný ze zájemců vypracovat nabídku na VZ „Dodávka ultrazvukového přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., Nemocnici Děčín, o.z.“