Transportní ventilátor do MR

Popis:

Transportní ventilátor do prostředí magnetické rezonance pro Krajskou zdravotní, a.s. Ventilátor pro všechny věkové kategorie a použitelný v prostředí magnetické rezonance.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Transportní ventilátor do MR

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- přenosný plicní ventilátor pro použití v prostředí magnetické rezonance 3T

- Plicní ventilátor určený pro všechny věkové kategorie

- Provoz bez nutnosti připojení ke zdroji elektrické energie – provoz pouze připojením ke zdroji O2

- Nastavitelný dechový objem minimálně 70 – 1300 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 8 – 40 dechů/min

- Tlakové omezení minimálně v rozsahu 20 – 60 cmH2O

- Ventilační režimy:

  - Objemově řízená ventilace

  - CPAP

- Nastavitelný PEEP 0 – 12 cmH2O

- Nastavitelný FiO2

- Alarmy minimálně pro:

  - Vysokou hodnotu insp.tlaku

  - Náhlého poklesu tlaku (rozpojení systému)

  - Nízký tlak pohonného plynu

  - Vybitá baterie

- Akustické i optické alarmy

- Příslušenství pro všechny věkové kategorie kompatibilní s prostředím MR 3T

- Hmotnost maximálně 8 kg