# Technická specifikace

# Operační stoly pro COS – Nemocnice Teplice, o. z.

## Minimální technické požadavky:

### Požadavky na všechny operační stoly

- Požadován univerzální systémový operační stůl pro všeobecnou operativu s variabilní konfigurací přídatných segmentů – snadná zaměnitelnost segmentů.

- Požadovány operační stoly v konfiguraci:

  - 4 ks - základna systému

  - 8 ks - operační deska systému

  - 6 ks - transportér operační desky

- Požadována přemístitelná základna operačního stolu pomocí pedálového transportéru.

- Požadovány RTG transparentní systémové desky operačních stolů vybavené bočními EURO lištami po celé délce operační desky.

- Požadována kompletní modularita systémové operační desky tj. k základním dvěma segmentům možnost připojit zádové, hlavové, nožní, prolongační (urologicko-gynekologické), extenční i karbonové modulární segmenty. Možnost výměny tělové sekce za RTG plně transparentní celokarbonovou operační desku.

- Požadován plně elektro-motoricky nastavitelný systém základních poloh operačního stolu. Elektro-hydraulický systém zadavatel nepřipouští.

- Požadována nastavitelná výška operačního stolu v rozsahu min. 620 – 1 150mm (operační deska bez polsterů).

- Požadovány operační desky s maximální šířkou 600 mm včetně EURO lišt. Minimální délka operační desky při plném sestavení segmentů 2 000 mm.

- Požadován rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg min. 45°/45°, elektricky

- Požadován boční náklon operační desky v rozsahu min. ±25°, elektricky

- Požadována možnost pozice „flex“ a „reflex“ operační desky.

- Požadován pohyb základního zádového segmentu v rozsahu min. +70°/-50°, elektricky

- Požadován pohyb horního zádového segmentu v rozsahu min. +90°/-60°, elektricky

- Požadován elektricky ovládaný sklon nožních segmentů volitelně společně i nezávisle v rozsahu min. ±90°.

- Požadován elektricky ovládaný podélný osový plně motorizovaný posuv operační desky min. 320 mm.

- Požadován antikolizní systém – k vyloučení nežádoucích extrémních poloh při motorickém posunu. Akustické upozornění personálu při dosažení mezních poloh.

- Požadována mechanická stabilita a nosnost operačního stolu min. 350 kg a to i se všemi potřebnými zařízeními.

- Požadována možnost navážet operační desku na základnu systému obousměrně (hlava-nohy), systém musí být vybaven rozpoznáváním napojeného příslušenství - s automatickým rozpoznáváním orientace desky.

- Požadován zabudovaný záložní ovladač v boku základny (přípustné umístění je pouze na boku od pacienta nikoliv pod hlavou či dolními končetinami) operačního stolu s bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybu přístupné i s nasunutým transportérem. Jiné umístění záložního ovladače není přípustné.

- Požadován dálkový bezdrátový ovladač

  - s pamětí nastavitelných pozic, a to min. 3 přednastavených pozic

  - musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače.

  - součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače ke každé základně operačního stolu tj. 4 ks

  - požadovaný ovladač musí mít podsvícený displej a musí zobrazovat dosažené polohy.

  - funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť

- Požadovány vysokokapacitní akumulátory v základně systému. Musí umožňovat provoz operačního stolu min. 4 dny bez dobíjení (myšleno nových akumulátorů). Řízené nabíjení akumulátorů pomocí mikroprocesoru.

- Požadována je taková konstrukce základny stolu, aby umožňovala ničím nerušený postoj a pohyb operačního týmu u stolu a to včetně umístění instrumentačního stolku a snadného umístění RTG přístroje – C ramene pro obvyklé pozice akvizice.

- Požadována snadná mobilita transportéru s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu. Podmínkou je pohyb a ovladatelnost transportéru s celým operačním stolem nebo operační deskou s pacientem jednou osobou. Nosnost transportéru min 350 kg.

- Požadován transportér systému operačního stolu, který má velká kolečka pro snadný a dobře ovladatelný transport, požadováno 5. kolečko pro řízení přímého směru pojezdu.

- Operační stůl musí disponovat stabilní operační základnou s krytem základny z ušlechtilé nerezové oceli. Jakákoliv varianta povrchové úpravy barevným nástřik hlavy základny nebo zakrytování plastovým krytem není akceptována.

- Požadována modulární a variabilní zaměnitelnost segmentů operační desky pro kompletní chirurgickou operativu – s vyloučením možnosti vzniku nesprávné konfigurace. Možnost vzájemné výměny segmentů všech operačních stolů.

- Požadováno napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami – bez nutnosti dotahování šrouby.

- Požadován polohovatelný hlavový segment v šíři operační desky v provedení s dvoukloubovým nastavením, pro všechny operační desky.

- Požadována polohovatelnost podložek nohou při použití segmentového nožního prvku – nezávisle i společně, roztažitelné, vyklánění do „U“ i „V“ tvaru.

- Požadován nosný rám základové desky operačního stolu z nerez oceli.

- Požadovány standardní polstery:

  - odolné všem běžně používaným dezinfekčním roztokům

  - snižující riziko proleženin

  - výška min. 80 mm

- Požadována snadnost údržby a rezistence vůči všem běžným desinfekčním a mycím prostředkům používaných ve zdravotnictví.

### Základní příslušenství ke všem operačním stolům

- Požadován rozšiřitelný, výškově i úhlově nastavitelný anesteziologický rám, polohovatelný, s prodlužovacími tyčkami - celkem 4 ks.

- Požadovány plně polohovatelné stranově i výškově kloubově nastavitelné podložky paže pacienta pro infusi, tvarované, délky min. 450 mm, s upínacím pásem - celkem  10 ks.

- Požadováno upnutí horní končetiny k hraně operační desky - celkem 8 ks.

- Požadován fixační pás na tělo pacienta - celkem 10 ks.

- Požadován fixační pás na ruku k anesteziologickému rámu – celkem 4 ks.

- Požadován výškově stavitelný stojan na infuze se 4 háky, připojitelný k EURO liště desky operačního stolu - celkem 8 ks.

- Odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu – celkem 4 ks.

### Specifické požadavky na operační desky – Všeobecná chirurgie + uro-gynekologie

- Požadován 5 ks minimálně 6-ti segmentové operační desky (základní dva segmenty, zádový, hlavový a 2-segmentová sekce pro dolní končetiny, roztažitelné do tvaru písmene „V“ i „U“).

- Operační stůl splňující požadavky skiaskopické kontroly výkonu v obvyklých polohách při urologických výkonech.

- Operační desky systému musí umožňovat polohu na zádech, lumbotomickou a gynekologickou. Požadována možnost rozevírání desek stolu pro vytvoření optimální operační polohy pacienta.

### Specifické požadavky na operační desky  – Všeobecná chirurgie + ortoped.-traumatologie

- Požadovány 3 ks minimálně 8-segmentové operační desky (základní dva segmenty, zádový, hlavový a 4-segmentová sekce pro dolní končetiny).

- Operační stůl splňující požadavky skiaskopické kontroly výkonu v obvyklých polohách ve všeobecné chirurgii i traumatologii.

- Operační desky systému musí umožňovat polohu na zádech, lumbotomickou a gynekologickou. Požadována možnost rozevírání desek stolu pro vytvoření optimální operační polohy pacienta.

### Požadované příslušenství k operačním stolům na obor – Všeobecná chirurgie + uro/gynekologie

- Ramenní zarážky při pozici Trendelenburg -  celkem 3 páry.

- Nožní zarážky pro pozici vysoký antiTrendelenburg - celkem 1 pár – každá noha zvlášť.

- Americké schauty s hydraulicky přesně definovatelnou pozicí nohy - celkem 2 páry (z toho jeden pár schautů pro obézní pacienty – nosnost min. 200 kg).

- Standardní schauty - celkem 2 páry

- Požadovány boční zarážky pro polohování pacienta s trojkloubovým mechanismem včetně opěrky (polsteru) – celkem 4 ks.

- Požadovány boční zarážky (může být pouze výškově stavitelná) včetně opěrky (polsteru) – celkem 4 ks.

- Požadována fixace vrchní (vnější) horní končetiny při operaci pacienta na boku (schaut na ruku s fixačním pásem) - celkem 2 ks.

- Přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu - celkem 1 ks (min. rozměr 60x35cm); karbonový.

- Miska na tekutiny s držákem k euroliště, výsuvná, bez odtoku -  nerezová nádoba na jímání irigační tekutiny bez odtoku do odpadu s úchytem z obou stran nádoby k operačnímu stolu z důvodu potřebné stability – celkem 2 ks.

### Požadované příslušenství k operačním stolům na obor – Všeobecná chirurgie + ortop/traumatologie

- Artroskopický držák pro dolní končetinu – celkem 1 ks

- Ramenní segment (oddělitelné boční části) dovolující operace na horních končetinách, včetně fixace hlavy – helma – celkem 1 ks

- Multikloubové zařízení pro horní končetinu, dovolující pohyb s končetinou ve všech směrech a úhlech, RTG transparentní – celkem 1 ks

- Vysoká podložka paže pro neoperovanou horní končetinu – celkem 1 ks

- Celokarbonový díl o min. délce 1200 mm s plnou RTG transparentností v délce min. 1000 mm – celkem 1 ks

- Přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu -  celkem 1 ks (min. rozměr 60x35cm); karbonový

- Trakční systém pro artroskopickou operaci ramene – trakce ve dvou rovinách, kompatibilní k připojení na EURO lištu

- Extenční aparát pro dolní končetiny s možností operace bérce,  dvě kompletní sestavy včetně stojanu

a) 1. sestava standardní, kovová

b) 2. sestava s karbonovými extenčními tyčemi, pro plné 360° zobrazení dolních končetin ve všech možných úhlech, bez omezení. Adekvátní trakční zařízení včetně možnosti upnutí dolní končetiny do plastových bot.

Součástí extenčních aparátů budou i adekvátní držáky DK – 1 pár plastových a 1 pár kožených bot.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 2 Technická specifikace:

V ………………………………	dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis