Technická specifikace

Defibrilátor s monitorem

Popis:

Defibrilátor s monitorem pro oddělení centrálních operačních sálů Nemocnice Teplice, o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 5 ks	Defibrilátor s monitorem

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Přenosný defibrilátor s monitorem EKG

- Manuální i semiautomatická defibrilace

- Bezpečností požadavky dle IEC 60601-2-4/EN 60601-2-4

- Displej pro zobrazování monitorace a parametrů, velikost minimálně 5,5"

- Rozlišení monitoru minimálně 800x480pixelů

- Automatický test přístroje

- Světelné alarmy, zvukové signály s nastavitelnou intenzitou

- Napájení ze sítě i z baterie

- Baterie nabíjecí

- Kapacita baterie minimálně 60 výbojů či 2 hodiny monitorace

- Ovládání kompletně v českém jazyce

- Elektrody vnější – multifunkční jednorázové i opakovaně použitelné

- Bifazický průběh výboje defibrilace

- Synchronizace výboje s EKG

- Energie bifázického výboje, nastavitelná v rozsahu minimálně 50 – 270J, plynule či stupňovitě minimálně v pěti různých stupních, z nichž nejnižší bude 2J či méně, nejvyšší 200J či více

- Doba nabití pro další výboj: méně než 8s na 270J při provozu z elektrické sítě i na baterii

- Synchronizovaný i nesynchronizovaný výboj

- Monitorace: snímání 3/5 svodové EKG

- Čas zobrazení EKG křivky: minimálně 4 sekundové EKG

- Snímání EKG přes elektrody defibrilátoru nebo nalepovací přes EKG kabely

- Hlášení odpojené elektrody nebo svodu

- Zobrazení křivek: zobrazení minimálně 2 křivek najednou

- Stimulace: on demand i fixní, nastavení amplitudy, tepová frekvence min. v rozmezí 40 – 170 ppm

- Možnost ukládání dat: externí paměťové zařízení (např. SD karta či flash disk) či na externí datové úložiště s možností přenosu dat pomocí datového kabelu či RS232

- V základním příslušenství pro každý defibrilátor musí být zahrnuto:

  - Baterie

  - EKG kabel

  - Defibrilační elektrody pro dospělé i děti

  - 5ks nalepovacích elektrod vč. kabelů

- Brašna na defibrilátor součástí nabídky

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 2 Technická specifikace:

V ………………………………	dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis