# Technická specifikace

Rozšiřující modul pro sušící skříně

Popis:

Rozšiřující modul pro sušící skříně pro Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks………………Rozšiřující modul pro sušící skříně

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

Rozšiřující modul pro sušící skříně

- Modul musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně kompatibilní se sušící skříní EDC plus

- Určen na sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce

- Pevný závěsný systém na vertikální zavěšení minimálně 8 endoskopů

- Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku maximálně 0,5 bar

- Nastavitelná doba sušení

- Možnost následného skladování po dobu minimálně 160 hodin

- Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes  HEPA filtr

- Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu RF ID

- Validovatelné skladování, které vyhoví požadavkům hygieny

- Zařízení je konstruováno, aby splňovalo normu EN 16442.

- Externí zdroj tlakového vzduchu

- Průtok vzduchu maximálně 100 l/min

- Rosný bod - 43°C

- Filtr hepa 0,3µ/99,97 DOP

- Napájecí napětí 230 V

- Maximální spotřeba 250 W

- Výška maximálně 2130 mm

- Šířka maximálně 1100 mm

- Hloubka maximálně 470 mm

- Objem komory maximálně 0,65 m³

- Hmotnost maximálně 200 kg

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 2 Technická specifikace:

V ………………………………	dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis