# Technická specifikace

Videokolonoskop

Popis:

Videokolonoskop pro Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks………………Videokolonoskop

- 1 ks………………Záznamové zařízení pro endoskopické vyšetření

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

Videokolonoskop

- Videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie při sigmoidoskopii nebo kolonoskopii tlustého střeva i u pacientů s  obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.

- Videokolonoskop musí umožňovat využití úzkopásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrovaná kolem 415 nm (modré světlo) a 540 nm (zelené světlo). Vybraná pásma vlnových délek korelují s maximy křivky absorpce světla hemoglobinem, což je podstatou lepšího zobrazení struktur obsahující molekulu krevního barviva, v tomto případě vlásečnic a drobných cév.

- Zobrazovací systém - barevný CCD čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV)

- Technologie tubusu a propojení s endoskopickou věží:

- endoskop musí umožňovat vysoce účinný přenos rotace tubusu kolem jeho radiální osy

- endoskop musí mít vysoce flexibilní úsek v distální části tubusu umožňující výrazně hladší průchod ostrými zahnutími střeva

- nastavitelná tuhost zaváděcího tubusu ve třech krocích

- možnost připojení endoskopu k videoendoskopické věži pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití standardních krytů

- Videokolonoskop musí mít tři svazky světlovodných vláken (světlovodných čoček) v distálním konci endoskopu pro zajištění rovnoměrného osvětlení vyšetřované oblasti

- Optický systém:

- zorné pole minimálně 170°

- směr pohledu přímý pohled

- hloubka pole minimálně 2,0 – 100,0 mm

- minimální rozlišovací vzdálenost instrumentária od distálního konce 3,0 mm

- Zaváděcí tubus:

- zevní průměr distálního konce maximálně 14,0 mm

- zevní průměr tubusu maximálně 14,0 mm

- pracovní délka minimálně 1600,0 mm

- celková délka maximálně 2100,0 mm

- Pracovní kanál – vnitřní průměr minimálně 3,7 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

- nahoru minimálně180°

- dolů minimálně 180°

- doprava minimálně 160°

- doleva minimálně 160°

- Součástí nabídky musí být přídavný oplachový kanál

- Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopickými systémy na pracovišti zadavatele Krajské zdravotní a.s., nemocnice Děčín. V případě emergentních situací – havárií, event. oprav musí být zajištěna kompatibilita s videoprocesory (CV-190) a se zdroji studeného světla (CLV-190). Kompatibilita musí být také zajištěna směrem k používaným automatickým dezinfektorům miniETD2 Plus PAA a miniETD2 Plus PAA a směrem k používané sušící a skladovací skříni flexibilních endoskopů EDC Plus.

Záznamové zařízení pro endoskopické vyšetření

- Dicomizační rozhraní určené pro současné endoskopické systémy na pracovišti musí umožňovat sjednocené ukládání FullHD foto do PACS včetně možnosti využití služby worklist nebo HL7

- Vše musí probíhat v rámci endoskopického sytému na pracovišti a centrálního bezobslužného PC/serveru

- V místě umístění endoskopického systému na pracovišti nesmí být zapotřebí dalšího PC/monitoru

- Veškerá obsluha musí být jednoduchá, pacientská data se musí zobrazovat přímo na vyšetřovací monitor

- Ovládáním pomocí tlačítek na endoskopu vyfotíte požadované fotky a ty musí být následně automaticky odeslány do PACS nemocnice

- Do PACSu nemocnice musí být možnost připojit minimálně 20 videoprocesorů přes jeden přístupový bod

- Kompatibilní s DICOM 3.0

- Odesílaní fotografií z videoprocesoru do PACSu nemocnice v nativním FullHD rozlišení

- Musí mít uživatelsky konfigurovatelné umístění spouště focení - 4 tlačítka na endoskopu, 2 tlačítka na videoprocesoru, volitelně nožní spínač

- Zadávání pacientských dat musí být přímo přes videoprocesor pomocí klávesnice či worklistu

- Možnost načítání worlistu z více zdrojů

Požadavky zadavatele na připojení přístroje do datové sítě Krajské zdravotní, a.s.

Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě DICOM nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - DICOM node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své DICOM hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

- ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

- ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

- ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

- ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

- ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odbor obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného DICOM nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

- Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

- Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 2 Technická specifikace:

V ………………………………	dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis