Transportní monitory do MR prostředí

Popis:

Transportní monitor vitálních funkcí do MR pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z., a Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 4 ks	Transportní monitor VF do MR

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Transportní monitor VF do MR

- Monitor vitálních funkcí na podvozku  pro použití v prostředí magnetické rezonance 3T, použití do 5000 Gauss

- Měření:

  - EKG 2 kanály – bezdrátově

  - SpO2 – bezdrátově (omotávající saturační čidlo pro novorozence + klip na prst na více použití pro děti i dospělé)

  - RESP – bezdrátově

  - NIBP a dvoukanalové IBP

  - ETCO2 vč. O2 a N2O

  - Analýza plynů

- Barevný displej kompatibilní s MRI 3T s úhlopříčkou minimálně 12“

- Dotykový barevný displej s úhlopříčkou minimálně 12“ jako vzdálený displej komunikující se stanicí bezdrátovou technologií

- Alarmy barevně a zvukově odlišitelné

- Provoz na 230 V/50 Hz i vyměnitelné nabíjecí baterie

- Provoz na baterie minimálně 4 hodiny

- Alarm stavu baterie

- Vozík s minimálně 2 brzděnými kolečky

- Použití monitoru pro všechny věkové kategorie

- Kompletní příslušenství pro všechny věkové kategorie kompatibilní s MRI