Anesteziologický přístroj do MR

Popis:

Anesteziologický přístroj do MR prostředí pro Anesteziologicko-resuscitační oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., Nemocnice Most, o.z., Nemocnice Teplice, o.z., Nemocnice Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 4 ks	Anesteziologický přístroj do MR

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Anesteziologický přístroj určený k sedaci, anestezii a ventilaci novorozenců, dětí i dospělých pacientů při vyšetření na přístroji magnetické rezonance

- Elektronicky řízený pneumatický ventilátor nebo elektronicky řízený s elektronickým pohonem pro ventilaci dětí i dospělých

- Barevný displej o minimální úhlopříčce 6,5“

- Low-flow a minimal flow provozní režim

- Ventilační režimy: PCV, VCV ,PSV, SIMV, Manuál, Spontánní

- Nastavitelný dechový objem minimálně v rozsahu 20 – 1400 ml

- Nastavitelný počet dechů minimálně v rozsahu 4 – 60 dechů/ min

- Elektronicky nastavitelný PEEP minimálně v rozsahu 4 – 20 cm H2O

- Nastavení I:E v rozsahu 3:1 až 1:4

- Inspirační tlak PSV v rozsahu 5 – 50 hPa

- Monitorace ventilačních parametrů: Tlak PEAK, plateau, PEEP, dechový a minutový objem, tlaková křivka

- Jednoduché přepnutí ruční a řízené ventilace jedním ovládacím prvkem

- Self test

- Možnost urgentního uvedení přístroje do provozu a zapnutí režimu standby

- Připojení k centrálnímu rozvodu plynů – O2, N2O, vzduch

- Připojení k tlakovým nádobám s medicinálními plyny – O2, N2O, vzduch

- Pacientský okruh lehce odnímatelný

- Absorber CO2 snadno vyjímatelný a doplnitelný

- Autoklávovatelná nádoba absorbéru CO2 součástí nabídky

- Průtokoměry O2, N2O a vzduchu se systémem zamezujícím vytvoření hypoxické směsi a elektronickým vypínáním

- Lišta Selectatec pro připojení 2 odpařovačů s jištěním proti nechtěné současné aplikaci

- Odpařovač MRI komplatibilní pro podávání Sevofluranu

- Možnost odvodu přebytečných plynů do centrálního odsávání

- Systém akustických a optických alarmů (alarmy min. pro funkce: tlak a objem a pokles O2, stav baterie)

- Monitorace tlaků v rozvodu

- AGSS (odsávání anest.plynů) v rozsahu minimálně 30 – 40 l/ min

- Integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu z bronchů

- Dobíjecí baterie s kapacitou minimálně 30 minut plného provozu při výpadku el. sítě – součástí nabídky

- Kompatibilita do 3T, minimálně 400 Gauss

- Přístroj pojízdný s aretací

- Příslušenství ke každému přístroji:

  - Minimálně 10ks	Jednorázové pacientské hadice pro dětské pacienty

  - Minimálně 10ks	Jednorázové pacientské hadice pro dospělé pacienty

  - Minimálně 2ks	Autoklávovatelná nádoba absorbéru CO2

  - Tlakové hadice na připojení přístroje k centrálnímu rozvodu medicinálních plynů a tlakovým lahvím

- Pracovní plocha na dokumenty