Příloha č. 3b - Technická specifikace –

Část 2 - Pasivní antidekubitní matrace Linet

Pasivní antidekubitní matrace Linet, určené pro lůžka typ: Eleganza 1, Multicare LE, Latera, Latera Acute, Praktika 1 a Praktika 2. Návodem k použití k uvedeným typům lůžek je bezpečnostními pokyny vymezeno, že na tyto lůžka můžou být použity pouze matrace a příslušenství Linet.

- Matrace vhodná pro pacienty s vysokým rizikem dekubitu – riziková skupina IV

- Matrace musí mít po celém povrchu podélné a příčné prořezy nebo oboustranné prořezy

- Jádro matrace kombinované ze studené PU a viskoelastické pěny, nosná část z PU pěny o hustotě minimálně 50kg/m3, odpor proti stlačení maximálně 3,6kPa/m2, na celém povrchu vrstva minimálně 5cm z viskoelastické pěny o hustotě minimálně 85kg/m3, odpor proti stlačení maximálně 2,7kPa/m2, jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci

- Všechny pěny se sníženou hořlavostí (minimálně CRIB 5)

- Zpevněné okraje tužší pěnou - studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota minimálně 45kg/m3, odpor proti stlačení v rozmezí 6-7kPa/m2)

- Nosnost matrace minimálně 230 kg

- Výška matrace minimálně 14 cm

- Snadno snímatelný potah se zipem minimálně do tvaru „L“, s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný

- Spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené

- Materiál potahu bakteriostatický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, nehořlavý, pružný v obou směrech, pratelný do 95°C

- Materiál potahu se sníženou hořlavostí (minimálně CRIB 7)

- Na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci