## List1
Příloha č. 4 - Tabulka parametrů skiagrafického RTG kompletu s přímou digitalizací
Specifikace a popis parametrů | Požadavky zadavatele | Účastníkem nabízená hodnota | Poznámka
generátor a expoziční automatika
vysokofrekvenční generátor | ano
nominální anodový výkon | min. 80 kW
napětí mezi anodou a katodou rentgenky | min. rozsah 40-150 kV
anodový proud | min. rozsah 15-800 mA
expoziční čas | minimální hodnota ≤ 10 ms
manuální nastavení expozičních parametrů | ano
předvolba orgánových programů | min. 50 programů
ovládání generátoru integrované v akviziční stanici | ano
třídoménové ionizační komůrky AEC pro stůl | ano
třídoménové ionizační komůrky AEC pro vertigraf | ano
možnost manuální volby domény AEC pro vertigraf i pro stůl | ano
rentgenová lampa a kolimátor
rotační anoda | min. 9000 ot./min
malé ohnisko | 0,6 mm
velké ohnisko | 1,2 – 1,3 mm
tepelná kapacita anody | min. 300 kHU
tepelná kapacita rentgenové lampy | min. 1,5 MHU
indikace aktuálního stavu využití tepelné kapacity rentgenové lampy | ano
LED světlo primární clony | ano
primární clona s manuálním nastavováním clon | ano
automatické nastavení clon podle zvoleného orgánového programu | ano
laserová lokalizace nastaveného světelného pole | ano
přídavná filtrace integrovná ve vstupní části primární clony | ano
automatická volba přídavné filtrace dle zvoleného orgánového programu a její automatické nastavení | ano
manuální volba přídavné filtrace | ano
zobrazení aktuální velikosti kolimovaného pole, SID, úhlu natočení rentgenové lampy, expozičních parametrů, nastavené filtrace na displeji u primární clony | ano
zobrazení organového programu, ID pacienta na displeji u primární clony | ano
zobrazení náhledu provedeného rtg. snímku na displeji u primární clony | ano
možnost volby expozičních parametrů a filtrace na displeji u primární clony | ano
KAP metr s přenosem hodnot PKA (Kerma-Area Product) | ano
stropní závěs
pokrytí vyšetřovny v rozsahu (příčný x podélný posun vzhledem k orientaci stolu) | min. 270 x 400 cm
teleskopická konstrukce s požadovaným rozsahem pohybu ve vertikálním směru | min. 160 cm
synchronní pohyb ve všech směrech a kolem všech os možných pohybů | ano
automatické přizpůsobení pozice rentgenové lampy podle zvoleného orgánového programu (auto-positioning) | ano
automatické přizpůsobení pozice rentgenové lampy a detektoru (auto-positioning) pro snímkování s detektorem vertikálního stativu v horizontální poloze | ano
autonomní antikolizní systém nevyžadující vizuální kontrolu obsluhou zařízení (viz vysvětlení) | ano bez kontaktu s osobou nebo předmětem/ano s kontaktem s osobu nebo předmětem/ne |  | Za autonomní antikolizní systém zadavatel považuje takový systém, který v rámci funkce auto-positioning: a) automaticky zastaví pohyb pohybujících se částí rtg. zařízení po kontaktu s předmětem nebo osobou, kontakt nesmí vést ke zranění osob nebo b) zamezí kontaktu jednotlivých pohybujících se částí rtg. zařízení (např. stropního závěsu) s osobami nebo předměty, a to bez nutnosti jakéhokoli zásahu obsluhy. Tento systém musí být zcela nezávislý na lidské chybě.
automatické přizpůsobení polohy rentgenové lampy k poloze vertikálního stativu (auto-tracking) | ano
automatické přizpůsobení polohy rentgenové lampy k výšce vyšetřovacího stolu (auto-tracking) | ano
manuální ovládání pohybů rentgenové lampy ve všech osách s aretací | ano
rotace rtg. lampy kolem vertikální osy v rozsahu s aretací v libovolném úhlu | min. ±135°
rotace rtg. lampy kolem horizontální osy v rozsahu s aretací v libovolném úhlu | min. ±120°
automatické přizpůsobení sklonu rentgenové lampy tak, aby centrální rtg. paprsek směřoval kolmo k rovině volného receptoru obrazu | ano/ne
skiagrafický stůl
motoricky výškově stavitelný stůl | ano
požadovaná výška horní plochy desky stolu od podlahy vyšetřovny v dolní poloze stolu | max. 60 cm
požadovaná výška horní plochy desky stolu od podlahy vyšetřovny v horní poloze stolu | min. 85 cm
plovoucí deska stolu požadovaných rozměrů | délka min. 220 cm šířka min. 80 cm
manuální ovládání horizontálního pohybu plovoucí desky stolu s aretací pohybu | ano
horizontální pohyb desky stolu v podélném ose v obou směrech od centrální polohy | min. ±45 cm
horizontální pohyb desky stolu v příčné ose v obou směrech od centrální polohy | min. ±10 cm
dynamická2) nosnost stolu s deskou v centrální poloze | min. 250 kg
uživatelsky vyjímatelná protirozptylová mřížka fokusovaná pro vzdálenost v intervalu 100 – 120 cm | ano
pohyb detektoru pod deskou stolu v jeho podélné ose v požadovaném rozsahu (bez pohybu desky stolu) | min. 50 cm
systém automatického snímkování a automatického skládání s možností manuální korekce skládání snímků pro vytvoření snímku dlouhých struktur, např. celé pateře, končetin (stitching) | ano
držák receptoru obrazu pro snímky horizontálním paprskem | ano
receptor obrazu (dle specifikace viz sekce „receptory obrazu“) | ano
vertikální stativ
nastavení vzdálenosti středu receptoru obrazu vertikálního stativu a centrálního paprsku v rozsahu | min. rozsah 30-172 cm
motorický vertikální pohyb receptoru obrazu | ano
nastavení vertikální polohy receptoru obrazu ručním ovladačem | ano
nastavení vertikální polohy receptoru obrazu nožním ovladačem | ano/ne
naklápění receptoru obrazu v rozsahu s automatickou aretací v libovolném úhlu | rozsah -20 - +90°
motorické naklápění receptoru obrazu | ano
nastavení úhlu naklopení receptoru obrazu ručním ovladačem | ano
uživatelsky vyjímatelná protirozptylová mřížka fokusovaná pro vzdálenost v intervalu 130 – 150 cm | ano
systém automatického snímkování včetně příslušenství (mobilní stabilizační stojan s madly a integrovaným měřidlem) a automatického skládání s možností manuální korekce skládání snímků pro vytvoření snímku dlouhých struktur, např. celé pateře, končetin (stitching) | ano
aktivace světla kolimátoru ze sloupu vertikálního stativu | ano
pevná boční madla (levá a pravá) pro přidržování pacienta | ano
horní madlo pro držení pacienta při bočních snímcích (levých a pravých) | ano
receptor obrazu (dle specifikace viz sekce „receptory obrazu“) | ano
receptory obrazu
3 ks flat panel detektorů (FPD) pro přímou digitalizaci obrazu – stůl, vertikální stativ, volný detektor | ano
detektory s nepřímou konverzí (scintilátor strukturní CsI) | ano
velikost pixelu detektorů | max. 150 μm
DQE (Detective Quantum Efficiency) – při 0 lp/mm - dle RQA 5 normy IEC 62220-1 | min. 60%
bitová hloubka rekonstruované matice (úrovní šedi) | min. 14 bit
rozměry aktivní plochy detektoru – stůl, vertigraf | min 42 cm x min 42 cm
detektory pro stůl a vertikální stativ uživatelsky vzájemně záměnitelné | ano/ne
detektory ve stole a vertikálním stativu napojeny na kabelové datové připojení a napájení | ano
ochrana detektorů pro stůl a vertikální stativ proti průniku tekutin při jejich polití | min. IPx1
detektor z vyšetřovacího stolu využitelný jako volný detektor s bezdrátovým přenosem dat | ano/ne |  | V takovém případě musí tento detektor splňovat navíc také parametry stanovené pro volný detektor kromě rozměru aktivní plochy a hmotnosti. V opačném případě musí být dodán navíc jeden volný detektor rozměru min 42 cm x min 42 cm, splňující parametry stanovené pro volný detektor kromě rozměru aktivní plochy a hmotnosti.
rozměry aktivní plochy detektoru – volný detektor | min 42 cm x (min 34 cm, max 36 cm)
volný detektor – bezdrátový přenos dat | ano
ochrana volného detektoru proti průniku tekutin při jeho polití | min. IPx3
maximální rovnoměrné zatížení volného detektoru bez dodatečného ochranného krytu | min. 150 kg
hmotnost volného detektoru včetně baterie a bez dodatečného ochranného krytu | max. 3,5 kg
ochranný kryt pro zvýšení nosnosti volného detektoru pro snímky na lůžku – pro všechny velikosti dodaných detektorů použitelných jako volný detektor | ano
maximální rovnoměrné zatížení volného detektoru s dodatečným ochranným krytem | min. 300 kg
akviziční stanice
stanice pro ovládání digitálního systému (obrazový systém, orgánové programy apod.) | ano
automatická komunikace a integrované ovládání generátoru | ano
minimálně DICOM 3.0 kompatibilní | ano
software pro komunikaci s NIS, RIS a PACS | ano
podpora práce s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na NIS, RIS systémy zadavatele | ano
podpora funkce STORAGE COMMITMENT pro PACS | ano
DICOM služba Radiation Dose Structured Report (RDSR) pro přenos expozičních parametrů do PACS | ano
podpora DICOM Multiple Performed Procedure Step (MPPS) | ano
software pro zpracování a úpravy snímků – ořez, elektronické clony, vkládání značek a textu, měření úhlů, délek a ploch, možnost otáčení a zrcadlení snímků, automatická detekce clon, indikace provedené manipulace se snímkem | ano
indikace provedené manipulace se snímkem | ano
úpravy obrazu v DICOM křivce – možnot volby jasu a kotrastu (Windws Level a Windows Width), ostrosti (filtrace) | ano
automatická optimalizace kvality snímků s využitím algoritmů eliminujích podexponování/přeexponování obrazu a zvýrazňujících detaily | ano
import dat pacientů z NIS, RIS zadavatele pomocí služby Modality Worklist, možnost manuálního zadávání pacientů | ano
export snímků do PACS zadavatele | ano
automatická komunikace s minimálně 4 FPD | ano
indikace stavu nabití, WiFi signálu a připojení do sítě volného detektoru na akviziční stanici | ano
virtuální rastr pro volný detektor, software nahrazující fyzickou protirozptylovou mřížku – Lysholmovu clonu | ano
softwarová funkce automatického zvýraznění nízkokontrastních objektů (např. centrální žilní katétr) | ano
softwarové vybavení pro automatické odstranění kostí z digitálního obrazu plic pro detailní a přesnou detekci plicních struktur | ano
možnost tvorby a modifikace přednastavených orgánových programů - jejich expozičních a projekčních parametrů, parametrů postprocessingu obrazu | ano
zobrazení EI (Exposure Index) a DI (Deviation Index) v souladu s IEC 62494-1 | ano
LCD monitor min. 21" | ano
kapacita HDD umožňující uložení „x“ obrazů v plném rozlišení | min. 1000 obrazů
záložní zdroje (UPS) – doba zálohovací funkce „x“ minut provozu akviziční stanice při přerušení dodávky el. energie | min. 3 min.
zobrazení náhledu snímku z libovolného detektoru na monitoru akviziční stanice do „x“ s | max. 5 s
zobrazení plně posprocesovaného snímku z libovolného detektoru na monitoru akviziční stanice do „x“ s | max. 10 s
software pro automatizaci QA vmin. rozsahu výrobcem předepsané QA | ano
fantomy pro výrobcem předepsanou QA | ano
držák pro zasunutí přídavných filtrů na kolimátoru (míněny přídavné filtry pro účely zkoušek provozní stálosti) | ano
přídavné filtry zasouvající se do držáku na kolimátoru a fantom pro provádění zkoušek provozní stálosti digitální skiagrafie minimálně v rozsahu doporučení SÚJB ((viz příloha č. 7 zadávací dokumentace) – Zkoušky provozní stálosti, Skiagrafická digitální pracoviště, 2010 – kapitoly 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9 4.10. | ano
držák fantomu pro provádění zkoušek provozní stálosti na receptor obrazu vertigrafu | ano
VYSVĚTLIVKY:
bodově hodnoceno