# Technická specifikace

# Automatický dezinfektor endoskopů

Popis:

Automatický dezinfektor endoskopů pro Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Seznam požadovaných položek:

•	1 ks………………Automatický dezinfektor endoskopů

Požadované minimální technické a uživatelské parametry:

Automatický dezinfektor endoskopů

•	Plně automatický dezinfektor endoskopů – na bázi PAA (PerAceticAcid proces) pro čištění a dezinfekce endoskopů  - je určen pro současné automatické čištění a desinfekci dvou flexibilních endoskopů

•	Termochemická dezinfekci endoskopů

•	Je určen pro všechny stávající typy flexibilních endoskopů OLYMPUS (kolonoskopy - CF-VL, CF- Q165L; gastroskopy - GIF-Q145, GIF-H180, GIF-H185, GIF-1T30; duodenoskop - TJF-145) a je vhodný i pro flexibilní endoskopy dalších výrobců (Fujinon, Pentax)

•	Provedení umožňující umístění pod nerezovou pracovní desku s čelním ovládáním a otevíráním

•	Má uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické předmytí v detergentu, desinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata)

•	Integrované sušení endoskopů po dezinfekčním cyklu sterilním vzduchem (Hepafiltr třídy A)

•	Integrovaná pumpa pro čištění a dezinfekci lanka Albaranova můstku

•	Automatické dávkování pracovních roztoků

•	Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu

•	UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody

•	Zobrazení doby chodu

•	Datové rozhraní pro Ethernet, konektor pro externí klávesnici

•	Automatická identifikace endoskopů až 200 ID čísel

•	Automatická identifikace uživatele (50 uživatelů)

•	Funkce flow kontrol – automatická kontrola průchodnosti všech kanálků endoskopu

•	Paralelní tiskové rozhraní, sloužící pro tiskárnu a následný tisk validních protokolů o provedení mytí a desinfekce

•	Provádí autodesinfekční cyklus

•	Dveře přístroje výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu

•	Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny

•	Rozměry – maximálně š 900 x v 850 x h 680 mm, vyžaduje minimální stavební připravenost: běžnou vodovodní přípojku, běžný odpad a třífázový elektrický přívod.

•	Součástí dodávky je změkčovač vody

•	Musí být vyroben z ušlechtilé nerezové oceli a je určen pro dlouholetý provoz.

•	Dezinfektor musí plně vyhovovat české i evropské legislativě (vyhláška 195 Sb./2005, norma ISO-15883-4)

•	Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný - kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími videoendoskopy na pracovišti zadavatele Krajské zdravotní a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 2 Technická specifikace:

V ………………………………	dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis