Urologická endoskopická sestava

Popis: Endoskopická věž včetně intrakorporálního litotryptoru a endoskopického vybavení

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Přístrojový vozík

- 1 ks	Primární monitor

- 1 ks	Asistenční monitor

- 1 ks	Záznamové zařízení

- 1 ks	Kamerová jednotka se světlem

- 1 ks	Kamerová hlava

- 1 ks	Odsávací pumpa

- 1 ks	Endo-urologická pumpa

- 1 ks	Flexibilní cystoskop

- 1 ks	Elektrokoagulační jednotka

- 2 ks	Bipolární resektoskop

- 1 ks	Rigidní cystoskop - terapeutický

- 1 ks	Semirigidní ureteroskop

- 1 ks	Intrakorporální litotryptor

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Přístrojový vozík

- izolační transformátor

- nastavitelné rameno pro hlavní monitor

- pohyblivé kloubové rameno na asistenční monitor

- 4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich bržděná

- manipulační madla

- antistatická povrchová úprava

- euro lišta pro uchycení příslušenství (např. odpadní lahve)

- držák na infúze – minimálně na 2 vaky

- držák ovládacího nožního pedálu koagulace

- centrální tlačítko na zapnutí/vypnutí všech přístrojů

Primární monitor

- plochý monitor LCD/LED technologie

- úhlopříčka minimálně 26"

- rozlišení obrazu minimálně 1920 x 1080

- zobrazovací úhel minimálně 178° všemi směry

- kontrastní poměr minimálně 1300:1

- obrazové vstupy alespoň: DVI-D, 1x SD/HD/SDI, 1x VGA, 1x S-video, 1x RGB

- obrazové výstupy alespoň: 1x DVI-D, 1x SD/HD/3G-SDI

Asistenční monitor

- LCD technologie

- úhlopříčka alespoň 19"

- obrazové vstupy alespoň: DVI, 1x SD/HD/SDI, 1x VGA, 1x S-video

- obrazové výstupy alespoň: 1x SD/HD/SDI

Záznamové zařízení

- fullHD záznamové zařízení kompatibilní s výše uvedenou endoskopickou sestavou

- ovládání pomocí čelního panelu, pedálu, klávesnice – dodání včetně pedálu a klávesnice

- zadávání pacientských dat pomocí klávesnice

- barevný LCD s úhlopříčkou minimálně 3,5“ pro náhled nahrávaného videa

- medicínský atest

- vstupy: HD/SD-SDI, DVI, S-video, kompozit

- výstupy: HD/SD-SDI, DVI, S-video, kompozit

- Minimálně 2x USB konektor na čelní straně pro záznam

- USB vstupy na zadní straně pro příslušenství a servis

- video formáty: H.264 (MPEG-4 AVC)

- foto formáty: JPEG, DICOM (*.dcm)

- interní HDD s kapacitou minimálně 500GB

Kamerová jednotka se světlem

- medicínský atest

- 2D Full HD zobrazení a snímání

- integrovaný videoprocesor a světelný zdroj s technologií LED

- podpora 3čip CCD kamerových hlav bez nutnosti další investice, pouze připojení periferie

- podpora CMOS kamerových hlav bez nutnosti další investice, pouze připojení periferie

- podpora flexibilních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice, pouze připojení periferie

- podpora rigidních videoendoskopů s čipem na distálním konci bez nutnosti další investice, pouze připojení periferie

- podpora fluorescenčního zobrazování pomocí ICG kontrastu

- ICG snímání třemi nezávislými čipy – obraz je tvořen kontinuálně bez nutnosti přepínání mezi fluorescenčním módem a barevným světlem

- možnost zobrazení čistého ICG obrazu

- integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB (ovládání z tlačítek kamer. hlavy)

- ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem

- schopnost nastavení poměru stran zobrazení

- digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 stupních

- výstupy - 1 x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C

- plynulá (ruční i automatická) regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole

- intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení

- možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu

- automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

- LED zdroj studeného světla

- 4 LED lampy pro selektivní barevné zobrazení s životností každé lampy minimálně 10.000 hodin

- výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu

- režim frekvenčně selektivního barevného zobrazení, za využití vlnových délek centrovaných kolem 415 nanometrů a 540 nanometrů pomocí mechanického filtru (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta. Funkčnost a přínos v záchytu lézí, tumorů a CIS podložen studiemi a doporučením evropské urologické společnosti.

- vnitřní paměť pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb

- předvolba nastavení až 50 údajů pacientských dat

- rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu

Kamerová hlava

- kamerová hlava s CCD čipem, rozlišení 1080 řádků

- medicínský atest

- podpora funkce úzkopásmového zobrazování

- lomené provedení (90°), odlehčený design, váha maximálně 100g

- na kamerové hlavě je umístěný ovladač pro ostření a pro rotaci obrazu kolem osy

- optické zvětšení 0,8 x (pro úplné zobrazení kruhové optiky na monitoru)

- 3 programovatelná tlačítka pro ovládání video-systému

- možnost nastavení prokluzu / aretace zvolené polohy

Odsávací pumpa

- pístová odsávací pumpa s maximálním sacím výkonem minimálně 60 l/min

- součástí malá bezpečnostní lahev (ochrana proti vniknutí tekutiny do pumpy)

- podtlak až 95 kPa

- umožňuje plynulé nastavení podtlaku s kontrolou pomocí vakuometru

- součástí 1ks odpadní láhve minimálně 2 litry s víkem

- antibakteriální filtr minimálně 10ks

- resterilizovatelné příslušenství

Endo-urologická pumpa

- pumpa multi -indikační endo-urologické výkony (TUR, ureteroskopie…)

- ovládání + zobrazení všech údajů přes dotykový panel

- nastavitelný průtok v rozsahu minimálně 25-500 ml/min.

- nastavitelný tlak v rozsahu minimálně 10-90 mmHg

- přizpůsobení průtoku dle tlaku

- zařízení vybaveno automatickou kalibrační funkcí připojených endoskopických přístrojů při použití v urologii – jedná se o funkci kompenzace ztráty tlaku vznikající protékáním roztoku přes tenký pracovní kanál a zároveň zohlednění tohoto poklesu pří měření skutečného tlaku

- prahová hodnota nastaveného tlaku 100 mmHg – upozornění

- uložení přednastavených hodnot

- napojení resterilizovatelných setů (pro minimálně 20 použití)

- napojení jednorázových hadicových setů

- dodávka musí obsahovat set hadic pro minimálně 20 cyklů

Flexibilní cystoskop

- pohyb distálního konce nahoru /dolu - 210°/120°

- přímý směr pohledu 0°

- průměr distálního konce zaváděcího tubusu max. 11,7 Fr. (4,6 mm)

- hloubka ostrosti v rozmezí minimálně 3-50 mm

- zorné pole minimálně 120°

- průměr pracovního kanálu minimálně 7,2 Fr. (2,4 mm)

- pracovní délka minimálně 380 mm

- vestavěný moiré filtr pro potlačení moiré efektu na kameře

- možnost servisní výměny krycí gumy na ohebném distálním konci při jejím opotřebení, nebo v případě její perforace

- možnost připojení světlovodných kabelů různých výrobců nebo přenosný LED zdroj světla

- příslušenství:

  - sada čistících kartáčků pro endoskop

  - vana na namáčení endoskopu

  - ochranný tubus pro fibroskop (do stávajícího PEK) – pro použití flexibilního cystoskopu jako nefroskopu

Elektrokoagulační jednotka

- generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou chirurgii

- módy pro MONO a BI řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej)

- urologická a gynekologická endoresekce ve fyziologickém roztoku (TURis, TCRis)

- automatické rozpoznání fyziologického roztoku pro endoresekce

- monopolární urologická a gynekologická endoresekce (TUR, TCR)

- plasmakinetické  módy s funkcí „vessel sealing“ včetně módu pro bipolární morselátor

- programovatelné nastavení generátoru

- výkon MONO řez minimálně 300W, výkon BI koagulace minimálně 120W

- výkon „saline cut“ minimálně 300W

- možnost nastavení výkonu (W) a efektu (1-3) u všech typů řezů a koagulace

- zpětnovazební měření řízené procesorem

- automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně

- podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření

- 4 aktivní výstupy (připojení 2 monopolárních a 2 bipolárních nástrojů)

- automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

- použití jednorázových i resterilizovatelných nástrojů

- ruční i nožní ovládání pro MONO i BI

- možnost připojení 2 nožních ovladačů s programovatelným přiřazením (jedno a dvou pedál)

- zapojení MONO a BI nástrojů současně a použít bez přepínání na generátoru (použití dvou nožních ovladačů)

- možnost využití funkce autostop a autostart u bipolární koagulace

- dotykový barevný displej pro snadné nastavení generátoru

- možnost uložení minimálně 30-ti profilů s nastavením parametrů s libovolným textovým popisem

- zvukový i optický alarm (zobrazení chybových hlášení s popisem na displeji)

- permanentní monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta (v případě chybného kontaktu dojde k zastavení výstupního výkonu + alarmovému hlášení se zobrazením na displeji)

- dodání včetně opakovatelně použitelné neutrální elektrody s kabelem

- dodání včetně dvojitého nožního pedálu

Bipolární resektoskop

- resektoskop pro resekci v solném roztoku

- průchod elektrického proudu mezi aktivní elektrodou (např. kličkou) a zbylou částí resektoskopu – ne umístění duální elektrody na distálním konci

- vnitřní plášť obsahuje vysoce odolnou keramickou izolační špičku

- snadné skládání a rozkládání resektoskopu pomocí rychloupínání (zacvakávání), bez nutnosti šroubování a otáčení

- ergonomický design, vyvážený nástroj pro menší únavu operatéra

- možnost využití i jako 24 Fr. resektoskop, tzn. připojení samostatných kohoutů

- na vnitřní plášť v různém provedení (1 kohout, 2 kohouty, rotační…)

- autoklávovatelný nástroj

- připojení resekčních kliček minimálně 3 různých velikostí (malá, střední, velká)

- připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku nebo oválu

- připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt

- připojení jehlové incizní elektrody

- připojení kuličkové koagulační elektrody

- připojení elektrody pro endoskopickou enukleaci prostaty s ochranným kšiltem

- kompatibilita se současně používanými resekčními elektrodami, v případě nekompatibility dodání minimálně 10ks resekčních elektrod malých pro resekci v měchýři,  10ks resekčních elektrod středních a 10ks velkých elektrod pro resekci prostaty, 10ks koagulačních elektrod „kulička“, 10ks enukleačních elektrod, 10ks valorizačních elektrod

- dodávka musí obsahovat:

  - HDTV teleskop, pracovní průměr 4mm, úhel pohledu 12°

  - vnější rotační plášť s kontinuálním proplachem, průměr max. 27 Fr.

  - vnitřní plášť s keramickou špičkou dle parametrů vnějšího pláště

  - standardní zavaděč pro vnitřní plášť

  - světlovodné kabel, svazek minimálně. 2,8mm, délka kabelu minimálně 3m

  - kohoutová sekce s 2 kohouty, se zachováním rotační funkce, pro použití resektoskopu pouze s vnitřním pláštěm a průměrem max. 24 Fr.

  - aktivní pracovní element s rychlo-aretačním zámkem elektrody pro resekci v solném roztoku

  - vf kabelu pro napojení, s čipem a automatickým nastavením generátoru na vhodné parametry

  - sterilizační kontejner pro sterilizaci a skladování resektoskopu, včetně víka

  - žaneta 150 ml kompletní set

Rigidní cystoskop - terapeutický

- rigidní cystoskop

- zahnuté anatomické tvarování distální části pro snazší zavádění pro mužské pacienty

- průměr cystoskopu max. 21 Fr.

- cystoskopický plášť se 2 bezúdržbovými kohouty a snadným sestavením

- dodávka musí obsahovat:

  - rigidní cystoskop včetně standardního zavaděče s úzkým kanálem pro trvalou irigaci v průběhu zavádění, slouží pro dilataci močových cest v průběhu zavádění

  - HDTV teleskop, pracovní průměr 4mm, úhel pohledu 70°

  - Albarranův  můstek s ovládáním a nastavením úhlu na distálním konci, jeden vstup do pracovního kanálu s možností použít nástroj s průměrem minimálně 7Fr.

  - úchopové kleště se zoubky na branžích minimálně 7Fr., délka minimálně 330 mm

  - sterilizační kontejner včetně víka

  - všechny výše uvedené položky jsou autoklávovatelné

Semirigidní ureteroskop

- Ureteroskop, 8,6/9,8 Fr. x 430 mm, 7°, 6,4 Fr. kanál

- Jemný obraz díky vysokému počtu optických vláken, alespoň 50 tisíc vláken

- Různý průměr tubusu ureteroskopu v jeho délce- pro lepší a bezpečnější zavádění

- Autoklávovatelný endoskop

- Instrumentační sterilizační kazeta, autoklávovatelná

- Adaptér na pracovní kanál, 2 vstupy

- Úchopové kleště flexibilní, 5 Fr. x 640 mm

- Světlovodný kabel pro endoskopie, průměr 2,8 mm, délka 3 m

Intrakorporální litotryptor

- intrakorporální litotriptor s vysokofrekvenční ultrazvukovou desintegrací konkrementu v kombinaci s rázovou pulzní technologií ke generování nízkofrekvenčních mechanických rázů

- obě energie funkční najednou, v jeden okamžik

- určeno pro fragmentaci konkrementů v močových cestách na drobné částečky a jejich odsátí sondou během samotné litotrypse (sondy mají odsávací kanál)

- obě energie jsou přenášeny simultánně jedinou sondou (více prostoru pro odsávání větších konkrementů), ne kombinací více sond najednou

- obě energie jsou ovládané a řízené z jedné řídicí jednotky

- použití kombinovaných sond pro přenos obou energií pro uteteroskopie (URS), perkutánní nefroskopie (PEK), perkutánní mini nefroskopie (tzv. miniPEK) i pro řešení litiázy v měchýři

- resterilizovatelné sondy pro dodání obou energií v celém rozsahu použití ( PEK, mini PEK, URS)

- jednorázové sondy pro dodání obou energií v celém rozsahu použití ( PEK, mini PEK, URS)

- sondy pro PEK, miniPEK a silnější pro URS mají odsávací kanál

- barevné označení sond pro snadné rozpoznání na sále

- funkčnost obou energií bez nutnosti napojení na tlakové rozvody či kompresor

- ovládání přístroje start / stop přímo z měniče v ruce operatéra = snížení počtu ovládacích pedálů na operačním sále

- lze připojit i pedál pro ovládání přístroje (pokud je vyžadováno i nožní ovládání)

- nastavení úrovně odsávání konkrementů přímo na měniči v ruce operatéra

- nastavení úrovně výstupního výkonu litotriptoru na měniči v ruce operatéra

- připojení/odpojení měniče za chodu přístroje

- ultrazvuková energie: 19,500 Hz - 21,500 Hz, výstup max. 100W

- příslušenství resterilizovatelné v parním sterilizátoru (mimo jednorázových sond)

- umístění řídicí jednotky do nabízeného endoskopického vozíku

- použití s nabízenou odsávací pumpou (či centrálním sáním)

- instalace bez nutnosti stavebních úprav

- Dodávka musí obsahovat:

  - generátor s ruční aktivací

  - měnič pro dodání obou energií

  - momentový klíč pro aretaci sond na měnič

  - dvě sondy resterilizovatelné pro přenos obou technologií najednou pro PEK a cystolitiázu, průměr 3,40mm (10,2 Fr.)

  - dvě sondy resterilizovatelné pro přenos obou technologií najednou pro semirigidní URS, průměr 1,50mm (4,5 Fr.)