Laparoskopická sestava se 4K rozlišením

Popis: Laparoskopická sestava se 4K UHD zobrazením a technologií úzkopásmového zobrazení pro výkony na operačním sále, též k využití u onkochirurgických výkonů.

Seznam požadovaných položek:

Sestava – 1 ks (Nemocnice Teplice, chirurgické oddělení)

- 1 ks	Plochý monitor – primární

- 1 ks	Plochý monitor – sekundární

- 1 ks	Kamerová jednotka

- 1 ks	Kamerová hlava

- 3 ks	Laparoskopická optika

- 1 ks	Zdroj světla

- 1 ks	Insuflační jednotka

- 1 ks	Oplachovací pumpa

- 1 ks	Odsávací pumpa

- 1 ks	Multioborový elektrokoagulační generátor

- 1 ks	Přístrojový vozík

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Plochý monitor - primární

- Barevný LCD nebo LED monitor

- Úhlopříčka minimálně 50“

- Certifikace MDE

- 4K rozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160

- Umístění monitoru na samostatném pojízdném stojanu s bržděnými kolečky a možností jednoduchého nastavení a okamžité změny výšky monitoru

Plochý monitor - sekundární

- Barevný LCD nebo LED monitor

- Úhlopříčka minimálně 31“

- Certifikace MDE

- 4K rozlišení obrazu minimálně 4096 x 2160

- Umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni

Kamerová jednotka

- Kamerová jednotka pracující ve 4K rozlišení (minimálně 2160 řádků)

- Uložení minimálně 10 uživatelských přednastavení

- Aktivní řízení jasu připojeného zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole (řízení pomocí datového kabelu)

- Nastavení ovládání z kamerové hlavy (programovatelná tlačítka) nebo z jiného vybavení na věži (např. dotykový displej, klávesnice nebo čelní panel jednotky)

- Podporuje úzkopásmové zobrazování (nejnovější technické řešení, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, osvětluje objekt přes filtry úzkými výřezy části spektra, tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti)

Kamerová hlava

- 4K kamerová hlava (minimálně 2160 řádků)

- Ovládání ZOOMu (přiblížení) a ostření na kamerové hlavě

- Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru

- Minimálně 2 programovatelná tlačítka integrovaná na kamerové hlavě

- Automatické ostření „auto-focus“

- Podpora úzkopásmového zobrazení

- Autoklávovatelná v parním sterilizátoru na 134°C

Laparoskopická optika

- 4K optika tj. optika s vysokou čistotou vnitřních mezičočkových prostor nevytvářejících artefakty ve výsledném obraze

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 30°

- Autoklávovatelná

- Sterilizační kontejner pro každou optiku

- Světlovodný kabelu pro každou optiku, průměr min. 4,25mm., délka min. 3m

Zdroj světla

- Zdroj světla odpovídající xenonovému zdroji o výkonu alespoň 300W

- Plynulá regulace intenzity světla

- Intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou

- Ovládání světla přímo z kamerové hlavy

- Možnost univerzálního připojení světelných kabelů různých značek

- Jedním z pracovních režimů je funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování (nejnovější technické řešení, které lze kombinovat spolu se zvětšením obrazu při endoskopii, osvětluje objekt přes filtry úzkými výřezy části spektra, tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti) bez nutnosti použití kontrastní látky

Insuflační pumpa

- Volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu

- Automatické odsávání kouře řízené elektrochirurgickou jednotkou (při aktivaci elektrochirurgického režimu)

- Volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu

- Volitelná velikost insuflované dutiny a speciální režim pro insuflaci malých dutin

- Nejvyšší průtok minimálně 40 l/min

- Podpora napojení na vysokotlakou láhev a centrální rozvod

- Součástí budou 3 ks insuflačních hadic a datový kabel pro řízení odsávání

Oplachovací pumpa

- Oplachovací peristaltická pumpa

- Ochrana proti přetlakování

- Autoklávovatelné i jednorázové příslušenství

- Průtok v rozsahu alespoň 0-1,8 l/min

- Tlak alespoň do 400 mmHg

- Držák pro upevnění nebo umístění přímo na polici ve vozíku

- Obsahem dodávky budou resterilizovatelné hadicové sety (3 ks)

Odsávací pumpa

- Samostatná odsávací kompaktní elektrická jednotka

- Sací výkon minimálně 20 l/min

- Plynulé nastavení podtlaku

- Hodnota podtlaku monitorována vakuometrem.

- Nejvyšší podtlak alespoň 85 kPa

- Bezúdržbový provoz

- Držák pro upevnění nebo umístění přímo na polici ve vozíku

- Dodávka bude obsahovat odsávací láhev minimálně 2l včetně nosného elementu pro upevnění láhve na vozík, včetně víka a propojovací hadice k pumpě

- V odsávacím okruhu musí být zařazen sací antibakteriální filtr, jako součást dodávky

Multioborový elektrokoagulační generátor

- Elektrochirurgický generátor pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu

- Módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, gynekologická endoresekce ve fyziologickém roztoku)

- Výkonový rozsah minimálně 0-320W

- Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

- Připojení až 4 nástrojů současně (monopolárních a bipolárních)

- Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

- Ruční a nožní ovládání (s možností připojení nožního ovladače s programovatelným přiřazením)

- Nastavení a ovládání generátoru pomocí ovládacích prvků na předním panelu konzole

- Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji

- Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta

- Funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole

- Možnost pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání k bezpečnému zatavení cév až do velikosti 7mm

- Dodání nožních ovladačů 1 ks s jedním pedálem a 1 ks se dvěma pedály a kabelu pro odsávání kouře

Přístrojový vozík

- Vhodný pro umístění všech přístrojů sestavy

- Izolační transformátor

- 4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich bržděná

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky

- Držák infuzních vaků

- Lišta pro připevnění odpadní nádoby

- Manipulační madla

- Antistatická povrchová úprava