Ventilátory pro Krajskou zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Transportní ventilátor (Nemocnice Teplice, ARO)

- 8 ks	Plicní ventilátor (Nemocnice Teplice, Oddělení chirurgie a ARO)

- 1 ks	Plicní ventilátor pro děti do 10 kg (Nemocnice Teplice, Dětské lékařství)

- 3 ks	Plicní ventilátor pro ARO (Nemocnice Most, ARO)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Transportní ventilátor

- Transportní ventilační přístroj pro děti od 10kg i dospělé

- Ventilační režimy tlakově řízené a objemově řízené min. CMV, PS a SIMV

- Integrovaný displej pro zobrazení ventilační křivky a nastavených parametrů

- Nastavitelné parametry:

  - objem dechu od 50ml

  - tlak v dýchacích cestách

  - čistý O2 / mix O2 minimálně v rozsahu 40-100%

  - frekvence dýchání minimálně 2-60 /min

  - PEEP minimálně v rozsahu 0-20 mbar

  - Flowtrigger min. 3-15 l/min

- Monitoring hodnot:

  - MV

  - DF

  - VT

  - Vrcholný inspirační tlak (PIP)

- Ovládání otočnými ovladači nebo kombinací ovladačů a dotykové obrazovky

- Možnost neinvazivní ventilace maskou

- Napojení na medicinální kyslík i na tlakovou bombu O2

- Akustické i vizuální alarmy

- Hmotnost maximálně 6,5 kg

- Uchycení na lůžko při transportu i na eurolištu

- Automatická kompenzace okolního tlaku a teploty

- Napájení ze sítě i z interní baterie či pomocí jiné technologie

- Výdrž baterie při převozu minimálně 4 h

- Součástí dodávky musí být příslušenství pro plnou funkcionalitu přístroje minimálně však:

  - pacientský okruh, znovupoužitelný

  - nabíjecí baterie

  - senzor pro měření O2

  - PEEP senzor

- Testovací plíce v případě nutnosti jejího použití při uživatelské kontrole přístroje

- Provoz na 240V / 50Hz

Plicní ventilátor

- Ventilační parametry: ventilace dospělých pacientů a dětí, široká nabídka ventilačních režimů: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV ventilační režimy s garantovaným objemem, ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou, APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou,  BiLEVEL – ventilace na dvou tlakových hladinách, NIV – neinvazivní ventilace

- I: E dle měření plicní mechaniky pacienta, apnoe zálohová

- Kompenzace odporu endotracheální rourky

- Kompenzace leaku

- Sledování:

  - Objem

  - Průtok

  - Tlak v dýchacích cestách

- Objem - jednotlivý a minutový objem

- Tlak - PEEP/CPAP, peak, mean

- Čas - poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechové frekvence

- Průtok - inspirační a expirační špička

- Nastavitelný objem v rozsahu minimálně 20 – 2000 ml

- Nastavitelný inspirační tlak v rozsahu minimálně 3 – 95 cmH2O

- Nastavitelný PEPP v rozsahu minimálně 1 – 50 cmH2O

- Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu

- Monitorace plicní mechaniky – plicní poddajnost, rezistence, expirační časová konstanta, automatické měření, měření autopeep a inflekčních bodů

- Titrování optimálního PEEP na základě měření patolofyziologických změn plic

- Možnost budoucího rozšíření o kapnometrii

- Akustické a optické alarmy chybových stavů – alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnoe interval, koncentrace O2, vadná čidla

- Přehledná, barevná dotyková obrazovka minimálně 17“

- Ovládání režimů, parametrů a alarmů z více míst (minimálně 2 míst) přes dotykovou obrazovku

- Ovládání v českém jazyce

- Odnímatelný a pohyblivý ovládací panel s plně konfugurovatelným dotykovým displejem a otočným knoflíkem (ovladačem)

- Minimálně 3 stopy na obrazovce uživatelsky konfigurovatelné

- Připojení na rozvod medicinálních plynů 02

- Nezávislost na centrálním rozvodu vzduchu a kyslíku – vestavěná turbína

- Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz na minimálně 30 minut)

- Pojízdný vozík / podvozek pro přístroj

- Vestavěná nebulizace minimálně 8ml pro podávání léků

- Tepelný zvlhčovač s možností ovládání z obrazovky plicního ventilátoru

- Systém pro řízení tlaku v obturační manžetě (manuální a automatický) - možno řešit externím přístrojem

- Procedury: podání 100 % O2, odsávání, manuální ventilace, měření okluzního tlaku, Intrinsic PEEP, pozastavení inspirace a exspirace, poloautomatické odvykací režimy, index mělkého dýchání RSBI

- Možnost budoucího rozšíření SW o další funkce (minimálně měření SpO2, měření plicní mechaniky – ezofageální/ transpulmonální tlak, titrování optimálního dechového objemu na základě měření patolofyziologických změn plic)

- Příslušenství

  - 1 ks	Tlaková hadice na přívod kyslíku minimálně 4 metry

  - 1 ks	Tlaková hadice na přívod vzduchu minimálně 4 metry

  - 1 ks	Polohovatelný kloubový držák pacientského okruhu

Plicní ventilátor pro děti do 10 kg

- Plicní ventilátor pro novorozence a kojence

- Široká nabídka ventilačních režimů (minimálně CMV, SIMV, PCV, P-SIMV, spontánní ventilace s tlakovou podporou, NIV, VG)

- Hodnota středního tlaku (MAP) v rozmezí minimálně 5 – 50 cm H2O

- Nastavitelný poměr I:E od 1:1 do 1:3

- Nastavení PEEP min 0 - 30 cm H2O

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 5 - 50 cm H2O

- Nastavitelný dechový objem od 2 – 200 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 5-150 dechů/min

- Nastavitelný flow trigger minimálně 0,2-1 l/min

- Nastavitelný náběh tlaku

- Nastavení jak inspiračního, tak exspiračního kontinuálního průtoku

- Nastavitelný expirační trigger

- Automatická kompenzace poddajnosti okruhů nebo proximální měření tlaku u pacienta

- Nastavení O2: 21-100%

- Monitorace: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách

- Monitorace plicní mechaniky – minimálně rezistence, poddajnost,

- Integrovaná kapnometrie (Sidestream nebo Mainstream)

- Akustické a optické alarmy chybových stavů

- Integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji

- Automatická kalibrace O2 při uvedení přístroje do provozu

- Ovládání v českém jazyce

- Ovládání pomocí dotykového displeje

- Funkce StandBy

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů

- Vozík pro přístroj s držákem infuzních vaků, háky pro zavěšení hadic nebo kabelů a eurolištou

- Kompletní zvlhčovač (pro novorozence) ke každému kusu

- Zvlhčovač se servorežimem

  - Kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem

  - Automatické i manuální nastavení

  - Nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních při zachování stejné cílové teploty u pacienta

  - Nastavení vyhřívání expirační větve dýchacího okruhu bez vlivu na teplotu inspirační větve

  - Monitorace množství vody ve zvlhčovači

  - Alarmy min. nízké a vysoké hladiny vody

  - Manuální nastavení teploty dýchacího plynu minimálně od 28°C do 40°C

  - Držák

  - Teplotní sonda

  - 10 ks komora jednorázová

  - Kompletní příslušenství ke zvlhčovači, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta

- Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz) minimálně na 30min provozu v ceně nabídky

- Napájení 230 V/50 Hz

- Příslušenství:

  - 1 ks	Tlaková hadice na přívod kyslíku minimálně 4 metry

  - 1 ks	Tlaková hadice na přívod vzduchu minimálně 4 metry

  - 1 ks	Držák dýchacího okruhu

  - 10 ks	Pacientský okruh pro novorozence a malé děti

Plicní ventilátor pro ARO

- Ventilační parametry: ventilace dospělých pacientů a dětí, široká nabídka ventilačních režimů: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV ventilační režimy s garantovaným objemem, ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou, APRV, spontánní ventilace s tlakovou podporou,  BiLEVEL – ventilace na dvou tlakových hladinách, NIV – neinvazivní ventilace

- I: E dle měření plicní mechaniky pacienta, apnoe zálohová

- Kompenzace odporu endotracheální rourky

- Kompenzace leaku

- Sledování:

  - Objem

  - Průtok

  - Tlak v dýchacích cestách

- Objem - jednotlivý a minutový objem

- Tlak - PEEP/CPAP, peak, mean

- Čas - poměr I:E, inspirační čas, expirační čas, dechové frekvence

- Průtok - inspirační a expirační špička

- Nastavitelný objem v rozsahu minimálně 20 – 2000 ml

- Nastavitelný inspirační tlak v rozsahu minimálně 3 – 98 cmH2O

- Nastavitelný PEPP v rozsahu minimálně 1 – 50 cmH2O

- Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu

- Monitorace plicní mechaniky – plicní poddajnost, rezistence, expirační časová konstanta, automatické měření, měření autopeep a inflekčních bodů

- Měření jícnového tlaku k optimalizaci ventilace jako součást dodávky

- Titrování optimálního PEEP na základě měření patolofyziologických změn plic

- Best PEEP

- Kapnometrie součástí ventilátoru

- Akustické a optické alarmy chybových stavů – alespoň alarm nízkého a vysokého minutového objemu, nízké a vysoké frekvence, vysokého inspiračního tlaku, apnoe interval, koncentrace O2, vadná čidla

- Přehledná, barevná dotyková obrazovka minimálně 15“

- Ovládání režimů, parametrů a alarmů z více míst (minimálně 2 míst) přes dotykovou obrazovku

- Ovládání v českém jazyce

- Odnímatelný a pohyblivý ovládací panel s dotykovým displejem a otočným knoflíkem (ovladačem)

- Minimálně 3 stopy na obrazovce uživatelsky konfigurovatelné

- Připojení na rozvod medicinálních plynů 02

- Nezávislost na centrálním rozvodu vzduchu a kyslíku - vestavěná turbína

- Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz na minimálně 60 minut)

- Pojízdný vozík / podvozek pro přístroj

- Vestavěná nebulizace minimálně 8ml pro podávání léků

- Tepelný zvlhčovač s možností ovládání z obrazovky plicního ventilátoru (možno splnit i externím přístrojem)

- Systém pro řízení tlaku v obturační manžetě (manuální a automatický) - možno řešit externím přístrojem

- Procedury: podání 100 % O2, odsávání, manuální ventilace, měření okluzního tlaku, Intrinsic PEEP, pozastavení inspirace a exspirace, poloautomatické odvykací režimy, index mělkého dýchání RSBI

- Možnost budoucího rozšíření SW o další funkce (minimálně měření plicní mechaniky –transpulmonální tlak)

- Příslušenství

  - 1 ks	Tlaková hadice na přívod kyslíku minimálně 4 metry

  - 1 ks	Tlaková hadice na přívod vzduchu minimálně 4 metry

  - 1 ks	Polohovatelný kloubový držák pacientského okruhu