Aktivní antidekubitní systém

Popis:

Aktivní antidekubitní systém určený pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. stupně pro potřeby Kliniky anestezie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 20 ks	Aktivní antidekubitní systém

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Aktivní antidekubitní systém

- Aktivní antidekubitní matrace včetně kompresoru určené pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. stupně

- Plné použití s resuscitačními lůžky Multicare LE

  - Matrace musí správně přiléhat na lůžko

  - Matrace nesmí negativně ovlivňovat integrovanou váhu lůžka

  - Pacient nesmí být vlivem špatného uložení matrace na lůžku v nesprávné poloze, která by vedla ke zhoršení zdravotního stavu a ke vzniku dekubitů

  - Matrace nesmí negativně ovlivňovat funkčnost postranic lůžka

  - Matrace nesmí omezovat použití veškerého příslušenství k lůžku

- Rozměr matrace:

  - Délka minimálně 2050 mm, maximálně 2080 mm

  - Šířka minimálně 870 mm, maximálně 900 mm

  - Výška maximálně 230 mm

- Systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka

- Konstrukce bez integrované pěnové podložky (z důvodu snadnějšího skladování a mobility)

- Režimy:

  - Dynamický (terapeutický)

    - Nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut

    - Systém napodobuje fyziologické chování spícího člověka

  - Statický (pro vyšetření, zavádění katétrů) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu

  - Režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci)

- Plně automatický systém

- Systém automaticky udržuje zvolenou hodnotu tlaku bez ohledu na změny rozložení pacientovy hmotnosti nebo polohy

- Pravidelné přerušování působení tlaku v celách

- Samostatné ovládání cely pod hlavou (ovládat/vypustit)

- Samostatné ovládání cely pod patami (ovládat/vypustit)

- Automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při sezení pacienta

- Udržení tlaku bez kompresoru při transportu pacienta po dobu minimálně 12 hodin

- Minimálně dvě vrstvy cel

- Uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování

- Podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta

- Alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti

- Funkce rychlého vypouštění matrace pro kardiopulmonální resuscitaci

- Nosnost minimálně 250 kg

- Potah matrace:

  - Snadno snímatelný, zip po celém obvodu matrace

  - Paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra

- Součástí dodávky musí být kompresor ke každé nabízené antidekubitní matraci