Příloha č. 3b – Technická specifikace –

Část 2 - Transportní lůžko –

aktualizace dne 5. 12. 2019

Popis:

Transportní lůžko s vyšší nosností pro převoz obézních pacientů.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Transportní lůžko (Nemocnice Teplice, o.z., Oddělení neurologie)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka

- Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka

- Čtyřdílná ložná plocha minimálně 190x65 cm polohovatelná s posilováním (pomocí plynových pružin, apod.)

- Vnější šířka lůžka musí být v rozmezí i včetně od 76 cm do 87 cm

- Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a antitrendeleburgovy polohy minimálně 12°

- Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř, s ovládáním spuštění od hlavy i nohou pacienta

- Kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm + páté centrální aretovatelné a odpružené kolečko pro snadný transport a manipulaci

- Prostor pro bezpečné umístění tlakové lahve s kyslíkem, včetně možnosti jejího přichycení

- Po stranách univerzální držáky na drobné příslušenství, eurolišta za hlavou pacienta

- Možnost zavěšení ventilátoru Dräger Oxylog 3000 na lůžko

- Ochranná nárazová kolečka a lišty po celém obvodu lůžka

- Bezpečné pracovní zatížení minimálně 320 kg

- Integrovaná výsuvná/sklopná řídící madla u nohou pacienta (možnost využití madel pro tlačení lůžka výhodou)

- 2x integrovaný sklopný/výsuvný infuzní stojan u hlavy pacienta

- Matrace kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 10cm certifikovaná na 24 hodinový pobyt pacienta

- Sklápěcí stolek u nohou pacienta

- Veškeré příslušenství lůžka (stolek, madla, infuzní stojany, postranice) jsou do lůžka integrované a sklopné / zasunutelné do konstrukce lůžka. Odnímatelné prvky nejsou z důvodu bezpečnosti přípustné.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3b Technická specifikace pro část 2:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka

…………………………………………………….