# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem

„Přenosný ultrazvukový přístroj, Kardiochirurgické oddělení MNUL“

Popis:

Přenosný echokardiografický přístroj pro Kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Přístroj bude používán u pacientů na Kardiochirurgickém oddělení na JIP pooperačních lůžkách pro ultrazvukové vyšetření srdce, osrdečníku, plic, pohrudnic, břicha a cév.

Seznam požadovaných položek:

•	1 ks	Přenosný echokardiografický přístroj

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

•	Přenosný echokardiografický přístroj

•	Notebookový typ

•	Šířka ultrazvukového přístroje včetně vozíku maximálně 60 cm

•	LCD displej s minimální úhlopříčkou 15“

•	Hmotnost samostatného přístroje maximálně 10 kg

•	Pojízdný stojan určený pro transport přístroje, výškově nastavitelný

•	Jeden aktivní konektor na přenosném ultrazvukovém přístroji a minimálně tři aktivní konektory pro připojení sond na pojízdném vozíku

•	Přístroj musí být napájený z elektrické sítě 230 V / 50 Hz

•	Musí mít záložní zdroj energie pro provoz po dobu minimálně 30 minut při vyšetření bez elektrické sítě

•	HDD o kapacitě minimálně 300 GB

•	Archivace na HDD USB, PACS (LAN i WiFi připojení)

•	Archivace ve formátech JPEG, DICOM 3, AVI

•	Archivace obrazových dat v RAW formátu, s možností dodatečného zpracování dat na stávající externí pracovní stanici

•	B mód na základních i harmonických frekvencích

•	Harmonické (THI) zobrazení na všech sondách

•	M mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase

•	PW doppler včetně HRPF módu s možností automatického nastavení úhlové korekce

•	PW tkáňový doppler na všech kardiologických sondách

•	CW doppler na všech kardiologických sondách

•	Barevné mapování (CFM) na všech kardiologických sondách

•	Barevný tkáňový doppler na všech kardiologických sondách

•	Automatická optimalizace 2D obrazu a dopplerovského zobrazení

•	Kontinuální optimalizace obrazu

•	Nedopplerovské zobrazení krevního toku

•	Zobrazení redukující ultrazvukuvé speckle

•	Kompaudní zobrazení

•	Předdefinové presety minimálně pro kardiologické aplikace, vaskulární (včetně TCD) a abdominální, měkké části

•	Základní softwarové vybavení pro vyšetření cév, břišní dutiny a srdce

•	Umožnění vytvářet a ukládat presety

•	Měření v živém i zmraženém obraze

•	Možnost budoucího upgradu:

o	Barevné offline parametrické zobrazení nedopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) použitím metody speckle tracking, možnost zobrazení ve formě křivek

o	Barevné offline parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování, možnost zobrazení ve formě křivek

o	SW pro zátěžovou echokardiografii

o	SW/HW pro 4D zobrazení pomocí TEE sondy

o	SW/HW pro použití ICE

•	Přístroj musí umožnit připojení stávajících jícnových ultrazvukových sond na pracovišti (výrobce Philips Ultrasound System, typ x7-2t)

•	Pokud přístroj nebude disponovat možností připojení stávajících jícnových sond musí být dodán 1ks nové matrixové jícnové sondy s monokrystalickou technologií, s frekvenčním rozsahem minimálně 2 – 7 MHz

•	Sondové vybavení

o	Součástí dodávky musí být tzv. bezpinové „pinless“ sondy

o	Všechny sondy nabízené uchazečem musí být plně elektronické

o	Přístroj musí umožňovat připojení matrixových sond s více jak 2000 elementy

o	1 ks	konvexní sonda s monokrystalovou technologií pro abdominální vyšetření, s frekvenčním rozsahem minimálně 1 – 5 MHz, pro zobrazení pomocí kontrastních látek, maximální velikost výseče minimálně 70°

o	1 ks	sektorová sonda s monokrystalickou technologií, s frekvenčním rozsahem 1 – 5 MHz, použitelná pro zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HRPF, CW, TVI a SRI)

o	1 ks	lineární sonda, s frekvenčním rozsahem 4 – 12 MHz

Další a zvláštní požadavky:

1)	Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

2)	Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

a)	Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

b)	Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

c)	Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

d)	Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

i)	ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

ii)	ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

iii)	ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

iv)	ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

v)	ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

e)	LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

f)	Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

g)	Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

i)	Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

ii)	Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

iii)	Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

h)	Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….