# Příloha č. 3 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem „Ultra-širokoúhlá fundus kamera“

Popis:

Sítnicová kamera bude sloužit především pro pacienty s diabetickou retinopatií, glaukomem, angiopatií apod.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Fundus kamera

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ultra - širokoúhlá fundus kamera

- Optické rozlišení minimálně 7,3 um

- Skutečné barvy: systém disponuje širokým rozsahem vlnových délek s plynulým přechodem od 435nm do 640nm viz. Zdroj osvětlení.

- Modrá a zelená autofluorescence

- Automatická optimalizace a vyvážení jasu jednotlivých snímku v sekvenci snímků angiogramu při zachování změn v signálu.

- Automatická lokalizace papily optického nervu pro precizní kontrolu fixace

- Autofokus vč. možnosti přesné fokusace na specifickou oblast zájmu definovanou uživatelem skrze dotykovou obrazovku

- Pohyblivá hlava kamery

- Opěrka čela a brady

- Zdroj osvětlení

  - červená LED 585-640 nm

  - zelená LED 500-585 nm

  - modrá LED 435-500 nm

  - infračervená laser dioda 785 nm

- Úhel snímání

  - minimálně 133° jeden snímek

  - minimálně 200° dva snímky (automatická montáž)

  - až 267° (montáž až 6 snímků)

- Režimy snímání

  - barevný snímek „True Color“ (oddělené barevné kanály červené, zelené a modré barvy složené do barevného snímku)

  - Fluoresceinová angiografie

  - ICG Angiografie

  - zelená autofluorescence

  - modrá autofluorescence

  - infračervený snímek oka

  - snímek předního segmentu oka

  - stereo snímky

- Optické rozlišení 7,3 um

- Minimální velikost zorničky 2,5 mm

- Pracovní vzdálenost oka a snímací čočky minimálně 25 mm

- Kompenzace ametropie -24D až +20D

- Automatické funkce

  - auto fokus

  - automatická úroveň intenzity blesku

  - auto montáž

  - automatická detekce pravého nebo levého oka

- Rychlost snímání

  - „live“ IR přehledový snímek 10snímků/s

  - sítnice <0,2s

- Řídící pracovní stanice

  - monitor minimálně 22“ full HD dotykový monitor, rozlišení 1920x1080

  - procesor: Intel minimálně 6. generace Core i5

  - paměť: minimálně 32 GB RAM

  - hard disk: minimálně 1 TB (minimálně 100 000 snímků)

  - operační systém: Windows 10

  - vstupy/výstupy

    - 3x USB 3.0

    - 2x RS 232

    - 1GB Ethernet Port

    - 1x HDMI

  - formát snímků: DICOM, JPG, TIFF, JPG2000, PNG

  - formát protokolů: PDF a ePDF

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….