# Příloha č. 3 Technická specifikace

Myčky podložních mís pro Krajskou zdravotní, a.s.

Část 1

Popis:

Myčka podložních mís pro Oddělení následné péče Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.

Požadované minimální technické požadavky:

- Samostatně stojící mycí automat

- Materiál opláštění i vnitřní kabiny z nerezu

- Mycí komora je z 1 ks hlubokotažné oceli

- Jednodveřový přístroj

- K mytí a dezinfekci podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel

- Minimálně 1 mísa a 1 láhev zároveň

- Možnost přizpůsobení držáku všem typům podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel

- Musí umožnit úpravu programu dle přání zákazníka

- Elektronické ovládání minimálně 13 trysek

- Objem mycí komory minimálně 64 litrů

- Splňující požadavky EN ISO 15883-1/3

- Hlučnost maximálně 58dB

- Teplota teplé vody maximálně 60 °C

- Napojení odpadu do podlahy

- Krátký program	maximálně 9 minut

- Standardní program maximálně 10 minut

- Intenzivní program maximálně 12 minut

- Napětí 230 V či 380 V

- Příslušenství:

  - Držák na podložní mísy a na láhve

- Záruka minimálně 24 měsíců

- Prostor pro instalaci myčky (maximální vnější rozměry myčky) je (šířka x hloubka): 87,5 cm x 58 cm

- Součástí cenové nabídky musí být ekologická likvidace stávající myčky (Meiko KD 20.1 AP) včetně vystavení protokolu o ekologické likvidaci

Část 2

Popis:

Myčka podložních mís pro rehabilitační oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Krajské zdravotní, a.s. Myčka podložních mís k mytí a dezinfekci podložních mís nebo nádob do WC křesel a bažantů.

Požadované minimální technické požadavky:

- Myčka podložních mís

- Samostatně stojící mycí automat

- Materiál opláštění i vnitřní kabiny z nerezu

- Jednodveřový přístroj

- K mytí a dezinfekci podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel

- Minimálně 1 mísa a 1 lahev zároveň

- Možnost přizpůsobení držáku všem typům podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel

- Termická dezinfekce díky zabudovanému parnímu vyvíječi

- Elektronické ovládání trysek

- Splňující požadavky EN ISO 15883-1/3

- Hlučnost maximálně 58dB

- Teplota teplé vody maximálně 60 °C

- Napojení odpadu do zadní stěny

- Krátký program	maximálně 9 minut

- Standardní program maximálně 10 minut

- Intenzivní program maximálně 12 minut

- Připojení odpadu a přívodu vody přes podomítkovou uzávěrku HL-405, DN40/30

- Připojení el. energie na 230 V AC

- Příslušenství:

- Držák na podložní mísy a na láhve

Další a zvláštní požadavky pro část 1 a 2:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k tomuto poptávkovému řízení.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ………………………………	dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis