# Příloha č. 3 Technická specifikace

„Monitor vitálních funkcí pro Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. -  Nemocnice Most, o.z. II.“

Popis:

Monitor vitálních funkcí pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Most o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Monitor vitálních funkcí

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Pacientský monitor kompaktní, přenosný, vhodný pro péči o pacienty

- Dotykový, barevný displej (LED podsvícení) pro zobrazení monitorace a parametrů s úhlopříčkou minimálně 12“

- Provoz na baterie minimálně 120 minut

- Zobrazení měřených parametrů s minitrendy, mód obrazovky s velkými čísly, náhled jiného lůžka

- Na displeji konfigurovatelná "tlačítka" rychlé volby pro nejčastěji používané funkce

- Napájení ze sítě (230 V/50 Hz)

- Monitorovaní:

  - EKG 3/5 svodové monitorované tři-žilovým kabelem, možnost využití pěti-žilového kabelu, odolnost před defibrilací (360 J) typ CF a to pro všechny monitorované parametry, analýza arytmií a ST

  - SpO2 v rozsahu 0 - 100 % s rozlišením maximálně 1 %, PI, simulace NIBP pro možnost měření SpO2 a NIBP na jedné ruce

  - Respirace v rozsahu 0 - 120 rpm s rozlišením 1 rpm

  - Srdeční frekvence v rozsahu 20 - 250 bpm s rozlišením 1 bpm

  - NIBP systém měření s režimy manuálního a automatického měření tlaku

  - IBP dvoukanálové integrované ve všech monitorech, funkce overlap - přepisování křivek

  - Teplota v rozsahu 10 - 45°C s rozlišením maximálně 0,1°C

- Opticko – akustické alarmy s možností nastavení mezí u požadovaných parametrů a s viditelností indikátoru alarmů ze všech úhlů, nastavitelnost a dělení alarmů dle jejich priority minimálně ve 3 úrovních a dělení na alarmy vitálních funkcí a technické, funkce tzv. AUTOLIMITŮ

- Zobrazení měřených parametrů numerickými údaji i pomocí křivek

- Ukládání dat - minimálně 72 hodin grafických a tabulkových trendů v intervalu minimálně 1 minuty u všech požadovaných parametrů, minimálně 100 alarmových událostí a 100 událostí arytmií s přidruženou křivkou, 1000 měření NIBP

- Uživatelský software a ovládání v českém jazyce

- Hmotnost monitoru včetně baterie maximálně 6 kg

- Konektivita minimálně RJ 45, USB

- Pracovní režim monitoru - monitorovací mód, noční mód, privátní mód, stand-by mód

- Monitor s madlem pro snadnou manipulaci

- Ekologický systém pasivního chlazení monitoru bez použití větráku

- Instalace monitoru na vozík, který musí být součástí dodávky

- Součástí dodávky musí být základní příslušenství pro dospělé pacienty pro všechny požadované parametry nezbytné pro jejich provoz

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 3 Technická specifikace:

V ………………………………	dne ………………

Za společnost:

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis