# Technická specifikace

**Rozšiřující modul pro sušící skříně**

**Popis:**

Rozšiřující modul pro sušící skříně pro Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

**Seznam požadovaných položek:**

* 1 ks………………Rozšiřující modul pro sušící skříně

**Požadované minimální technické a uživatelské parametry:**

**Rozšiřující modul pro sušící skříně**

* Modul musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně kompatibilní se sušící skříní EDC plus
* Určen na sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru, bez nutnosti následné redezinfekce
* Pevný závěsný systém na vertikální zavěšení minimálně 8 endoskopů
* Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku maximálně 0,5 bar
* Nastavitelná doba sušení
* Možnost následného skladování po dobu minimálně 160 hodin
* Vnější sušení endoskopů vzduchem pokojové teploty bez použití přídavného topného systému, přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr
* Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu RF ID
* Validovatelné skladování, které vyhoví požadavkům hygieny
* Zařízení je konstruováno, aby splňovalo normu EN 16442.
* Externí zdroj tlakového vzduchu
* Průtok vzduchu maximálně 100 l/min
* Rosný bod - 43°C
* Filtr hepa 0,3µ/99,97 DOP
* Napájecí napětí 230 V
* Maximální spotřeba 250 W
* Výška maximálně 2130 mm
* Šířka maximálně 1100 mm
* Hloubka maximálně 470 mm
* Objem komory maximálně 0,65 m³
* Hmotnost maximálně 200 kg

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akceptace dokumentu Příloha č. 2 Technická specifikace:

V ……………………………… dne ………………

Za společnost:

 ………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis