Specializované resuscitační výhřevné lůžko

Popis:

Novorozenecké resuscitační lůžko pro péči o novorozence k plynulejšímu kardiovaskulárnímu přechodu se zachováním placentární transfuze.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Specializované resuscitační výhřevné lůžko

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Specializované resuscitační výhřevné lůžko

- mobilní základna, 4 kolečka s brzdou

- malý půdorys umožňující umístění v bezprostřední blízkosti rodičky, podvozek max. 64 cm x 65 cm

- výška matrace el. nastavitelná nožním ovladačem

- rozsah nastavení výšky matrace minimálně 40cm z porodní výšky do resuscitační výšky minimálně 120 cm

- nízká hmotnost pro snadnou manipulaci, maximálně 30kg

- prostor pro novorozence kónického tvaru s rozšířením v hlavové části

- integrované el. zásuvky 230 V pro přídavné příslušenství

- bez horního nebo bočního tepelného zářiče pro zcela neomezený přístup k lůžku ze 4 stran

- vestavěný časovač s akustickým signálem po 1, 2 a 3 minutách, funkční i bez připojení ke zdroji el. energie 230 V

- minimálně 2 eurolišty/medilišty a kotevní bod pro nosič příslušenství

- integrované držáky tlakových lahví pro vzduch a kyslík minimálně pro lahev 1x 2 litry vzduch a 1x 2 litry kyslík

- košík na materiál

- hygienický jednorázový návlek na kompletní lůžko pro zrychlení přípravy před dalším použitím

Vyhřívaná matrace

- matrace s aktivním vyhříváním

- ovládací jednotka matrace s barevným dotykovým displejem

- rozsah nastavení teploty 25-40°C s krokem po 1°C

- možnost připojení minimálně 3 matrací/přikrývek k jedné ovládací jednotce s nezávislým nastavením teploty pro jednotlivé matrace/přikrývky

- alarmy ve 3 stupních priority

- záložní akumulátor na minimálně 20 minut provozu

- možnost monitorování kožní teploty se zobrazením teploty na barevném dotykovém displeji ovládací jednotky matrace jako volitelná funkce

Příslušenství pro resuscitaci

- odsávací jednotka

- směšovač vzduch/kyslík s odkalovačem minimálně na vstupu tlakového vzduchu

- držák resuscitátoru

- T-resuscitátor s precizním nastavením PIP i PEEP a bezpečným fixně přednastaveným pojistným přetlakovým ventilem na 30 cm H2O. Určený k resuscitaci s maskou i nasální resuscitaci/stabilizaci pomocí kanylek/nostrilek (nasálních aplikátorů) obecně známých jako Infant Flow. Umožňující plynulé nastavení CPAP úrovně k podávání nCPAP pomocí kanylek/nostrilek (nasálních aplikátorů) obecně známých jako Infant Flow. Kompaktní rozměry maximálně 20x10x10 cm, nízká hmotnost max. 0,5 kg pro snadnou manipulaci a použití jako bezpečnou náhradu za samorozpínací vak