### Monitory životních funkcí k resuscitačním vyhřívaným lůžkům

Popis:

Monitory životních funkcí pro Neonatologickou kliniku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Krajské zdravotní, a.s.

Seznam požadovaných položek:

- 5 ks	Monitory životních funkcí, Neonatologická klinika, MNUL, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Barevný LCD displej pro zobrazení monitorace a parametrů s úhlopříčkou minimálně 7“ určený pro novorozenecké pacienty

- Zobrazení minimálně 6 křivek současně na displeji

- Světelné a zvukové alarmy s nastavitelnou intenzitou

- Nastavitelné horní i dolní limity alarmů

- Minimálně 3 úrovně alarmů pro akustickou detekci překročení nastavených limitních stavů

- Paměť minimálně 2 hodiny s minimálně 10s rozlišením pro všechny sledované parametry s grafickými a tabelárními trendy

- Specifické softwarové vybavení pro monitorování novorozenců všech hmotnostních kategorií (500 g a výše)

- Uživatelské rozhraní v českém jazyce

- Napájení ze sítě (230V/50 Hz) i  na baterii

- Nabíjecí baterie součástí nabídky

- Výdrž baterie minimálně 3 hodiny

- Připevnění k výhřevnému lůžku – závěsné nebo připevněné na tyč popřípadě na eurolištu včetně dodání všech potřebných komponent k připevnění

- Musí být připevnitelný i k porodním lůžkům Linet AVE a AVE2 pro případ probíhání bondingu

- Musí být vhodný pro sledování životních funkcí také při transportu pacienta

- Řešení vhodné pro transport - hmotnost maximálně 6 kg

- Technologie filtrace pohybových artefaktů

- Musí umožnit pokračování monitorace přepojením modulu/monitoru na stávající monitor anesteziologického přístroje (GE Carescape B850) při akutním operačním výkonu bez nutnosti přepojování pacientských senzorů a bez ztráty dat

- Musí umožnit budoucí připojení ke stávající centrální monitorovací stanici GE Carescape včetně potřebných licencí pro komunikaci mezi monitorem a centrálou

- Monitorované parametry:

  - 3 svodové EKG, musí umět zobrazit dva libovolné svody

  - SpO2 - technologie Masimo

  - teplota pacienta

  - 2 monitory musí umožnit screening vrozených vad srdce, tzn. měření dvou kanálů SpO2 najednou se zobrazením na displeji (preduktální a postduktální SpO2)

- Rozsah měření SpO2 minimálně od 1% do 100%

- Rozsah měření pulzní frekvence minimálně od 30 do 240 tepů/minutu

- Příslušenství ke každému monitoru určené pro novorozence o hmotnosti 500 g a výše:

  - minimálně 20 kusů adhezivních EKG elektrod

  - 1 kus propojovacího kabelu pro připojení EKG elektrod k monitoru

  - minimálně 10 kusů čidel pro měření SpO2

  - 1 kus propojovacího kabelu pro připojení SpO2 čidel k monitoru

  - minimálně 10 kusů teplotních čidel

  - 1 kus propojovacího kabelu pro připojení teplotních čidel k monitoru

  - další příslušenství nutné k uvedení monitoru do provozu a ke splnění účelu použití