Technická specifikace –

Část 1 - Monitorovací systémy pro ARO oddělení, chirurgii JIP a dospávací pokoj a anesteziologické přístroje vč. monitorů vitálních funkcí pro oddělení COS pro Nemocnici Teplice, o.z.

Popis:

Monitory vitálních funkcí včetně modulů musí být plně kompatibilní a navázány na vybavení nových operačních sálů, musí být kompatibilní se stávajícím systémem pro vzdálený náhled (Mobile Care Viewer – výrobce GE Healthcare) a kompatibilita se stávajícím HL7 serverem a jeho funkcionalitami (výrobce GE Healtcare). Celý systém je založen na 100 % HW i SW kompatibilitě všech požadovaných klinických subsystémů a jejich prvků a na kontinuitě sběru, vyhodnocování, předávání a archivace klinických (naměřených) dat. Požadované multiparametrické moduly u anesteziologických monitorů vitálních funkcí musí být přenositelné a připojitelné ke všem požadovaným monitorům na dospávacím pokoji. Požadované multiparametrické moduly na ARO oddělení a Chirurgickém JIPu musí být přenositelné a připojitelné ke všem požadovaným monitorům na těchto odděleních.

Seznam požadovaných položek:

Systém č.1 – Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Teplice, o.z.

- 7 ks	Monitor vitálních funkcí nejvyšší výbavy

- 8 ks	Multiparametrický modul bez displeje

- 1 ks	Centrální monitorovací systém

- 1ks	Transportní monitor vitálních funkcí

- Příslušenství ke každému monitoru/modulu

Systém č.2 – Chirurgický JIP, Nemocnice Teplice, o.z.

- 3 ks	Monitor vitálních funkcí nejvyšší výbavy

- 7 ks	Monitor vitálních funkcí

- 11 ks	Multiparametrický modul bez displeje

- 1 ks	Centrální monitorovací systém

- 1 ks	Transportní monitor vitálních funkcí

- Příslušenství ke každému monitoru/modulu

Systém č.3 – Dospávací pokoj, Nemocnice Teplice, o.z.

- 6 ks	Monitor vitálních funkcí

- 10 ks	Multiparametrický modul

- 1 ks	Centrální monitorovací systém

- Příslušenství ke každému monitoru/modulu

Systém č.4 – Podpůrný HW a SW pro výše uvedené monitorovací systémy, Nemocnice Teplice, o.z.

- Systém vzdáleného přístupu k monitorům životních funkcí

- Systém propojení monitorů životních funkcí s informačním systémem nemocnice

Systém č.5 – Rozšiřující moduly pro všechny monitory životních funkcí

- 15 ks	Rozšiřující moduly pro kontinuální měření hemodynamických parametrů (PICCO), parametrů BIS a CO2, srdečního výdeje a SvO2 (uveden celkový počet požadovaných rozšiřujících modulů)

Systém č.6 – Anesteziologické přístroje včetně monitorů vitálních funkcí, Nemocnice Teplice, o.z.

- 4 ks	Anesteziologický přístroj s monitorem vitálních funkcí

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Systém č.1 a č.2 - Monitor vitálních funkcí nejvyšší výbavy

- Plochý barevný dotykový displej minimálně 19“ třídy medical grade

- Minimálně 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na displeji

- Automatická detekce snímaných parametrů

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- Minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce

- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 72 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě

- Modulový box pro umístění minimálně 5 dalších zásuvných modulů

- Možnost použití zásuvného modulu kapnometrie/kapnografie se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu měření hloubky anestezie/sedace ze signálu EEG (BIS, atd.) se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu PiCCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů od připojení pacienta 72 hodin

- Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrální stanicí

- Návaznost na systém pro vzdálený náhled (Mobile Care Viewer – výrobce GE Healthcare) a kompatibilita se stávajícím HL7 serverem a jeho funkcionalitami (výrobce GE Healtcare).

- Propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru

- Vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW– komunikace se stávajícím Mobile Care Serverem (výrobce GE Healthcare)

- Tisk na laserovou tiskárnu připojenou jak k monitoru, tak i k centrální stanici

- Minimálně 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů

- Držáky pro upevnění monitorů u lůžka – displej monitoru vitálních funkcí umístěný na max. dvouramenném držáku umožňující pohyb do všech stran a nahoru a dolu, monitor vitálních funkcí bude umístěn na poličce

- Ovládání monitorů v českém jazyce

- Česká klávesnice

- Identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čarových kódu

- Připravenost pro budoucí integraci do PDMS (Patient Data Management System) pomocí stávající již přítomné technické infrastruktury (gateway server), případně poskytnutí vlastního řešení v rámci zakázky

- Požadované měřené parametry:

  - Monitorace EKG z 5 nebo 12 svodů s interpretací, detekce arytmií včetně fibrilace síní, ST analýza, respirační frekvence

  - 4x invazivní tlak– je možné zajistit dodáním rozšiřujícího modulu

  - Neinvazivní tlak - NIBP

  - SpO2 Masimo

  - 2x teplota

  - Měření hloubky anestezie a sedace (technologie BIS)

  - Měření kapnometrie – EtCO2

  - Měření kontinuálního srdečního výdeje a analýzou tepové křivky (PICCO)

  - Měření hemodynamických parametrů – srdečního výdeje transpulmonální termodilucí a SvO2

Systém č.2 a č.3 – Monitor vitálních funkcí

- Integrovaný barevný displej minimálně 12“ s dotykovým ovládáním

- Minimálně 6 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na displeji

- Automatická detekce snímaných parametrů

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- Minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce

- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 72 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě

- Modulový box pro umístění minimálně 1 dalšího zásuvného modulu

- Možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu 4-kanálového EEG se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru (zadavatel neakceptuje splnění tohoto parametru technologií BIS nebo Entropy)

- Možnost použití zásuvného modulu měření hloubky anestezie ze signálu EEG (BIS,.) se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu PICCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů od připojení pacienta 72 hodin

- Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrálními stanicemi v rámci systému

- Návaznost na systém pro vzdálený náhled (Mobile Care Viewer – výrobce GE Healthcare) a kompatibilita se stávajícím HL7 serverem a jeho funkcionalitami (výrobce GE Healtcare).

- Propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru

- Vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW– komunikace se stávajícím Mobile Care Serverem (výrobce GE Healthcare)

- Vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW

- Tisk na laserovou tiskárnu připojenou jak k monitoru tak i k centrální stanici

- Minimálně 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů

- Ovládání monitorů v českém jazyce

- Česká klávesnice

- Identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čarových kódu

- Připravenost pro budoucí integraci do PDMS (Patient Data Management System) pomocí stávající již přítomné technické infrastruktury (gateway server), případně poskytnutí vlastního řešení v rámci zakázky

Systém č.1 a č.2 – Multiparametrický modul bez displeje

- Přenositelný multiparametrický modul pro sledování životních funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, 4x IBP, srdeční výdej)

- Přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru v rámci oddělení ARO a Chirurgický JIP bez přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta, a to i v případě přesunu modulu z lůžkového do převozního monitoru bez nutnosti nulování invazivních tlaků

- EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a se stanovením QT/QTc

- Snímání 12-kanálového EKG z 10 svodů s interpretací (je akceptovatelné řešení vyžadující připojení k centrálnímu monitoru)

- Automatická analýza, záznam a tisk arytmií (minimálně asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.)

- Stanovení respirační frekvence impedanční metodou

- Měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst technologií Masimo

- Měření neinvazívního tlaku oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety

- Stanovení srdečního výdeje termodiluční metodou s výpočtem hemodynamických a ventilačních parametrů

- Zabudovaná kalkulačka pro výpočet dávkování léčiv – zabudovaná buďto v modulu nebo v monitoru

- Měření minimálně 2 teplot (rektální/jícnové a povrchové)

- Snímání minimálně 4 invazívních tlaků

- Analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

- Hmotnost modulu pod 2,5 kg

- Doba autonomního provozu multiparametrického modulu pro sledování vitálních funkcí pacienta po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším monitorem) minimálně 3 hod.

Systém č.3 - Multiparametrický modul

- Integrovaná barevná dotyková obrazovka velikosti alespoň 7 palců a s možností zobrazení až 4 křivek současně

- Přenositelný multiparametrický modul, který musí být použitelný v kterémkoliv z požadovaných monitorů vitálních funkcí

- Provoz na uživatelsky vyměnitelný bateriový zdroj minimálně po dobu 5 hodin

- Odolnost proti pádu z výšky pacientského lůžka

- Přístroj musí umožnit připojení minimálně 7 vstupů současně:

  - elektrokardiogram (5 a 10 svodů)

  - 2 invazivní tlaky - IBP

  - saturace periferní krve kyslíkem (SpO2 Masimo)

  - 2 teplotní čidla

  - Neinvazivní tlak – NIBP

  - Měření kapnometrie – EtCO2

- Váha přístroje maximálně 2 kg včetně baterie

- Umístění modulu na rameno na pravou nebo levou stranu přístroje

- Dokovací stanice pro modul včetně držáku, který by měl být umístěn na svislé tyči u poličky

Systém č.1, č.2 a č.3 - Centrální monitorovací systém

- Připojení až 10 monitorů

- Obousměrná komunikace s připojenými monitory

- Režim sledování minimálně 10 pacientů a současně sledování minimálně 4 křivek u každého z nich na jedné obrazovce i odděleně na dvou obrazovkách

- Zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů

- Grafické a numerické trendy 72 hod.

- Archivace, zobrazení a tisk kompletních křivek za posledních 72 hodin

- Režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů atd.)

- Uživatelské rozhraní v ČJ

- Ovládaní klávesnicí a myší

- 2 ploché displeje o úhlopříčce minimálně 19“

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu

- Identifikace pacienta na základě seznamu, který si centrální monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – komunikace se stávajícím HW a SW vybavením (výrobce GE Healthcare)

- Záložní zdroj napájení (UPS) po dobu minimálně 30 minut

Systém č.1 a č.2 - Transportní monitor vitálních funkcí

- Transportní monitor se zabudovaným úchytem na přenášení a s možností provozu na zabudovaný akumulátor

- Integrovaný barevný displej min 12“ s dotykovým ovládáním

- Minimálně 6 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na displeji

- Automatická detekce snímaných parametrů

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti

- Minimálně 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce

- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 72 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě

- Modulový box pro umístění minimálně 1 dalšího zásuvného modulu

- Možnost použití zásuvného modulu CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu 4-kanálového EEG se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru (zadavatel neakceptuje splnění tohoto parametru technologií BIS nebo Entropy)

- Možnost použití zásuvného modulu měření hloubky anestezie ze signálu EEG (BIS) se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Možnost použití zásuvného modulu PICCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru

- Přeložení/převoz pacienta v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů od připojení pacienta 72 hodin

- Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrálními stanicemi v rámci systému

- Propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru

- Vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW

- Návaznost na systém pro vzdálený náhled (Mobile Care Viewer – výrobce GE Healthcare) a kompatibilita se stávajícím HL7 serverem a jeho funkcionalitami (výrobce GE Healtcare).

- Vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW– komunikace se stávajícím Mobile Care Serverem (výrobce GE Healthcare)

- Tisk na laserovou tiskárnu připojenou jak k monitoru, tak i k centrální stanici

- Minimálně 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů

- Ovládání monitorů v českém jazyce

- Česká klávesnice

- Identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky nebo pomocí čtečky čarových kódu

- Musí umožnit připojení a obousměrnou komunikaci požadovanými multiparametrickými přenosnými moduly bez displeje

Systém č.4 – Podpůrný HW a SW pro výše uvedené monitorovací systémy

Systém vzdáleného přístupu k monitorům životních funkcí

- Součástí dodávky musí být případný HW a SW pro vzdálený přístup k datům v monitorech životních funkcí splňující následující minimální požadavky:

  - Dodávka komplexního řešení serverového hardware i software umožňující náhled na pacientské monitory v reálném (pseudo-reálném) čase. Systém umožní náhled na obrazovku libovolného vybraného pacientského monitoru prostřednictvím počítačové sítě ethernet LAN s IP protokolem prostřednictvím autentizovaného webového přístupu z libovolného přípojného datového místa nemocniční sítě

  - Veškeré nutné licence jsou součástí dodávky a budou zakoupeny pro zadavatele

  - Náhledová rozhraní nemají charakter zdravotnického systému

  - Autentizace k informačnímu systému bude provedena prostřednictvím LDAP protokolu nebo využití dalších můstků a rozhraní

  - Zadavatel poskytne pro autentizaci stávající LDAP rozhraní

  - Licence klienta minimálně 10 x

  - Je možné využít stávající řešení od výrobce GE Healtcare – Mobile Care server + minimálně 10x licence klienta pro nahlížení

Systém propojení monitorů životních funkcí s informačním systémem nemocnice

- Součástí dodávky musí být systém SW a HW prostředků k propojení monitorovacího systému s informačním systémem nemocnice splňující níže uvedené požadavky:

  - Dodané pacientské monitorovací systémy (lůžkové pacientské monitory, centrální monitorovací stanice) disponují schopností budoucí integrace do nadstavby klinického informačního subsystému prostřednictvím počítačové sítě LAN zadavatele, a dále do již vybudovaného nemocničního informačního systému, s datovou komunikací a datovým výstupem pod protokolem HL7, zejména s ohledem na moduly pořizování zdravotnické dokumentace pacienta a jejího doplňování o datové a grafické průběhy monitorace životních funkcí pacienta.

  - Součástí dodávky je rozhraní komunikačního standardu HL7. Toto rozhraní umožní přenos měřených údajů v datové podobě a to včetně rozhraní (funkce) obousměrného ADT (příjem/propuštění/transport pacienta) pro připojení pacientských monitorovacích systémů (lůžkové pacientské monitory připojené na pacientskou monitorovací centrálu) do nemocničního informačního systému. Komunikace bude probíhat po počítačové síti typu Ethernet. Součástí dodávky bude veškerý potřebný hardware a software a všechny potřebné časově neomezené licence.

  - Součástí dodávky je detailní popis dodaného komunikačního protokolu HL7 (manuál připojení)

  - Je možné využít stávající řešení od výrobce GE Healtcare – GateWay server

Příslušenství dle konkrétního parametru každého monitoru/modulu:

- Příslušenství pro měření EKG z 5 svodů

- Příslušenství pro měření EKG z 10 svodů

- Příslušenství pro měření 4x invazivních tlaků

- Znovupoužitelný senzor pro měření SpO2 – Masimo pro dospělé pacienty

- Příslušenství pro měření teploty (jícnové, rektální, povrchové čidlo)

- Manžety pro měření NIBP pro dospělé pacienty minimálně ve 3 velikostech (pro opakované použití)

- Příslušenství pro měření parametrů z modulu PICCO

- Příslušenství pro měření parametrů z modulu pro vypočítání srdečního výdeje a SvO2

- Příslušenství pro měření CO2 ze zásuvného modulu do monitoru

- Příslušenství pro měření hloubky anestezie

- Čtečka čárových kódů

Systém č.5 – Rozšiřující moduly pro všechny monitory vitálních funkcí

- Použitelné pro všechny specifikované monitory životních funkcí

- 2 ks modul pro měření kontinuálního srdečního výdeje a analýzou tepové křivky (PICCO)

- 1 ks modul pro měření srdečního výdeje a SvO2

  - invazivní srdeční výdej termodiluční bolusovou metodou

  - invazivní saturace krve kyslíkem ve smíšené venózní krvi

- 10 ks modul pro měření kapnometrie - CO2

  - koncentrace CO2 ve vydechované směsi „sidestream“ nebo „microstream“ způsobem

- 1 ks modul 4-kanálového EEG se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru (zadavatel neakceptuje splnění tohoto parametru technologií BIS nebo Entropy)

- 1 ks modulů pro měření metabolizmu pacienta

  - Měření výdeje CO2 a spotřeby O2

  - Stanovení RQ

  - Stanovení EE

  - Měření a zobrazení spirometrie

Systém č.6 – Anesteziologické přístroje včetně monitoru vitálních funkcí

Anesteziologický přístroj

- Pojízdný přístroj s hlavní psací deskou a minimálně 2 zásuvkami na materiál

- Integrované osvětlení pracovní plochy

- Uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce

- Záložní napájení celého přístroje minimálně na 60 minut

- Hmotnost celého přístroje do 250 kg

- Aretace pohybu celé sestavy centrální brzdou

- Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný)

- směšovač plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) se systémem zamezujícím podání hypoxické směsi (tj. směsi s podílem kyslíku 20 a méně procent) a zobrazením průtokoměrů na obrazovce ventilátoru

- Plynulá regulace průtoku čerstvých plynů minimálně do 10 litrů za minutu

- Průtokoměry s kalibrací pro low-flow a minimal-flow anestezii

- Použití mechanicky ovládaných odpařovačů pro isofluran, sevofluran a desfluran (odpařovače nejsou součástí dodávky)

- Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením reálných spotřeb za výkon, včetně možnosti zobrazení okamžité spotřeby anestetik v Kč

- Integrovaný odvod odpadních plynů

- Automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu, včetně testu těsnosti odpařovačů

- Samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle)

- Samostatný výstup čerstvých plynů

- Přepnutí ruční a řízené ventilace

- Musí umět zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta formou použití předefinované procedury přístroje

- Minimálně 4 elektrické zásuvky (220 – 240V, 50 Hz) integrované na anesteziologickém přístroji

- Držáky pro upevnění monitoru s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s umístěním obrazovek nad sebou

- Integrovaná odsávačka s možností nastavení intenzity sání

- možnost tisku pacientské zprávy, včetně dat z ventilátoru na laserové síťové tiskárně (tiskárna není součástí dodávky)

- Akustické i vizuální alarmy s řazení dle významnosti v minimálně 3 úrovních s možností uživatelského nastavení limitních hodnot a možností zobrazení historie alarmů

- Přístroj musí být připraven pro připojení ke stávajícímu systému pro sledování spotřeby anestetik

- Modul plynové analýzy pro inspirační a exspirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2, použitelný jak v anesteziologickém přístroji a také v monitoru životních funkcí dle volby uživatele

- Display ventilátoru s úhlopříčkou minimálně 15 palců

- Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20 až 1500 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 2 – 60 dechů za minutu

- Nastavitelný poměr inspiria k exspirium minimálně 2 : 1 až 1 : 6

- Elektronicky nastavitelný PEEP minimálně do 30 cmH2O

- Nastavení inspirační pauzy minimálněvyp,5- až 50% doby trvání inspiria

- Kompenzace příkonu čerstvých plynů a poddajnosti ventilačního okruhu

- Těsný pacientský okruh

- Automaticky aktivovaný záložní apnoe režim, s nastavitelným dechovým objemem a frekvencí pro ventilaci pacientů

- Měřený dechový objem od 5 ml dechového objemu z tracheální rourky pacienta

- Ventilační režimy:

  - Objemově-řízená ventilace

  - Tlakově řízená ventilace

  - SIMV/tlakově i objemově řízené/

  - Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou

  - Manuální, spontánní

  - Tlakově řízená ventilace s garantovaným objemem

- Měření spirometrie z tracheální rourky nebo ventilátoru dle volby obsluhy se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy

Monitor vitálních funkcí

- Displej úhlopříčky minimálně 15 palců

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky

- Modulární konstrukce – základní multiparametrový modul s vlastní obrazovkou pro zobrazení vitálních funkcí pacienta během transportu plus další minimálně 2 sloty pro parametrové moduly

- Analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

- Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24hodin a s minimálním rozlišením až 1 minuta

- Současné zobrazení minimálně 6 stop pro libovolně zvolené křivky a 8 číselných parametrů

- Monitor musí být připraven pro připojení ke stávajícímu systému pro vzdálený přístup pro náhled na obrazovku monitoru životních funkcí přes LAN z vybraných míst v nemocniční síti

- Musí umět zobrazení EKG pacienta z nemocniční databáze v systému MUSE

- Připravenost celé sestavy (anesteziologický přístroj a monitor) na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamu

- Monitor musí být přípraven pro připojení do stávajícího EKG systému MUSE – nabídka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro čtení a zápis

- Schopnost identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky, nebude-li možno přístroj připojit ke stávající infrastruktuře nemocnice)

- Modul měření hloubky svalové relaxace

- Modul měření hloubky anestezie na základě signálu EEG (technologie BIS nebo Entropy)

- Kalkulátor dávek léčiv

- Vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět z SpO2 nebo EKG (možno splnit externím přístrojem)

- Měřené parametry na transportním modulu se zobrazovací jednotkou:

  - EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu, automatická analýza a záznam základních arytmií z minimálně 4 svodů současně

  - Měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst a ucho

  - Stanovení dechové frekvence impedanční metodou

  - Vyhodnocení indexu odezvy na chirurgický podnět z SpO2 nebo EKG (možno splnit externím přístrojem)

  - Neinvazivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření se zobrazením numerické hodnoty

  - Měření minimálně 2 invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty

  - Měření minimálně dvou teplot se zobrazením numerické hodnoty

- Transportní multiparametrový modul se zobrazovací jednotkou musí splňovat tyto parametry

  - Minimální velikost barevné dotykové obrazovky je 7“

  - Zobrazení minimálně 4 křivek současně na každé ze dvou volitelných obrazovek

  - Drop test na pád z jednoho metru

  - Možnost využívat senzory alespoň pro dvě technologie (např. Masimo a Nellcor)

  - Integrovaná rukojeť modulu

  - Dokovací stanice pro modul s možností externího napájení a připojení k základnímu monitoru životních funkcí

  - Minimální kapacita baterie na 5 hodin autonomního provozu modulu

  - Maximální váha modulu včetně baterie je 2kg

- Příslušenství přístroje pro dospělé pacienty minimálně:

  - 1 ks 	manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou kategorii dospělých pacientů

  - 1 ks 	opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst

  - 1 ks 	opakovaně použitelného čidla SpO2 na ucho

  - 1ks 	opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty

  - 1 ks 	teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu)

  - Minimálně 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences

  - 1 ks 	kabelu pro připojení monitorace teploty z močového katétru s termistorem

  - Příslušenství pro měření hloubky anestézie (technologie BIS nebo Entropy) včetně startovacího kitu elektrod

  - Příslušenství pro měření hloubky svalové relaxace

Další a zvláštní požadavky:

- Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi odboru obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

    - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

    - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

    - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 3 Technická specifikace:

V ……………………..……… dne ………………

Za společnost

………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za účastníka

…………………………………………………….

Jméno a příjmení, podpis