Technická specifikace –

# Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Infuzní technika

Popis: Infuzní technika k podávání léčiv a výživy pacientům na intenzivních a resuscitačních lůžkách.

Sestavy infuzní techniky se skládají z:

Sestava č. 1 – 3 ks (Nemocnice Teplice, ARO), každá sestava obsahuje následující přístroje

- 1 ks	Dokovací stanice

- 3 ks	Volumetrická pumpa

- 10 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 2 – 4 ks (Nemocnice Teplice, ARO), každá sestava obsahuje následující přístroje

- 1 ks	Dokovací stanice

- 3 ks	Volumetrická pumpa

- 8 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 3 – 3 ks (Nemocnice Teplice, Chirurgie), každá sestava obsahuje následující přístroje

- 1 ks	Dokovací stanice

- 3 ks	Volumetrická pumpa

- 6 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 4 – 7 ks (Nemocnice Teplice, Chirurgie), každá sestava obsahuje následující přístroje

- 1 ks	Dokovací stanice

- 3 ks	Volumetrická pumpa

- 4 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 5 pro dospávací lůžka – 6 ks (Nemocnice Teplice, Chirurgie), každá sestava obsahuje následující přístroje

- 1 ks	Volumetrická pumpa

- 2 ks	Lineární dávkovač

Sestava č. 6 centrální monitor – 3 ks

- 1 ks	Centrální monitor infuzní techniky pro ARO

- 1 ks	Centrální monitor infuzní techniky pro oddělení Chirurgie

- 1 ks	Centrální monitor infuzní techniky pro oddělení Chirurgie – dospávací lůžka

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Dokovací stanice:

- Stanice musí pojmout minimálně takové množství typů přístrojů, jaké je uvedeno u jednotlivých sestav, viz skladba sestav uvedená v předchozím textu technické specifikace, úplná zaměnitelnost pozic všech přístrojů v dokovací stanici

- Společné napájení infuzních pump a lineárních dávkovačů

- Vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici

- Technická konfigurace přístroje umožňující (bez potřeby dalších úprav a investic) budoucí napojení na analyticko-statistický systém (sestavu HW a SW prostředků) tj. klinický informační systém pro infuzní techniku sdružující a zpracovávající data o spotřebě léčiv a vytíženosti přístrojů a možností napojení na nemocniční informační systém

Volumetrická pumpa:

- Odchylka přesnosti dávkování maximálně ± 5 %

- Minimální rozsah rychlosti dávkování 0,1 – 1200 ml/h

- Dopočtení třetího parametru při zadání jakýchkoliv dvou parametrů – rychlost/objem/čas

- Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase

- Bolusy s přednastaveným objemem s možností definovat rychlost v rozsahu minimálně 50–1200 ml/h

- Interní paměť přístroje alespoň 1000 léků v knihovnách obsahujících:

  - název a koncentraci léčiva

  - rychlost podávání a rychlost dávky včetně překročitelných a nepřekročitelných limitů

- Musí umožnit editace knihovny včetně přidávání nových položek

- Zobrazitelné parametry na displeji:

  - rychlost infuze

  - zbývající čas

  - požadovaný objem a zbývající požadovaný objem

  - celkový podaný objem

  - nastavení okluzního tlaku

  - aktuálně nastavený tlak

  - stav baterie

  - název a koncentrace podávaného léčiva

- Použití různých infuzních setů v pumpě, tj.:

  - set pro běžnou infuzi s garancí udržení přesnosti dávkování v požadované odchylce po dobu minimálně 24 hodin

  - set pro transfuzi

- Kompletní ovládání a nastavování pomocí fyzických tlačítek, ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné (Je méně ergonomické, nezprostředkuje uživateli taktilní zpětnou vazbu a na displeji uvažovaných velikostí nedosahuje přesnosti tlačítkového ovládání, což může vést k ohrožení pacienta zejména při řešení urgentních stavů.)

- Displej o velikosti minimálně 20 cm2

- Nastavení automatického nočního režimu podsvícení displeje k redukci nežádoucího rušivého (odpadního) osvětlení pacienta na lůžku a jeho okolního prostředí

- Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce 20 znaků

- Detekce vzduchových bublin v infuzním setu

- Zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání

- Pohotovostní (stand-by) režim

- Nastavitelný limit okluzního tlaku minimálně ve 3 úrovních citlivosti v rozsahu minimálně 225–750 mmHg

- Režim udržování otevřené linky (keep vein open, KVO)

- Napájení 230V / 50 Hz nebo z vlastního akumulátoru s kapacitou na minimálně 6 hodin provozu při 5 ml/h

- Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě

- Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze

- Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy:

  - okluze

  - vzduch v infuzním setu

  - otevřená dvířka

  - slabá baterie

  - vybitá baterie

  - blízký konec podání

  - konec podání

  - požadovaný objem dodán

  - výpadek napětí nebo odpojení od elektrické sítě

  - KVO je spuštěno

  - recall alarm (opakování alarmu při nečinnosti obsluhy)

- Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu

- Protokol pro 24hodinový záznam parametrů provedeného dávkování (rychlost, doba, objem, název či popis roztoku či léčiva)

- Protokol pro záznam posledních minimálně 1500 provozních událostí

- Mechanismus upevnění na infuzní stojan o průměru minimálně 20–40 mm a eurolištu je součástí přístroje

- Provoz infuzní pumpy ze sítě i mimo dokovací stanici (síťový adaptér či kabel bude součástí každé infuzní pumpy)

- Hmotnost maximálně do 2,7 kg včetně akumulátoru

- Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi

- Technická konfigurace přístroje umožňující (bez potřeby dalších úprav a investic) budoucí napojení na analyticko-statistický systém (sestavu HW a SW prostředků) tj. klinický informační systém pro infuzní techniku sdružující a zpracovávající data o spotřebě léčiv a vytíženosti přístrojů a možností napojení na nemocniční informační systém

Lineární dávkovač:

- Odchylka přesnosti dávkování maximálně ± 2 %

- Minimální rozsah rychlosti dávkování 0,1 – 1200 ml/h

- Dopočtení třetího parametru při zadání jakýchkoliv dvou parametrů – rychlost/objem/čas

- Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol, U a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase

- Manuální a automatické bolusy s přednastaveným objemem a s možností definovat rychlost v rozsahu minimálně 50–1200 ml/h

- Interní paměť přístroje alespoň 1000 léků v knihovnách obsahujících:

  - název a koncentraci léčiva

  - rychlost podávání a rychlost dávky včetně překročitelných a nepřekročitelných limitů

  - objem a rychlost podávání bolusu

- Musí umožnit editace knihovny včetně přidávání nových položek

- Zobrazitelné parametry na displeji

  - rychlost infuze

  - zbývající čas

  - požadovaný objem a zbývající požadovaný objem

  - celkový podaný objem

  - nastavení okluzního tlaku

  - aktuálně nastavený tlak

  - stav baterie

  - název a koncentrace podávaného léčiva

  - typ a velikost jednorázové stříkačky

- Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů, tj. 5, 10, 20, 30, 50 až 60 ml; minimálně od 3 různých výrobců a minimálně 20 kalibrovaných typů

- Automatická detekce stříkačky a automatické zobrazení názvu a objemu stříkačky na displeji

- Technické řešení přístroje zamezující podání nechtěného bolusu při zakládání stříkačky do přístroje

- Kompletní ovládání a nastavování pomocí fyzických tlačítek, ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné (je méně ergonomické, nezprostředkuje uživateli taktilní zpětnou vazbu a na displeji uvažovaných velikostí nedosahuje přesnosti tlačítkového ovládání, což může vést k ohrožení pacienta zejména při řešení urgentních stavů)

- Velikost displeje minimálně 20 cm2

- Nastavení automatického nočního režimu podsvícení displeje k redukci rušivého nežádoucího (odpadního) osvětlení pacienta na lůžku a jeho okolního prostředí Zobrazení názvu léčiva a názvu a velikost stříkaček minimálně 20 znaků

- Zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání

- Pohotovostní (stand-by) režim

- Nastavitelný limit okluzního tlaku alespoň ve 3 úrovních citlivosti v rozsahu 75–800 mmHg

- Režim udržování otevřené linky (keep vein open, KVO)

- Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce)

- Napájení 230V / 50 Hz nebo z vlastního akumulátoru s kapacitou na minimálně 6 hodin provozu

- Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě

- Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně. IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze

- Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy:

  - vysmeknutý pohon

  - okluze

  - špatně založená stříkačka

  - slabá baterie

  - vybitá baterie

  - blízký konec podání

  - konec podání

  - požadovaný objem dodán

  - KVO je spuštěno

  - výpadek napětí nebo odpojení od elektrické sítě

  - recall alarm upozorňující na nečinnost

- Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu

- Protokol pro 24hodinový záznam parametrů provedeného dávkování (rychlost, doba, objem, název či popis roztoku/léčiva)

- Protokol pro záznam posledních minimálně 1500 událostí

- Mechanismus upevnění na infuzní stojan nebo eurolištu jako součást pumpy

- Provoz lineárního dávkovače ze sítě i mimo dokovací stanici (síťový adaptér či kabel bude součástí každé infuzní pumpy)

- Hmotnost maximálně do 2,7 kg včetně akumulátoru

- Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi

- Technická konfigurace přístroje umožňující (bez potřeby dalších úprav a investic) budoucí napojení na analyticko-statistický systém (sestavu HW a SW prostředků) tj. klinický informační systém pro infuzní techniku sdružující a zpracovávající data o spotřebě léčiv a vytíženosti přístrojů a možností napojení na nemocniční informační systém

Centrální monitor:

- Hardware a software pro komplexní přehled o provozu infuzní techniky na oddělení

  - 1 kus pro ARO – musí pojmout minimálně dokovací stanice a přístroje v sestavách č. 1 a 2

  - 1 kus pro Chirurgii – musí pojmout minimálně dokovací stanice a přístroje v sestavách č. 3 a 4

  - 1 kus pro ARO – musí pojmout minimálně dokovací stanice a přístroje v sestavě č. 5

- Počítačová sestava vhodná pro nonstop provoz centrálního monitoru

  - Počítač v aktuální technologické úrovni

  - Plochá obrazovka s úhlopříčkou v rozsahu 22 až 32 palců

  - Ovládací prvky (např. dotyková obrazovka či alfanumerická klávesnice s myší)

- Monitorovací software

  - Obecný přehled o lůžkách na celém oddělení

  - Konkrétní přehled o jednotlivých sestavách a přístrojích u vybraného lůžka

  - Zobrazovaní veličin a informací (alespoň následující):

    - název léku

    - režim infuze

    - rychlost dávky

    - rychlost průtoku

    - VTBI

    - podaný objem

    - zbývající objem

    - zbývající čas

    - čas konce

  - Signalizace alarmových stavů přístrojů v barevném rozlišení důležitosti

- Software knihovny léčiv

  - Pro správu a editaci knihoven léčiv v nabídnuté infuzní technice