Operační stůl pro oční chirurgii

Popis:  2ks -  mobilní operační stůl pro oční chirurgii.

Požadované minimální technické, klinické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Operační stůl

- Mobilní elektrický operační stůl

- Nosnost stolu minimálně 250 kg

- Přesun s pacientem v poloze lůžka i křesla

- Operační deska 4 segmentová (nožní, sedací, zádový a hlavový díl)

  - Šířka ložné plochy minimálně 620 mm (uvažována dle sedacího a zádového dílu)

  - Délka ložné plochy minimálně 1850 mm

  - Nastavitelná do pozice křesla

  - Mechanismus prodlužování ložné desky respektující ergonomii těla při změně polohy pacienta

  - Standardní boční kolejnice (lišty) pro připevnění příslušenství u zádového a sedacího dílu po obou stranách, 25x10 cm dle DIN EN ISO 19054

  - Omyvatelné a odnímatelné měkčené polstrování s výškou minimálně 40 mm

  - Omyvatelná samotná deska

  - Kompaktní a ergonomický hlavový díl s okrajovým vedením (vyvýšený lem) k pevnému a stabilnímu držení hlavy

  - Manipulační madla

    - U nožního dílu pro ovládání při vodorovné poloze desky

    - U zádového dílu pro ovládání při nastavení desky do polohy křesla

    - S ovládacími prvky pro aretační systém kol

- Stabilní podvozek na 4 kolech

  - Kola o průměru 135 mm (tolerance ± 25 mm)

  - Aretační systém pro držení směru kol elektricky ovládaný z manipulačních madel

  - Bateriový napájecí zdroj s bezúdržbovými akumulátory dostačujících k provedení minimálně 75 úkonů kdy jeden úkon znamená změnu pozice z jedné do druhé krajní polohy například změna výšky desky z nejnižší do nejvyšší polohy

  - Nožní ovládací prvky na straně hlavy pacienta

    - Pro nastavení  - výšky desky, polohy zádového a hlavového dílu, anti/trendelenburgovy pozice

- Elektromotorické polohování stolu

  - Kompletní nastavení pomocí dálkového (kabelového či bezdrátového) ovladače s funkcí paměti pro uložení uživatelsky definovaných minimálně 5 nastavení poloh stolu

  - Nastavení výškové pozice v rozsahu minimálně 615 až 830 mm od země (ve vztahu k dílu spojeného s nohou stolu)

  - Náklon hlavového dílu v rozsahu minimálně -30°až 18° (ve vztahu k vodorovné poloze)

  - Náklon zádového dílu v rozsahu minimálně 0°až 75° (ve vztahu k vodorovné poloze)

  - Náklon nožního dílu v rozsahu minimálně 0° až -78° (ve vztahu k vodorovné poloze)

  - Náklon trendelenburgových poloh v rozsahu minimálně -23°až 8° (ve vztahu k vodorovné poloze)

- Ruční dálkový ovladač (kabelový či bezdrátový) s vizuální indikací stavu nabití akumulátoru a paměťovou funkcí pro uložení minimálně 5-ti nejčastěji používaných poloh desky

- Příslušenství:

  - 1 ks	Držák chirurgického krytí s přívodem kyslíku včetně upevňovacího držáku na lištu

  - 1 ks	Pásy pro zajištění zápěstí

  - 1 ks	Tělový pás se suchým zipem pro zajištění pacienta

  - 1 ks	Půlválcový pěnový podložník na šířku ložné plochy